阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-201806】

2018年7月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  投标文件组成及参考格式	12

# 第一章  询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备询价项目

询价编号：YJZY-201806

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字化移动式摄影X射线机 | 1 |
| 2 | 手术床 | 1 |
| 3 | 输卵管通液诊疗仪 | 1 |
| 4 | 医用冰箱 | 1 |
| 5 | 静脉输注工作站 | 2 |

投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2018年7月10日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2018年7月10日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2018年7月2日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2018年7月10日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2018年7月10日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-201806

# 第三章  用户需求书

附件：设备主要技术参数及技术要求：

数字化移动式摄影X射线机

一、技术参数要求

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X射线高压发生器 |  |
| 1.1 | 高压产生方式 | 高频逆变式 |
| 1.2 | 最大逆变频率 | ≥ 100 kHz |
| 1.3 | 最大输出kVp | ≥ 125 kVp |
| 1.4 | 最小输出kVp | ≤ 50 kVp |
| *1.5 | 最大输出mAs | ≥ 630 mAs |
| 1.6 | 最小输出mAs | ≤ 0.2 mAs |
| 1.7 | 输出功率 | ≥ 30 kW |
| 2 | X射线球管及束光器 |  |
| 2.1 | 旋转阳极球管 | 是 |
| 2.2 | X线投照范围（100cm SID时） | ≥ 43cm x 43cm |
| 2.3 | 球管最小标准电压 | ≤ 40 kv |
| 2.4 | 球管最大标准电压 | ≥ 150 kv |
| 2.5 | 标准小焦点尺寸 | ≤ 0.6 mm |
| 2.6 | 标准大焦点尺寸 | ≤ 1.2 mm |
| 2.7 | 小焦点最大球管电流 | ≥ 200 mA |
| 2.8 | 大焦点最大球馆电流 | ≥ 500 mA |
| 2.9 | 阳极热容量 | ≥ 140 Khu |
| 2.10 | 束光器内置SID测量尺，测量范围 | ≥ 180 cm |
| 2.11 | 束光器内置投照野指示灯 | 是 |
| 2.12 | 束光器绕其中心轴旋转范围 | ± 90° |
| 2.13 | 束光器双侧球管定位把手 | 双侧 |
| 2.14 | 可支持远程遥控曝光 | 是 |
| 2.15 | 遥控曝光距离 | ≥ 11m |
| 2.16 | 遥控曝光半径 | ± 180° |
| 3 | 球管定位系统 |  |
| 3.1 | 类型 | 立柱，非折叠或伸缩结构 |
| 3.2 | 球管旋转角度 | ± 180° |
| 3.3 | 球管倾斜角度 | ≥ 120° |
| 3.4 | 球管立柱旋转范围 | ± 270° |
| 3.5 | 焦点至地面的最大距离 | ≥ 200cm |
| 3.6 | 焦点至地面的最小距离 | ≤ 62.5cm |
| 4 | 无线平板探测器 |  |
| *4.1 | 有效区域 | ≥ 40cm x 40cm |
| 4.2 | 有效矩阵 | ≥ 2000 x 2000 |
| 4.3 | 原始图片尺寸 | ≤ 8MB |
| 4.4 | 探测器电池一次充电工作时间 | ≥ 3h |
| 4.5 | 探测器电池100%充电时间 | ≤ 100 mins |
| 4.6 | 平板探测器刷新效率 | ≥ 125 ms |
| 4.7 | 图像灰度 | ≥ 14 bits |
| 4.8 | 像素 | ≤ 200 um |
| 4.9 | 结构 | 整版非拼接 |
| 4.10 | 材质 | 非晶硅碘化铯 |
| *4.11 | 量子检出效率 | ≥ 68% @ 0lp/mm |
| *4.12 | 无线传输 | 超宽频，非Wifi |
| *4.13 | 最大传输速率 | ≥ 480 Mbps |
| *4.14 | 平板承重 | ≥ 160 KG |
| 4.15 | 当探测器位于槽中，探测器电池可自动充电 | 是 |
| 4.16 | 图像预览 | ≤ 3 s |
| 4.17 | 探测器把手 | ≥ 2 |
| 5 | 机械系统 |  |
| 5.1 | 双轮驱动马达可互相独立工作，系统可原地转向 | 是 |
| 5.2 | 单侧控制把手可控制驱动轮的前进和后退 | 是 |
| 5.3 | 系统前端具有碰撞保护缓冲器，发生碰撞时可自动刹车 | 是 |
| 5.4 | 系统电动前进速度 | ≥ 5 km / h |
| *5.5 | 机身宽度 | ≤ 56 cm |
| *5.6 | 前轮直径 | ≥ 210 mm |
| 5.7 | 电动驱动爬坡能力 | ≥ 7° |
| 5.8 | 整机重量 | ≤ 455 KG |
| 5.9 | 平板探测器在机身存储盒内可自动充电 | 是 |
| 5.10 | 主机发生器、探测器和机械系统为同一品牌原厂研发制造 | 是 |
| 6 | 蓄电池及充电系统 |  |
| 6.1 | 具有电量指示功能，当电量低于10%时，系统自动提示 | 是 |
| *6.2 | 平均系统充电时间 | ≤ 3 h |
| 6.3 | 系统蓄电池加载功率 | ≥ 1200 W |
| 6.4 | “全天候待命”的设计，使用系统蓄电池或充电状态下均可曝光和处理曝光,并充电 | 是 |
| 6.5 | “预备模式”实现曝光时间 | ≤ 25 s |
| 6.6 | 系统启动后可开始移动 | ≤ 4 s |
| 7 | 图像处理系统 |  |
| 7.1 | 原厂图像存储 | ≥ 10,000 |
| 7.2 | 操作系统 | Linux |
| 7.3 | 显示器 | ≥ 15” 触摸屏 |
| 8 | 其他 |  |
| 8.1 | 质量认证 | CFDA, FDA |
| 8.2 | 售后服务 | 由制造商设立在境内的自属机构提供 |

二、系统配置清单

- 高压发生器

- X线球管

- 束光器

- 球管定位范围

- 超宽频无线平板探测器

- 移动性能

- 蓄电池

- 卡扣式滤线栅

- 遥控开关

- 平板剂量指示技术

- 智能窗

- 智能边缘识别功能

- DICOM工作列表

- 多频滤过图像处理

- 智能曝光参数设置

- 预备模式

- 组织均衡高级应用功能

手术床

一、手术床招标参数

1  为全新原装进口.

2  床面为五段式可透视材料制成,各种床面调节全部由电动完成,以满足开展各种外科,妇产科,五官科等科室手术体位要求

3  为微电脑控制智慧型电动多功能手术床.

4  床板采用X光可透视材料,并可获的优良之影像品质.

5 具有手术体位预设功能,电脑化的手按控制器,符合各种手术体位需要的全功能式设计,提供平稳而精确的操作。

6 床面尺寸:长度≥2000mm,宽度500mm,头板可延长60mm

*7床面可平移≥35CM，增加C型臂X光透视检查之范围

8 床面离地电动可调节高度,最低高度685mm最高高度1135mm

9 床面电动可调节横向倾斜(左右倾斜)角度各20度

10床面电动可调节头高足低/头低足高位角度各30度

11头部段可调角度范围为+60度至–90度.

12背部段角度电动可调范围为:上部80度,下部40度.

13 脚部:上下可调15度至90度,水平展开0度至90度

*14双点式电动油压煞车装置组，采用全不锈钢制品，具有4只高承载重量之移动轮子

*15复合体位,床面腰上位(∧)220°及腰下位(∨)100°这两个动作均可一键完成，使用方便快捷，配有一键复位功能。

16背板、座板、底板以铝合金或铸铁一体铸造成形，并予防锈处理, 手板采硬度较高之铝合金一体成型铸造，并以优质烤漆涂装。中央重心式升降行程管，采圆柱型中心基座单向油路设计。升降柱外饰筒采用304医疗级的不锈钢包覆。

*17采用模块化设计的组合式骨科牵引架，能根据骨科手术的需要，组合完成各种体位以配合开放式或闭合式的骨钉、髋关节置换、膝关节和骨盆、A.0.技术的骨科手术。

*18　牵引架整体采用高强度镀铬钢板制造，易清洁耐腐蚀。安装方式方便快易，配置牵引架专用台车。各伸缩关节均采用紧固方形片，多点接触，轻易固定锁紧。牵引鞋支架采用万向调整固定关节，可立体定位，方便体位调整。牵引行程不小于225mm。

*19配备内置式肾桥，顶举高度≥121mm,肾桥为可X光透视材料

*20牵引架伸缩长度：≥1080-1660mm，牵引架调整宽度：≥300-725mm。以适应不同手术种类及不同体型病患。

二、手术床配置清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术床主体 | 1 | 套 |
| 2 | 头板 | 1 | 个 |
| 3 | 手板 | 1 | 对 |
| 4 | 腿板 | 1 | 对 |
| 5 | 手控器 | 1 | 个 |
| 6 | 床垫 | 1 | 套 |
| 7 | 麻醉布帘架 | 1 | 套 |
| 8 | 说明书 | 1 | 份 |
| 9 | 骨科牵引架 | 1 | 套 |
| 10 | 大腿架 | 1 | 套 |
| 11 | 侧卧手架 | 1 | 个 |
| 12 | 腰架 | 1 | 套 |
| 13 | 肩架 | 1 | 套 |

输卵管通液诊疗仪

一、输卵管通液诊疗仪技术参数

| 序号 | 技术参数名称 | 技术参数内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要配置：主机、子机、通讯电缆 | 主机（包括主控微处理器单片机、微型打印机和液晶显示器）、 子机（包括推进器和压力感受器） |  |
| 2 | 工作电源 | AC100V—240V，50Hz±1Hz |  |
| 3 | 额定功率 | 40VA+10% |  |
| 4 | 电气安全类型 | I类B型 |  |
| 5 | 熔断器的型号及额定值 | F4AL250V Φ5×20 |  |
| 6 | 速度调整范围 | 1～60ml/min连续可调 | ( |
| 7 | 阻塞感知压力范围 | 50-80kPa | ( |
| 8 | 工作模式 | 诊断、治疗、辅助造影三种方式 | ( |
| 9 | 显示方式 | 液晶显示屏（240X64点阵蓝屏），图形模块 |  |
| 10 | 控制开关 | 触摸式按键 |  |
| 11 | 报警设置 | 自检、阻塞压力、注液完毕、打印机故障、通讯故障 |  |
| 12 | 可用注射器型号 | 20ml、 30ml、 50ml规格 | ( |
| 13 | 打印机 | 内置式微型打印机 |  |
| 14 | 结构 | 分体式；采用主控与执行分离结构，可支持10米远程操控 | ( |

二、输卵管通液诊疗仪配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操 作 控 制 平 台 | 1台 |
| 2 | 推 注 执 行 平 台 | 1台 |
| 3 | DB15 串 口 连 接 线（ 双 碰 环 屏 蔽 ） | 1条 |
| 4 | DB15 串 口 连 接 线（ 双 碰 环 屏 蔽 ） | 1条 |
| 5 | 便 携 式 移 动 支 架 | 1台 |
| 6 | 一 次 性 使 用输 卵 管 注 液 三 通 管 | 20条 |
| 7 | 一 次 性 使 用子 宫 造 影 通 水 管 | 5支 |

| 序号 | 具体项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体结构 | 电加热单门 |
| 2 | 材料 | 箱体采用彩色喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀； |
| 3 | 总有效容积 | ≥390L |
| 4 | *抽屉数量 | 6个搁架1个筐 |
| 5 | 电压要求/频率 | 额定电压220V50Hz，有效使用电压198V-254V。 |
| 6 | 控制 | 微电脑控制，控温精度0.1°C，大屏幕LED数字显示箱内温度 |
| 7 | 风机 | 冷凝风机，高效节能，低噪音 |
| 8 | *门 | 单个电加热玻璃门，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，自关门功能 |
| 9 | 搁架 | 多层搁架设计，搁架带标识牌插槽便于区分存储物品，可实现独立存取物品 |
| 10 | *多重故障报警 | 高低温报警，传感器故障报警，开门报警，断电报警，环温超高报警、电池电量低报警 |
| 11 | 两种报警方式 | 声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警 |
| 12 | 门锁 | 门体双锁结构，防止门体随意开启，保证存储物品安全。 |
| 13 | 加密设计 | 温度设置程序加密设计，防止他人随意调整箱内温度，保证安全 |
| 14 | 温度范围 | 设定温度可以在2℃～-8℃范围内调节 |
| 15 | 温度均匀性 | ±3℃ |
| 16 | 制冷控制 | 根据设定温度和箱内温度以及环境温度，电磁阀自动控制毛细管开停，保证箱内温度均匀性及稳定性； |
| 17 | 认证 | 医疗器械注册证 |
| 18 | 选配 | 可选打印机；USB接口标配 |

医用冰箱

一、医用冰箱参数

静脉输注工作站

一、静脉输注工作站功能参数

- 标准配置：速度模式、时量模式、体重模式、间断给药模式、TIVA诱导模式；

- 一台底座+4台单通道注射泵；数据连接接口、USB接口、护士呼叫接口、网络接口；

- 动态压力表显示，实时监控压力变化趋势。

- ≥7寸彩色液晶屏，屏幕亮度8级可调；

- 可观察注射动态过程曲线，分别表示速度趋势、总量趋势、压力趋势。

- 大字体页面，可以远距离观察机器使用情况。

- 触摸屏控制，同时可以使用按键和飞梭控制。

- 防水等级IPX4；

- 按键和触摸屏反馈声音，可选择开和关；

- 电源统一管理，整个工作站只需要一根电源线；

- 单通道注射泵可以分离工作站独立使用，并且可以独立使用交流电源。同时，又能随时组合工作站进行统一管理使用。

- 离合式传动系统，自动检测注射器是否安装到位，并且注射过程中，自动检测非常规操作，并且报警。

- 有完善的输液管理系统，包含病例信息，输注历史，药物记录，报警记录，输注趋势等。每个病人独立病档完整保存，在工作站上直接操作，也可导出打印。

- 注射历史、报警信息自动保存，可以随时在液晶屏上查看。

- 可以输入病人姓名、病床号等信息。（中文、英文等字体）

- 整套机器尺寸：≤302*380*610mm

- 适用注射器厂家：国内所有注射器品牌

- KVO速度范围：0.1—5ml/h，步进0.1ml/h；

- 注射使用单位：ml/h、ug/h、mg/h、ug/kg/h，mg/kg/h，ug/kg/min，mg/kg/min

- 压力阀值范围：50～1000mmHg(6.67kPa—133.3kPa)可调，步进50mmHg。

- 可以折叠安装夹子，方便搬运。

- 报警声音≥8级可调；

- 内置锂电池，≥11.1V，≥电池容量4400mA， 充电大于5小时满电，锂电池使用时间：8小时以上

- 报警功能：系统出错、残留提示、注射完成、管路堵塞、夹钳错误、推杆错误、电源线脱落、电池欠压、电池电量耗尽、电池脱落、速率超范围、输出量等于限制量、遗忘操作、通道失去联系报警。

25.单泵尺寸小于7,000 cm3，单泵净重不大于2.2kg。运行环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：20%～90%；大气压强：700hPa～1060hPa；

二、静脉输注工作站配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底座主机 | 台 | 1 |
| 2 | 注射泵主机 | 台 | 4 |

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： | 标段号： |
| --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 | 招标编号：YJZY-201801 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：2009年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：2009年  月   日