阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-202005】

2020年6月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  投标文件组成及参考格式	16

# 询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备

询价编号：YJZY-202005

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动康复机 | 2 |
| 2 | 全数字彩色超声诊断系统 | 1 |
| 3 | 高频电刀发生器 | 1 |
| 4 | 床单位消毒机 | 1 |
| 5 | 呼吸湿化治疗仪 | 1 |
| 6 | 光学相干断层扫描仪（OCT） | 1 |

投标人可以对询价货物进行分个询价，也可以作整体询价。

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2020年7月7日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2020年7月7日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2020年6月29日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2020年7月7日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2020年7月7日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-202005

# 第三章  用户需求书

附件：主要技术参数及技术要求：

自动康复机

- 自动康复机：2台

- 自动康复机参数：

（一）功能性参数

1．一键设置：只需选择被动训练模式或主动训练模式，根据患者下肢力量的增减在主动、被动、助力三种模式间智能切换。

2．被动运动模式：在被动运行时，设备可以灵敏发现患者肢体具有的微小肌力并通过发现助力次数显示出来。

3．主动运动模式：当训练模式从被动运动自动进入助力运动，随着训练者的力量增加，自动进入主动运动，随着训练者力量不断增加时设备自动增加阻力，当训练者的力量减小时设备会自动减小阻力，当训练者不发力时训练模式从主动运动返回到被动运动模式；

4．助力训练模式：患者可利用肌肉残余力量在电机助力下进行下肢小肌力主动运动。

5．智能保护功能：电脑通过传感器判断出患者的屈张力或伸张力过大时，设备自动改变曲柄运转方向，在伸张运动或屈曲运动二种运动模式自动切换，从而起到痉挛保护的作用；在运转过程中随时检测患者的下肢关节或肌肉的疲劳状态通过改变运行方向加以缓解；

6．训练运动时间：0-99分钟，步进增量分为：1分钟和10分钟±10%。设置运动时间大于30分钟时，运转方向则按每15分钟自动进行转换以缓解肌肉和关节的疲劳。

- 移动升降行程

（1）机身高度调整：具备高度调整功能来调节升降行程，上下移动行程为150mm，误差±10%；电动调控运动中心高度，操作轻松简单，适合医院频繁调整的要求。

（2） 具备床尾连接装置，且高度可调，保证适用不同高度的病床及患者使用过程中的安全性。

（3 ）水平移动行程：下肢传动机构机头前后移动行程：机箱后面前后移动行程130mm，误差±10%

8． 双曲柄连结：曲柄半径可调，增加关节活动范围。

9 .符合人体工程设计的脚盒，可有效的矫正患者的足下垂，活动参数需满足：

（1）髋关节：屈曲90°、伸展45°、活动范围45°；

（2）膝关节：屈曲150°、伸展90°、活动范围60°；

（3）踝关节：背屈跎伸的活动范围10°- 0°- 22°

10．肌张力显示：训练过程中患者肌张力实时显示；

11．训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

（二）非功能性参数

1．软件 操作程序：嵌入式软件操作系统

- 硬件：

- ）CPU：lpc2132-485

（2）显示屏：彩色液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便

- 开机自检功能：开机后设备自检后进入操作主界面。

（4）电源适配器：符合医用电气设备安全规范GB9706.1；输出过载、过压、过温、短路保护，保护自恢复的保护功能；

（5）下肢脚盒：须符合人体工程设计；材质为（注塑）ABS；配备脚面束带；

- 自动康复机配置清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动康复机 | 2 | 台 |
| 6 | 褪托束带 | 4 | 条 |
| 7 | 脚面束带 | 8 | 条 |

全数字彩色多普勒超声诊断系统

- 全数字彩色多普勒超声诊断系统：1台

二、全数字彩色多普勒超声诊断系统参数：

（一）、总体要求

1.用途：腹部、泌尿科、妇产科、腔内、浅表脏器、小器官及外周血管等临床诊断

2.连通性：医学数字图像接口部件

（二）、系统概述

1.设备参数

（1）显示器：≥19英寸高分辨率彩色LCD显示器；无闪烁，不间断逐行扫描；

≥左右90°旋转，上下翻折≥90°；

显示器亮度、对比度、色温、伽马可视可调；

（2）操作面板：背光键盘，可左右旋转≥±15°，多档调节，便于操作；

（3）操作系统：Linux 操作系统；

（4）探头接口：左右并列排布、大小外观相同；全激活相互通用接口≥3个，零插拔力金属体连接器；

（5）输出/入接口：VGA、LAN、DVI数字信号、Video out、ECG；

USB：6个，可接更多外设数字设备；

（6）8段TGC线；

（7）存储：≥320GB硬盘存储，DVD光驱存储；

（8）可支持外接鼠标及键盘；

2.设备技术

（1）全数字化二维灰阶成像单元

（2）全数字化彩色多普勒单元

（3）全数字化能量血流成像单元

（4）能量多普勒模式

（5）方向能量多普勒模式

（6）全数字化频谱多普勒显示和分析单元

（7）连续波多普勒模式

（8）组织多普勒模式

（9）高清血流成像

（10）对比度自适应

（11）多波束血流高帧频

（12）图像优化技术

（13）去斑点技术

（14）复合成像

（15）FHI（支持所有探头）

（16）自动图像优化

（17）一键全屏

（18）全数字化波束形成器

（19）多倍信号并行处理技术

（20）壁强门槛技术（可视可调）

（21）梯形成像

3.设备功能

（1）二维+频谱同屏测量功能

（2）自动多普勒测量

（3）彩色增强功能：≥4级（可视可调）

（4）脉冲波多普勒模式(D)，动态范围≥8级可调，谱线增强≥4级可调

（5）心电图

（6）彩色M模式

（7 ）4B模式：四幅同屏显示功能

（8）穿刺增强技术：穿刺增强线角度≥±30°可调，≥13级可调

（9）支持超声工作站软件(包含中文超声诊断描述模板、图文报告单、报告模式可以任意编辑)

（10）热键自定义设置功能（数字键0-9键设置）

（11）测量字体大小、位置、屏幕菜单位置显示（可视可调）

（12）注释：快速注释、注释库注释、收到输入注释；注释的大小和位置，可视可调

（13）体位标记：丰富的体位图库,包含心脏、腹部、妇科、血管、快速扫查等

（14）图像存储与（电影）回放重现单元

（15）实时存图、存电影，同屏显示

（16） DICOM：支持传输、工作清单、结构报告、打印功能

（17）放大功能：支持局部放大、全局放大和一键全屏功能

（18）系统一键更新、一键恢复功能

4.探头规格

（1）频率：超宽频带、变频探头，工作频率范围明确显示

（2）每种探头基波频率≥5种，谐波频率≥5种

（3）超宽频带探头：频率范围1.5-15.0MHZ（视探头而定）

1）线阵探头：超声频率4.0-15.0MHz（视探头而定）

2）凸阵探头：超声频率2.0-6.8MHz

3）相控阵探头：超声频率1.5-4.0MHz

4）腔内探头：超声频率4.0-12.0MHz（视探头而定）

（4）使用模式

1）线阵探头：B/C/D

2）凸阵探头：B/C/D

3）相控阵探头：B/C/D，B/C/CW

4）腔内探头：B/C/D

（5）穿刺

1）穿刺导向：探头可配穿刺导向装置、穿刺引导线任意角度可调、可配医用不锈钢材质穿刺架,穿刺架引导角度≥3种可调

（6）测量和分析

1 ）B模式、D模式、M模式下一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速等

2）常规多普勒血流测量与分析(速度、压力、速度积分、时间、PI、RI、S/D、血流量测量)

3）产科测量软件：胎儿重量分析、预产期预估,生长曲线分析、胎儿生理评分测量与分析

4）专业心脏测量软件包：二维、M型心功能测量分析、 Tei指数测量分析

5）血管测量与分析(自动IMT测量、血管狭窄率测量)

6）小器官测量与分析

7）泌尿系统测量与分析(肾脏、前列腺体积、残余尿量分析)

8）妇科测量与分析：妇科多卵泡监测、测量技术（8组数据可选）

9）超声图像静态、动态存储

10）回调图像后测量功能

11）一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索和打印等

12）超声图像存档与病案管理系统(动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在PC 机上直接观看图像)

（7）二维灰阶显像主要参数

1）扫描线：每帧线密度256超声线

2）可视可调动态范围≥165

3）数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦、数字式可变孔径及动态变迹、A/D≥ 12 bit

4）最大扫描深度≥30cm

5）回放重现,多级灰阶图像回放,回放时间≥15秒

6）预设检查模式：调节多种参数，针对不同的检查脏器，不同的医生的增加预设条件,获得最佳化图像，减少操作时间

7）增益调节≥255，连续可调（B/C/D可独立调节）

8）STC分段增益≥ 8段

9）伪彩调节≥29种

10）发射声速聚焦：多焦点可调

11）扇形扫描角度：10°-90°选择

（8）.彩色多普勒

1）显示方式： 方差显示、能量显示，速度显示

2）显示控制：零位移动 7级、黑/白与彩色比较

3）彩色增强功能：能量多普勒模式（PD），方向能量多普勒模式(DPD)

（9）.频谱多普勒

1)方式： D、CW

2)显示方式：B、2B、4B、B/D、B/M、M、B/C、B/C/D、B/C/CW、B/CW

3)零位移动≥7级可调

4)取样门宽度多级可调，位置可调

5)显示控制

反转显示(左/右, 上/下)、零移位 、B—刷新(手控、时间)、 B/D扩展、局放及移位

6）超声功率输出调节：0-100%（可视可调）

三、配置要求

1.彩色多普勒超声诊断仪主机 1台

2.凸阵探头  1个

3.线阵探头  1个

四、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 液晶显示器 | 1 |
| 3 | 腹部凸阵探头 | 1 |
| 4 | 高频线阵探头 | 1 |
| 5 | 耦合剂 | 1 |

高频电刀发生器

一、高频电刀发生器：1台

二、高频电刀发生器参数：

1．触模式液晶操作中文界面，智能化人机交互方式，功率和效果参数通过上下键设置及调节功能。

2．该设备有多种智能调节技术：电压调节（实现组织损伤及重复性极佳的电切和与电凝）；电弧调节（为高能电切、电凝和液体环境下的电切提供支持）；输出调节（为电凝和组织失活提供稳定的功率输出水平）。

3．整机智能模块化设计，具有单极电凝、单极电切、双极电凝、双极电切等功能，能进行硬件、软件升级能，升级水刀、氩气刀、吸烟系统等功能，根据临床手术需求实现个性化配置，升级氩气刀具有强力电凝、精细电凝、脉冲电凝三种氩气电凝模式等。

4.具有切割控制系统，输出功率可根据组织变化进行自动调节，切割效果最大程度不受电极大小、切割速度及组织类型的影响。

5．有功率峰值补偿技术，提供初始切割和切割过程的智能补偿支持。

6．单极电切有自动切割、高能切割、无血切割等多种模式功能，所有单极切割模式峰值电压均低于1500Vp。

7．双极切割模式：采用先进的双极切割电压调节，可以提供6种以上切割效果等级。

8.双极电凝模式：采用低电压设计，峰值电压低于200Vp，防止器械与组织粘连，并减少炭化，可进行精细的8级电凝效果调节，有自动启动和自动停止功能。

9.有中性电极安全系统，提供实时的负极板使用信息。

10. 单极电凝有四种以上模式：柔和电凝、强力电凝、喷射、快速电凝等模式，所有单极电凝模式峰值电压均低于4500Vp。

11.功率输出：电切最大输出功率：300W/500欧姆；频率: ≤360KHZ。

12. 液晶大屏集中显示，具有参数存储功能，可存储9个以上程序。

13.具有自动启动和自动停止功能。

14.具有国标、美标、欧标等多种规格接口，匹配各种器械连接。

15.具有新生儿中性电极安全模式。

16. 满足外科的腔镜手术和开腹手术需求，和所有内窥镜品牌兼容通用。

三、高频电刀发生器配置清单

1.主机      1 台

2.中性电极  10片

3.极板导线  1根

4.一次性双按钮手柄 5支

5.双脚踏开关       1个

床单位消毒机

一、床单位消毒机：1台

二、床单位消毒机参数：

1、消毒后对床单元内的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠球菌等杀灭绝对数值≥ 3.0；

2、机身采用ABS工程塑料独立开模成型，防阻燃、低碳环保，配置万向和定向各二个脚轮，带刹车片，单手移动方便，安全系数高；

3、微电脑操作，消毒时间0-99分自行调节和设定,可同时消毒床位1-2床；

4、具有抽真空及臭氧还原功能；臭氧还原时间为10分钟，臭氧输出管出气嘴及消毒床罩接气嘴均采用高密度聚乙烯树脂独立开模成型，化学稳定性好，耐磨、耐寒、耐腐蚀、使用寿命长；

5、臭氧浓度：≥800mg/m3；

6、消毒中臭氧泄漏浓度：≤0.02mg/m3；

7、消毒后臭氧残留浓度≤0.02mg/m3；

8、臭氧产量：5000mg/h；

呼吸湿化治疗仪

一、呼吸湿化治疗仪：1台

二、呼吸湿化治疗仪参数：

1．适用范围：

1）有自主通气并需要辅助呼吸治疗的病人。

2）需实行气道保护策略患者 (包括人工气道患者)。

3）需要支气管净化治疗患者。

2．专业模式：

1）成人模式。

2）儿童模式。

3．病人连接界面：

1）.鼻塞：小号、中号，大号选配。

2）人工气道连接管。

3）面罩连接管。

4）儿童模式：Optiflow Junior鼻塞+专用管路。

4.病人界面连接管具有专利技术的透水不透气性能，最大限度减少液态冷凝水。

5.提供与主机配套使用的原厂耗材，包括管路、湿化水罐、病人界面，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接图片，及检验报告首末页的证明文件。

6.主机具有气体过滤功能 (细菌过滤效率 >99.99999%，病毒过滤效率99.99%)，并提供证明文件。

7.显示屏：彩色、高清、高分辨率 LCD显示屏。

8.主机内置消毒功能：标准配套专用消毒管路，加热至最低87℃，并持续至少30分钟

9.主机有实时消毒状态监测和显示。

10.主机有消毒次数指示。

11.流量设置范围：2 — 60升/分。

12.流量调节方式：2-25升/分，每次调节1升/分。

25-60升/分，每次调节5升/分。

13.氧浓度监测/设置范围：21%，25--95%，氧浓度测量精度±2.5%（体积百分比）。

14.内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作。

15.气体温湿度设置：

1）在31℃目标温度时>10mg/L。

2）34℃目标温度时>10mg/L。

3）37℃目标温度时>33mg/L。

16.主机具有设置锁定功能，防止误操作更改参数。

17.自动注水湿化水罐，要求具有双浮子设计的安全结构。

18.管路预置具有螺旋加热丝，具有加热和监测功能。

19.主机可实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度。

20.主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度。

21.主机具有一体式超声氧浓度监测系统，无需氧电池耗材。

22.主机具有报警功能：

呼吸管路连接异常，漏气，堵塞，氧浓度过高或过低，无法达到目标流量，水罐水量，无法达到目标温度，工作条件不合适，断电报警。

23.报警状态按照优先级别反应。影响氧气输送和湿度输送的报警应立刻做出反应。

24.提供模拟操作软件，能够了解如何使用呼吸湿化治疗仪，包括更改设置、模拟故障、测试使用技能以及操作视频。

25. 带有可移动支架，方便转运。

三、呼吸湿化治疗仪配置清单

1	呼吸湿化治疗仪	1台

2	支架	1套

3	托盘	1个

4	塑料篓	1个

5	流量计胶管组件 1套

6	呼吸湿化治疗仪（空气过滤片）1包

7	呼吸湿化治疗仪（加热呼吸管路套装）	1套

8	呼吸湿化治疗仪（鼻塞导管）	1个

9	呼吸湿化治疗仪（气管切管接头）	1个

光学相干断层扫描仪（OCT）

一、光学相干断层扫描仪：1台

二、光学相干断层扫描仪参数：

| OCT扫描 | 光源 | 超级发光二极管870nm光源 |
| --- | --- | --- |
|  | 扫描速度 | ≥40,000 A-scan/秒 |
|  | 轴向分辨率 | ≥3.9μm |
|  | 横向分辨率 | ≥6μm |
|  | 扫描深度 | ≥1.9mm |
|  | 每A扫描所含数据点数 | ≥496 |
|  | 每B扫描所含最大A扫描数* | ≥1536 |
|  | 扫描模式 | 单线扫描，视盘环形扫描，星形扫描，加密精细扫描，青光眼后极部扫描，3D立体扫描，精确随诊扫描模式 |
|  | 个性化扫描模式 | 扫描线长短3-10mm任意可调，扫描间距11-120微米，扫描线倾斜度5-90度及位置任意可调，3D立体扫描最大扫描范围8.8mm×8.8mm，3D扫描线最多241线，间隔11微米 |
|  | 实时眼球追踪功能 | 采用双光源同时同步进行眼底扫描，导航光源实时自动跟踪眼球移动，引导OCT光源进行位置调整，确保OCT扫描不受眼动影响，完全避免扫描伪迹 |
|  | OCT与眼底图像对位 | OCT与眼底图像同步获得，点对点实时对位 |
|  | 精确随诊 | 机器自动记忆并导航随访检查，确保随访检查在同一位置，真正做到精确随诊 |
|  | 屈光补偿 | -24.5D--+48D |
|  | 图像显示方式 | 伪彩，灰阶（黑白，白黑） |
|  | 实时降噪技术 | 同一视网膜位置获取2-100张图像进行实时降噪，进一步提升图像分辨率 |
| 眼底图像 | 光源 | 820nm共焦激光光源（CSLO） |
|  | 成像方式 | 红外 |
|  | 分辨率 | ≥5微米/像素 |
|  | 成像范围 | 30º×30º，20º×20°，15 º×15° |
|  | 瞳孔要求* | ≧2.0mm，激光光源具有很好准直性，因此在小瞳孔下亦可获得良好图像 |
| 软件 | 视网膜厚度分析 | 真正视网膜厚度（内界膜至Bruchs 膜 ） |
|  | 视网膜厚度地形图 | 有 |
|  | 视网膜各层分层及量化分析 | 可自动进行视网膜十层分层并进行自动测量 |
|  | 黄斑区体积厚度测量 | 国际标准ETDRS黄斑分区法，精确的黄斑分区体积厚度测量，并可随意拖动，测量任意位置的视网膜厚度和容积 |
|  | EDI脉络膜深层成像技术* | 独有EDI脉络膜深层成像技术，可清晰呈现脉络膜，筛板等视网膜深层组织 |
|  | 冠状位成像 | 冠状位成像横向观察视角，可由内界膜至脉络膜观察任意两层间冠状位图像，并可进行量化分析 |
| 青光眼分析 | 独有黄斑视盘追踪 | 利用黄斑视盘连线校正患者头位，确保神经纤维层厚度测量准确性 |
|  | 神经纤维层厚度分析 | 国际标准直径环形扫描，与正常人数据库进行比对 |
|  | 双眼后极部非对称性分析 | 后极部≤8.8mm×8.8mm扫描，并进行双眼上下半球，左右眼神经纤维层对称性分析 |
|  | GCL单层厚度分析 | 对GCL（神经节细胞层）单层进行厚度分析，精确反映早期青光眼损害导致的形态学改变 |
|  | 视盘3D扫描 | 有 |
|  | 双侧房角同时成像 | 独有16mm超长扫描线，双侧房角可同时成像 |
| 计算机配置 | windows XP操作系统、CPU 多核处理器 windows,中文工作站、硬盘＞300G， 显示器：≥15寸以上液晶显示器 ，DVD-ROM刻录光驱 |

三、光学相干断层扫描仪配置：

| 序号 | 配置 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学相干断层扫描仪 | OCT激光扫描摄像机1个、电源/激光盒1个、头托架1个、H2E-OCT软件 | 1 |
| 2 | 彩色激光打印机 |  | 1 |
| 3 | 升降台 |  | 1 |
| 4 | 工作站 | ≥8G内存，≥1T硬盘 | 1 |
| 5 | A卡 |  | 1 |
| 6 | 前节模块 | 配OCT使用 | 1 |

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： | 标段号： |
| --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 | 招标编号：YJZY-201914 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：   年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：   年  月   日