阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-201802】

2018年6月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	15

第四章  投标文件组成及参考格式	19

# 第一章  询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备询价项目

询价编号：YJZY-201801

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析机 | 6 |
| 2 | 血液透析滤过机 | 2 |
| 3 | 十五导联静息心电分析系统 | 2 |

投标人应对所有内容进行投标，不允许只对标段内其中部分内容进行投标，要求详见询价文件第二章用户需求书。

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2018年6月25日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2018年6月25日下午3：30分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2018年6月 15日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第六章“投标文件组成及参考格式”中投标资料组成 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2018年6月25日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2018年6月25日下午3：30分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-201802

# 第三章  用户需求书

附件：设备主要技术参数及技术要求：

血液透析滤过机技术参数

▲1、中/英文操作界面。

▲2、采用≥10.4英寸大屏幕液晶触摸显示屏，治疗数据数值化，方便观察记录。

3、本机特色快捷窗口：一键式图标按钮便利操作人员轻松操作。

4、拥有4色报警灯，17种报警铃音，可帮助医护及时准确判断报警类型

5、拥有3个独立CPU控制系统，（驱动，监控和监控系统），内部电机24V直流电控制，具有电磁屏蔽功能。

6、电源AC115/220V，50/60Hz。体积小巧：≤322mmX1378mmX375mm。

7、可进行醋酸盐与碳酸盐透析。

▲8、具有自动预冲。自动回血、自动消毒功能。可设定五种水洗模式，10种消毒模式，无需专业消毒液。

9、透析液安全模式功能：设备1完成后可自动停止，节约透析液和反渗水。

10、透析重要参数在线图表监测功能。将(AP,VP,DP,TMP,电导度)时实在线监测以曲线记录过程，以利医师掌握治疗过程。

▲11、超滤：采用≥500ml大容量双平衡腔密闭回路超滤系统。

12、兼容多种透析液配方，机内可预设记忆3种配方。

13、高级报警功能可提示报警的原因与排除的方式。

14、血泵可以单独使用：做血液灌流时不需透析液在机循环。

15、内部水路工作状在线时实动画显示,内部零件功能自检与使用寿命显示。

16、具备以下安全监测技术：

1）动脉(AP)压监测：－400-＋500(mmHg)±3(mmHg)

2）静脉(VP)压监测：－200-＋400(mmHg)±3(mmHg)

3）透析压(DP)监测：－400-＋400(mmHg)±3(mmHg)

4）跨膜压(TMP)监测：－400-＋500(mmHg)±6(mmHg)

5）超滤率范围：0.0-5.0L/hr陶瓷帮脱水，超滤目标量：0-40L

6）透析液流速：0.-300-800ml/min连续可调、执行高低流量透析功能。

7）透析液温度：调整范围：30-40℃设有过温保护装置。

8）电导度浓度：醋酸盐/重碳酸盐透析浓度范围12.5-18.0ms/cm特设9档可调，进行高低钠透析。

9）血液流速：双滚轴式血帮适用大小管径血液回路管(可调)

流速范围：0,20-600ml/min连续可调.

10）肝素流速：流速范围：0.0-9.9ml/h注射器适用10cc,20cc,30cc

设有快速注射,持续注射与肝素自动预停功能。

11）空汽侦测：采用超声波探测原理可侦测滴注壶内汽泡(最小密度0.02ml以上)

12）漏血侦测：采用红外线探测原理。灵敏度：≥300ppm

具清洁侦测器的警示功能

17、具备以下个性化透析方程式：

1）UF超滤方程式：UF曲线可任意设置，预设不少于8种处方程序可记忆保存与更改。

2）电导度(Na﹢可调)方程式：Na﹢曲线可任意设置，预设不少于8种处方程序可记忆保存与更改。

3）血流速方程式：B曲线可任意设置，预设不少于8种处方程序可记忆保存与更改。

4）肝素方程式：S曲线可任意设置，预设不少于8种处方程序可记忆保存与更改。

18、UPS内置的后备电源，断电后可维持30分钟以上血泵、肝素泵、气泡监测、LCD屏幕的正常运转并保存治疗数据。

19、具有多种颜色LED报警灯及多种旋律音。

20、可用通用各厂牌血路管、消毒剂。

21、配置

| 分类 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 血液透析滤过机 主机 |  | 1 |
| 附属品 | 侧杆（带止动环） | 1 |
|  | 挂钩（带E型卡簧） | 1 |
|  | 中间挂钩 | 1 |
|  | 固定旋钮 | 1 |
|  | 警示灯 | 1 |
|  | 透析器夹座 | 1 |
|  | 供排水管 | 1 |
|  | 软管夹箍 | 3 |
|  | 扎带 | 18 |
|  | A、B液盖（红） | 1 |
|  | A、B液盖（蓝） | 1 |
|  | 支架板 | 2 |
| 预备品 | 环形螺母坚固工具 | 1 |
|  | 保险丝（1.5A） | 2 |
|  | 预备品袋 | 1 |
| 说明书 | 操作手册 | 1 |
|  | 安装手册 | 1 |
|  | 维修检查手册 |  |
| 检验文件 | 检查单 | 1 |
|  | 合格证 | 1 |
| HDF | HDF操作手册 | 1 |
|  | ETRF盖 | 1 |
|  | 鲁尔接头 | 4 |
|  | 内毒素过滤器连接管 | 1 |
| 配件： | 1.干粉支架 2.在线KTV监测 |  |

血液透析机技术参数

▲1、中/英文操作界面。

▲2、采用≥10.4英寸大屏幕液晶触摸显示屏，治疗数据数值化，方便观察记录。

3、本机特色快捷窗口：一键式图标按钮便利操作人员轻松操作。

4、拥有4色报警灯，17种报警铃音，可帮助医护及时准确判断报警类型

5、拥有3个独立CPU控制系统，（驱动，监控和监控系统），内部电机24V直流电控制，具有电磁屏蔽功能。

6、电源AC115/220V，50/60Hz。体积小巧：≤322mmX1378mmX375mm。

7、可进行醋酸盐与碳酸盐透析。

▲8、具有自动预冲。自动回血、自动消毒功能。可设定五种水洗模式，10种消毒模式，无需专业消毒液。

9、透析液安全模式功能：设备1完成后可自动停止，节约透析液和反渗水。

10、透析重要参数在线图表监测功能。将(AP,VP,DP,TMP,电导度)时实在线监测以曲线记录过程，以利医师掌握治疗过程。

▲11、超滤：采用≥500ml大容量双平衡腔密闭回路超滤系统。

12、兼容多种透析液配方，机内可预设记忆3种配方。

13、高级报警功能可提示报警的原因与排除的方式。

14、血泵可以单独使用：做血液灌流时不需透析液在机循环。

15、内部水路工作状在线时实动画显示,内部零件功能自检与使用寿命显示。

16、具备以下安全监测技术：

1）动脉(AP)压监测：－400-＋500(mmHg)±3(mmHg)

2）静脉(VP)压监测：－200-＋400(mmHg)±3(mmHg)

3）透析压(DP)监测：－400-＋400(mmHg)±3(mmHg)

4）跨膜压(TMP)监测：－400-＋500(mmHg)±6(mmHg)

5）超滤率范围：0.0-5.0L/hr陶瓷帮脱水，超滤目标量：0-40L

6）透析液流速：0.-300-800ml/min连续可调、执行高低流量透析功能。

7）透析液温度：调整范围：30-40℃设有过温保护装置。

8）电导度浓度：醋酸盐/重碳酸盐透析浓度范围12.5-18.0ms/cm本机特设9档可调，进行高低钠透析。

9）血液流速：双滚轴式血帮适用大小管径血液回路管(可调)

流速范围：0,20-600ml/min连续可调.

10）肝素流速：流速范围：0.0-9.9ml/h注射器适用10cc,20cc,30cc

设有快速注射,持续注射与肝素自动预停功能。

11）空汽侦测：采用超声波探测原理可侦测滴注壶内汽泡(最小密度0.02ml以上)

12）漏血侦测：采用红外线探测原理。灵敏度：≥300ppm

具清洁侦测器的警示功能

17、具备以下个性化透析方程式：

1）UF超滤方程式：UF曲线可任意设置，预设不少于8种处方程序可记忆保存与更改。

2）电导度(Na﹢可调)方程式：Na﹢曲线可任意设置，预设不少于8种处方程序可记忆保存与更改。

3）血流速方程式：B曲线可任意设置，预设不少于8种处方程序可记忆保存与更改。

4）肝素方程式：S曲线可任意设置，预设不少于8种处方程序可记忆保存与更改。

18、UPS内置的后备电源，断电后可维持30分钟以上血泵、肝素泵、气泡监测、LCD屏幕的正常运转并保存治疗数据。

19、具有多种颜色LED报警灯及多种旋律音。

20、可用通用各厂牌血路管、消毒剂。

21、配置

| 分类 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 血液透析机 主机 |  | 1 |
| 附属品 | 侧杆（带止动环） | 1 |
|  | 挂钩（带E型卡簧） | 1 |
|  | 中间挂钩 | 1 |
|  | 固定旋钮 | 1 |
|  | 警示灯 | 1 |
|  | 透析器夹座 | 1 |
|  | 供排水管 | 1 |
|  | 软管夹箍 | 3 |
|  | 扎带 | 18 |
|  | A、B液盖（红） | 1 |
|  | A、B液盖（蓝） | 1 |
|  | 支架板 | 2 |
| 预备品 | 环形螺母坚固工具 | 1 |
|  | 保险丝（1.5A） | 2 |
|  | 预备品袋 | 1 |
| 说明书 | 操作手册 | 1 |
|  | 安装手册 | 1 |
|  | 维修检查手册 |  |
| 检验文件 | 检查单 | 1 |
|  | 合格证 | 1 |
| 配件： | 1.干粉支架 2.内毒素过滤器1个 3.在线KTV监测 |  |

十五导联静息心电分析系统技术参数及配置要求

一、需求数量：1套

二、技术要求：

一）．基本要求：

要求产品必须是国际知名品牌，并通过国家3C等认证，可满足临床快捷准确的心电图信号采集、记录、分析、打印、和存储等功能。

二)．参数、功能及配置：

1.主机

1.1．品牌电脑

1.2. 内存：2G以上，硬盘：500G以上

2.操作系统随机配置：Windows 7 Professional

3.导联：标准同步15导联（导联线接头纯金板接触，导联线可以单独拆换）；

4.灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5mm/mV （手动或自动）；

5.时间常数：≥3.2秒；

▲6.频率响应：0.01Hz---150Hz(在-3db之内)；确保ST段等低频信号不失真，测量准确；

▲7.低频相应设置：0.01Hz,0.04Hz,0.08Hz,0.16Hz；

8.共模抑制比：≥140dB；

9.抗极化电压：≥±500mV

10.A/D转换位数：12位；

11.采样频率：4000sample/Channel/s；

12.存储：大容量的硬盘，最低可以存储1千万份心电图；

▲13.显示类型：19寸液晶显示器；

14.数据显示：心率，患者名，ID号，时钟，波形，导联标记，速度 ，增益和滤波设定，警告信息，提示及帮助信息；

▲15.具有同步15导联同步采集，同步分析；可对病人心电图信息进行预采集，按打印键时采集病人的前10秒心电图信息，捕捉病人实时的心律失常信息事件，可为临床提供高效的房性心律失常评估，并具有心律失常监护功能；

16.15导联为临床医生提供更多的异常定位分析。这些辅助导联提供ST段测量，使更容易检测到右心室及心脏后壁的心肌梗塞。

17.灵活的操作模式，在15导联CAM14心电信号前置采集盒上即可控制心电图打印等操作；

▲18.具有抗除颤电击保护功能；具有急性心肌缺血非时间限制性预测评估；信号采集和处理，必须采用新型前置采集模块技术；性能可靠操作简单，具有一键完成,具有文件管理服务器；

19.向量环功能:

▲20.要求系统采用国际金标准12SL心电分析技术，提供性别特异性分析、年龄特异性分析。

21.配置标准网络接口。

三)．配  置  要 求：

心电工作站系统

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 套 |  |
| 2 | 电源线 | 1 | 根 |  |
| 3 | 激光打印机 | 1 | 台 |  |
| 4 | 19寸HP液晶显示器 | 1 | 台 |  |
| 5 | 心电导联线 | 1 | 副 |  |
| 6 | 吸球 | 6 | 个 |  |
| 7 | 夹子 | 1 | 副 |  |
| 8 | 系统光盘 | 1 | 张 |  |
| 9 | CAM 14采集模块 | 1 | 个 |  |
| 10 | 操作说明书 | 1 | 本 |  |

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： |  |  |  |  | 标段号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 |  |  |  |  | 招标编号：YJZY-201802 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |  |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：2009年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：2009年  月   日