阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-201808】

2018年7月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  投标文件组成及参考格式	12

# 第一章  询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备询价项目

询价编号：YJZY-201808

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化氮监测仪 | 1 |
| 2 | 呼吸睡眠记录仪 | 1 |
| 3 | 电外科工作站氩气模块 | 1 |
| 4 | 多参数监护仪 | 3 |
| 5 | 胰岛素泵 | 3 |

投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2018年7月16日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2018年7月16日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2018年7月6日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2018年7月16日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2018年7月16日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-201808

# 第三章  用户需求书

附件：设备主要技术参数及技术要求：

一氧化氮监测仪

一、一氧化氮测定仪技术参数

| 技术项目名称 | 功能及参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ★呼气流速监测 | 实时监测患者呼气流速 | 符合ATS指南要求 |
| ★自动终止功能 | 呼气流速不符合要求，设备将自动终止本次检测 |  |
| ★ 视频激励功能 | 通过视频激励软件指导患者顺利完成检测 | 通过主机自带屏幕显示，有利于患者操作 |
| 检测范围 | 5～300ppb |  |
| 呼气时间 | 10秒模式或6秒模式 | 成年人使用10秒模式，老年或儿童使用6秒模式 |
| 反应时间 | ≤70秒 |  |
| 精确度 | 当测定值＜50ppb误差＜±2ppb 当测定值≥50ppb时误差＜±4% |  |
| ★采集有效气体功能 | 有效自动采集气体标本，不符合不采集 | 独家采样分析技术，避免外部干扰，重复性好 |
| ★一氧化氮过滤功能 | 设备可有效过滤外界一氧化氮对检测干扰 |  |
| 同屏显示功能 | 支持电脑同步显示 | 主机配备彩色显示屏，有利于患者操作 |
| 应用软件 | 包括主机系统软件和数据管理软件，两者可双向传输 |  |
| 报告功能 | 数据管理软件可自生成报告，并能有自动比较，形成趋势曲线等功能 |  |
| 工作环境温度 | 10-35℃ | 当超过此范围主机报警，并停止工作，属于自动质控 |
| 工作环境湿度 | 20-80% | 当超过此范围主机报警，并可能停止工作，属于自动质控 |
| 报警功能 | 当条件不满足设备对工作环境要求时，设备自动报警，并显示报警编号供排查问题 |  |
| 系统自检功能 | 开机环境温度、湿度、主机、传感器、一氧化氮过滤器自检功能 | 自动质控 |
| 数据导出接口 | USB端口，蓝牙端口 | 可使用任意端口连接电脑 |
| 数据存储、导出功能 | 可存储≥15000个患者数据并具备数据下载功能 | 可随时查询患者历史数据 |
| ★可充电式电池 | 自带电池供电、携带方便、占地面积小有利于床旁检测 | 可脱离电脑、交流电源完成检测 |
| 具备演示功能 | 视觉激励软件具备演示功能 | 教育患者正确操作 |

二、一氧化氮测定仪配置清单

| 序号 | 主件及配件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 | 包括显示器、外壳和内置软件 |
| 2 | 附件包括： - 呼吸手柄 - 手柄帽 - 充电式电池 | 各1个 | 一氧化氮传感器及一次性吹嘴为专用耗材，需另购 |
| 4 | USB数据线、电源适配器、电源线 | 1套 | 专用 |

呼吸睡眠记录仪

一、 *项目概述：

睡眠诊断系统，适用于成人睡眠呼吸暂停的诊断与治疗，方便临床便携使用。

二、 设备技术规格及配置：

1、导联数：≥7导；

包括：口鼻气流1导、鼾声1导、呼吸运动1导、体位1导、血氧1导、 脉搏率1导、脉搏波1导、数据良好指示标识1导、PAP压力滴定7导；

2、体积小巧，主机重量小于90克，适合于患者在医院任何科室诊断使用；

*3、设备具备≥4GB内存，可同时存储500小时以上的多段数据；

*4、具有基于气流，血氧饱度度和呼吸努力度信号的良好数据指示功能，无需软件，就可以显示有效记录时长和问题导联。方便医生在记录完成后未进行数据分析的情况下，及时了解数据的良好程度，极大的节省了设备在医院和家庭患者之间的转运时间。

5、原厂最新版的记录与分析软件系统，可以自定义操作者的权限，可以个性化设置软件界面，具有领先的自动分析功能，全面满足AASM2.3标准，同时具有数据库管理系统和远程Cloud云服务功能，能够高效的进行临床数据统计，大大简化临床科研工作量。

6、优良的传感器附件，保证高质量的血氧监测技术，可重复使用的体积描记式胸腹绑带，以及带过滤器的鼻气流导管。

*7、可蓝牙无线联机同一品牌的CPAP或BiPAP呼吸机进行压力滴定，具有在电脑上调压的压力滴定控制软件；并且能够记录实时潮气量，压力变化，漏气量等数据。

8、一体式呼吸绑带设计，无需额外设备固定带

9、金属材质口鼻气流管接头，坚固耐用

10、探头信号质量检查功能，在记录过程中，可以随时显示探头佩戴情况，无需停止记录

11、可将生理数据采用EDF数据格式存储，方便数据共享和学术交流。

三、呼吸睡眠记录仪配置清单

主机                                      1台

气流管式                                  5根

呼吸努力度绑带                            1条

Micro USB 转 USB 数据线                   1条

血氧模块                                   1个

血氧传感器 子                              1个

氩等离子体发生器

一、氩等离子体发生器

一 总体要求：

1、用于内镜下呼吸道出血止血，肿瘤组织切除及灭活等

▲2、设备有CFDA、CE和FDA等安全认证。

二、技术参数要求

▲1．人机交互方式，功率和效果参数通过触摸式键设置，一个液晶大屏集中显示调节功能。

2．主机具有电压调节智能调节技术，实现组织损伤及重复性极佳的电切和与电凝；

▲3．整机模块化分体设计，具有氩气刀等功能，具备升级功能，能升级水刀及冲洗模块等功能，根据临床手术需求实现个性化配置。

4．有功率峰值补偿技术，提供初始的智能补偿支持。

▲5.氩气刀具有强力、精细、脉冲等多种氩气电凝模式，适用于不同部位手术需求，所有氩气电凝模式峰值电压≤4600Vp。

▲6.氩气电极适用内镜镜下治疗使用，氩气电极直径：氩气电极直径≤2.5毫米，具有适用于婴幼儿精准治疗氩气电极直径≤1.6毫米等多种直径。

▲7.氩气电极长度具有：1500毫米及 2200毫米等多种长度，适用于胃肠镜手术需求。

▲8.氩气电极喷头有直喷、环喷、侧喷等多种喷头。

9.氩气控制系统数据液晶大屏集中显示：氩气控制系统的各种数据通过液晶显示屏显示，所有与氩气控制系统相关资讯均可轻松调出，资料详尽，操作直观。

10.具有实时错误报警记忆，术中出现使用错误报警：负极板未接好、双极启动模式设置不当等。

11.具有安全错误报警：高、低频漏电，输出超差，启动时间超长等。

12.具有功能错误报警：数据线、功率管、继电器错误等。

13.氩气输出错误报警，气量不足报警，氩气管道堵塞报警，设备自动存储的代码，便于术中修改，同时也便于术后参考以提高操作水平。

14.器械具有即插即用，自动识别功能，帮助医务人员判断所接器械是否正确。

15.氩气控制系统的显示面板会自动选择与所接器械相适应的切、凝设置模式。

16.氩气软管采用高频电极内置技术，有效避免电极外露可能发生的意外损伤。

17.内镜下氩气流量不超过2.4升／分，范围为0.1-2.4升／分；开放手术下氩气流量范围为0.1-8升／分。

二、氩等离子体发生器配置：

| 序号 | 货名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氩等离子体发生器 | 1 | 台 |
| 2 | 氩气电极 | 1 | 条 |
| 3 | 直径≤1.6mm氩气电极 | 1 | 条 |
| 4 | 环喷氩气电极 | 1 | 条 |
| 5 | 固定件 | 1 | 套 |
| 6 | 氩气瓶 | 2 | 个 |
| 7 | 台车 | 1 | 台 |

多参数监护仪

一、多参数监护仪

1、一体化设计。

2、配备≥10.4英寸彩色TFT显示屏，分辨率≥800*600。可显示≥4道波形及≥5项数据

3、波形显示模式：无衰减移动或无衰减固定。具有≥4种多样化显示风格。

4、全中文操作系统，全触摸屏设计，可手写输入病人姓名。

5、支持测量参数： ECG，呼吸（阻抗法），SpO2，NIBP，

6、多种监护模式可选：具有适用于新生儿监护的NICU模式，OR模式，ICU模式

7、心电监护

7.1、支持3、6导联电极心电监护；

7.2、心率计数范围：0, 15到300次/分钟，心率计算方法：平均和瞬时法

7.3、波形显示增益选择：×1/4，×1/2，×1，×2，×4，或者自动

7.4、 具有除颤防护： ECG输入端可经受400Ws/DC 5kV，具有ESU防护： 有，ESU后10秒内重新获得并且获取的数据未丢失

8、  血氧饱和度监护

8.1、SpO2测量范围0－100%，符合ISO9919:2005标准，

8.1、显示更新周期：每3秒或当报警产生时

8.2、波形灵敏度控制：×1/8，×1/4，×1/2，×1，×2，×4，×8或者自动

8.3、同步音可选脉搏音

9、无创血压NIBP

9.1、检测方法：震荡法；

9.2、压力显示范围：0到300mmHg，具备新生儿和儿童、成人模式；

9.3、▲检测模式：手动、定时、连续、PWTT自动测量模式和腰麻模式，静脉穿刺模式。

10、呼吸监护

10.1、胸阻抗法，可选择R-L和R-F导联进行呼吸监护

10.2、呼吸频率范围：0~150次/分钟

10.3、波形增益控制：×1/4，×1/2，×1，×2，×4，

11、▲可储存和回顾≥120小时的全部参数趋势图，≥120小时的趋势列表数据，≥120小时的无创血压列表数据，及≥120小时波形。

12、多级声光报警，而且具备大数字窗口放大参数，方便医务人员从远处发现机器报警。

13、具有睡眠工作模式，避免影响病人休息。多级声光报警，可从任意角度觉察报警情况。

14、电池：镍-氢环保电池 电池工作时间： ≥3小时

15、▲机器带有图解指南功能，方便医务人员了解机器为何报警及介绍解决方法。

16、▲可选配发射器将测量的波形和数据发送至相同品牌的遥测中央监护仪或多患者接收器上。

二、多参数监护仪配置：

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 3 |
| 2 | 心电连接线 | 3 |
| 3 | 心电电极导联 | 3 |
| 4 | 气管≥（3.5米） | 3 |
| 5 | 成人用袖带 | 3 |
| 6 | 血氧探头连接线 | 3 |
| 7 | 血氧探头 | 3 |
| 8 | 电源线 | 3 |
| 9 | 电池 | 3 |

胰岛素泵

一、胰岛素泵技术参数

1、基础参数

储药器：≥300个单位，抗撞击塑料，胰岛素计量可调。

基础量输注方式：24小时自动给药。

三餐大剂量输注方式：常规输注/方波输注/常规十方波输注。

基础量调节范围：08.0u（每小时）/0-192u（每天）。

大剂量调节范围：0-80u。

*基础量增幅：0.01u/0.1u。

大剂量增幅：0.05/0.1u/0.5u/1.0u。

大剂量计算器：目前血糖值，目标血糖值，IU肤岛素所能负荷的碳水化合物，胰岛素敏感因子，活性胰岛素，每餐进食碳水化合物量。

有胰岛素自动分配功能。

基础率分段：24段。

临时基础率：24小时内：0-200%之间，以10%递增/减。

*最低输送速度：0.01u/小时。

电源：≥3.6v锂电池。

节能方式：屏幕休眠模式。

*精确度：±2%。

自检功能：双处理器相互检查。

防水：IPX8双滴标准。

胰岛素浓度：U-100。

时间格式:12/24小时制。

报警：音频/无声。

安全系统：最大餐前大剂量限制/最大日总量限制/每小时最大基础量限制/低药量报警

/输注系统阻塞报警/低电量报警/泵故障报警。

显示：背景灯液晶显示屏/全中文操作界面/自动显示剩余药量和剩余电量。

*保修期：4年免费保修，终身维护。

2、记忆功能

餐前大剂量回顾：≥500次。

日总量：≥500次。

排气记录：≥500次。

报警记录：≥100次。

3、医生设置功能

最大限制：餐前大剂量，基础量，日总量。

基础量操作模式：≥四种。

三餐操作模式：≥三种。

二、胰岛素泵配置清单

1.胰岛素泵 3台

2.储药器6个

3.输注导管6个

4.黑色旅行包（大）3个

5.黑色便携包（小）3个

6.黑皮套3个

7.透明壳3个

8.手动剂量管3个

9.电动剂量3个

10.电池格钥匙3个

11.螺旋杆3个

12.黑色腰带3条

13.白棉布胸袋3

14.肩式背挎袋3个

15.3M胶带3片

16.3M纸卷3卷

17.Merix纸胶带 6片

18.电池 6节

19.淋浴袋 3个

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： |  |  |  |  | 标段号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 |  |  |  |  | 招标编号：YJZY-201801 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |  |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：2009年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：2009年  月   日