阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-201809】

2018年7月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  投标文件组成及参考格式	12

# 第一章  询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备询价项目

询价编号：YJZY-201809

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动凝血分析仪 | 1 |
| 2 | 全自动粪便分析仪 | 1 |

投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2018年7月19日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2018年7月19日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2018年7月9日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2018年7月19日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2018年7月19日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-201809

# 第三章  用户需求书

附件：设备主要技术参数及技术要求：

全自动凝血分析仪

一、全自动凝血分析仪技术参数

1、检测方法学：

多波长检测系统；

凝固法：405，660，800nm（百分比检测方法）；

发色底物法：405、340nm；

免疫比浊法：575、800nm；

凝集法：800nm；

方法学齐全保证了凝血项目的开展。

*2、检测通道：

18检测通道或以上，全能通道设置，每通道均进行凝固法、发色底物法、免疫比浊法，其中8个通道可进行聚集法实验。

3、检测参数：

能开展以下项目，并能提供相应试剂在国内的注册证：

凝固法：PT，APTT，Fbg，TT， II，V，VII，X，VIII，IX，XI，XII，PS，PC；

发色底物法：AT-III，PLG，α2-AP，PC，FXIII，PAI；

免疫比浊法：D-Dimer，vWF:Ag等；

*4、检测速度：

单项检测速度 PT：400tests/h，DD：200tests/h。

综合测试速度：PT/APTT：400tests/h

*5、样本筛查：

具备样本监测功能（即自动识别黄疸、溶血、乳糜的样本，并作相应的标注与提醒）。

6、试剂位：

≥40个，10℃冷藏，关闭仪器后可选择保持冷藏功能，有效维持试剂稳定性。

样本位：≥100个，可连续进样。

8、急诊位：≥5个。

9、反应杯：自动添加反应杯，最大1000个反应杯，连续添加。

*10、加样针：加样针≥2根，试剂针≥2根，标配样品盖帽穿刺功能。

11、QC系统：X control，Levy-Jennings control，多规则（Westgard Rule）监测，可存

储≥1200数据×750参数。

数据存储：≥10000样本结果且带反应曲线。

实时检测状态：

可实现显示样本检测剩余时间、显示试剂剩余测试数/容量、显示试剂在线时间。

反应曲线：

可记录并查看测试过程中完整的反应曲线，支持导出、保存、缩放、重计算等功能。

二、全自动凝血分析仪配置清单

1、全自动凝血分析仪主机1台

2、空压机1台

3、电脑工作站1台

全自动粪便分析仪

一、自动粪便分析仪技术参数

*1、全密闭采样管、螺旋盖带橡胶密封垫，采样旋紧后无渗漏，方便院内标本运送，确保无异味和生物安全。

2、轨道式闭盖穿刺橡胶盖进样，穿刺后无渗漏，一次性最少可放50个样品，金标卡自动加卡、自动回收，样品随到随检。

3、双通道检测，沉淀时间可调。

*4、气动恒压混匀，混匀时间和压力可调，无损标本细胞形态

5、连续检测有形成分加单金标卡项目的恒速60个/小时，检测速度通过沉淀时间可调。

6、适用于粪便样本性状及有形成分（粪便常规）自动检测，与粪便隐血、转铁蛋白、轮状病毒、轮状病毒/腺病毒抗原、胃幽门螺旋杆菌（HP）、钙胃蛋白等试剂卡自动检测。

7、卡盒装卡量≥100人份。

*8、全自动数码显微立体扫描采集图像，每张采集高倍图像有5个焦距可调，使每张图像都有一个焦距清晰。

9、带图像初筛软件，对采集的高倍图像可自动标记提示可疑真菌、红、白细胞等，提高人工终审图片效率。

10、样本采样后再分析前、分析中、分析后采样管都处于密闭状态，无液体和气体溢出，且采样管密闭抛弃，确保生物安全。

11、管路及计数池清洗：高压脉冲式冲洗，有效减少样本残留，避免交叉污染。

二、自动粪便分析仪配置清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 1台 |
| 2 | 计数池 | 双通道 | 1块 |
| 3 | USB数据线 | 标准线 | 2根 |
| 4 | RS232连接线 | 9孔 | 1根 |
| 5 | 接地线 | 3M | 1根 |
| 6 | 金标卡保存箱 |  | 1个 |
| 7 | 金标卡保存箱盖 |  | 2个 |
| 8 | 样本采集管架 | 10孔位 | 5个 |
| 9 | 冲洗液桶盖组合 |  | 1个 |
| 10 | 冲洗液管 | 2M | 1根 |
| 11 | 稀释液桶盖组件 |  | 1个 |
| 12 | 废液桶及盖组件 | 5L | 1个 |
| 13 | 废液管 | 2M | 1根 |
| 14 | 电脑 | DELL 显示器；处理器Intel I5 | 1套 |

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： |  |  |  |  | 标段号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 |  |  |  |  | 招标编号：YJZY-201801 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |  |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：2009年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：2009年  月   日