阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-201810】

2018年7月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  投标文件组成及参考格式	12

# 第一章  询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备询价项目

询价编号：YJZY-201810

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 连续性血液净化仪 | 1 |
| 2 | 气道管理系统 | 1 |
| 3 | 二氧化碳测量模块 | 4 |
| 4 | 动态心电图记录仪 | 2 |
| 5 | 医用输液加温器 | 1 |
| 6 | 床边康复机 | 2 |

投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2018年7月20日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2018年7月20日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2018年7月9日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2018年7月20日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2018年7月20日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-201810

# 第三章  用户需求书

附件：设备主要技术参数及技术要求：

连续性血液净化仪

一、连续性血液净化仪技术参数

（一）、功能部分：

1、具有多功能的五泵设计，可独立实行以下6种治疗模式：

缓慢连续性超滤、连续性静脉-静脉血液滤过、连续性静脉-静脉血液透析、连续性静脉-静脉血液透析滤过、血浆置换、血液灌流治疗。

2、可做高容量血液滤过，血流速能达到450ml/min,置换液流速率能达到10000ml/h。

3、置换液输入有三种模式可供选择：前稀释、后稀释、前后同时稀释，且三种模式间可以随意切换，使治疗在滤器保护和清除效果两方面达到最佳的平衡。

4、高效内置式卷管置换液加热系统，每小时能使6升置换液达到37度，能足够保证治疗需要，避免因加热不好而出现寒颤，肌颤抖等低温血并发症。

5、再循环模式，治疗过程中暂时中断治疗，待需要时重新连接患者按继续治疗。保障治疗过程中如遇突发情况－如：调整/更换导管、病人推去做检查等，不需要“关机－拆换管路－重新开机－安装管路”等程序，治疗弹性增加，从而节省成本和医护时间。

6、彩色屏幕，可选中文操作模式；可旋转270度。可靠方便的操作技术，人机对话简单人性化，实行分步操作指导。

7、自动预冲和再预冲功能。更加充分的预冲滤器，使滤器的纤维孔充分开放。自动排气，减少凝血机会同时减少护理工作量。

8、管路、血液滤过器可分离,可选用任何品牌、型号的血液滤过器，耗材经济，节约治疗成本。

9、无需拆换管路,可以根据病情变化随意切换治疗模式，多种治疗只需在同一套管路下完成。超强的稳定性，从分保障治疗的安全。

10、自检时间短，5分钟内完成，为危重症患者赢得抢救时间。

11、有后备储电系统，在断电的情况下仍能保证机器正常运行≥30分钟，确保病人的治疗安全。

12、完善的监测系统：有换液提示、空气监测及漏血监测；管路中设置4个非侵入性压力传感器，压力感应无需与血液直接接触，准确连续监测滤器及管路内压力的变化，减少血液污染的机会。

13、独特的自动除气装置，可监测到最小体积为1μl的气泡。减少医护人员的劳动强度。

14、可以开展小儿治疗模式，有小儿专用的管路、血液滤过器；可做体重低至3KG的小儿CRRT治疗。

15、拥有强大的软件升级空间，满足当下临床和未来的需求。

（二）．技术参数部分:

血泵精度                      设定值 5%

血流速率                      10—450ml/min (10ml/min可调)

前稀释模式                    0-100—10000 ml/h

后稀释模式                    0-100—10000 ml/h

透析液                        0-100—10000 ml/h

滤过液                        0-100—12000  ml/h

净超滤率                      0-10—2000 ml/h

液体平衡报警                  20克- 50克

置换液称                      0-20千克（最大负荷23千克 ）

滤过液称重量                  0-20千克（最大负荷23千克 ）

液体加温器                    关闭或350C-390C （每0.5℃ 可调）

监测部分:

回路                           -50+350mmHg

滤器前                         -150+500mmHg

滤过液                         -500+500mmHg

空气监测                       超声监测

漏血监测                       2—4ml血液/1L滤过液（血球压积为32%）

二、连续性血液净化设备配置

| 配件名称 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 1 | 台 |
| 称重平衡系统 | 1 | 套 |
| 加热器 | 1 | 个 |
| 滤器支架 | 1 | 个 |
| 全自动排气系统 | 1 | 个 |
| 中文软件系统 | 1 | 套 |

气道管理系统

一、气道管理系统技术参数要求

1、基本功能和用途：可自动检测气管插管气囊上方CO2水平，根据监测结果来连续滴定最佳的气囊压力，从而同时达到密封气道、防止气囊上方分泌物渗入肺内和防止气道受压损伤的目的；系统按照设定的模式和周期，自动或手动的进行吸引和冲洗气囊上方的分泌滞留物，从而达到防止呼吸机相关性肺炎（VAP）的目的。

2、工作模式和插管类型

2.1、固定气囊压力维持模式（普通气管插管）

2.2、固定气囊压力维持+间断声门下吸引模式（单肢吸引插管）

2.3、自动气囊压力调节+声门下吸引+冲洗模式（全功能冲洗插管）

2.4、手动启动模式：手动启动声门下吸引；手动启动声门下吸引+冲洗；手动启动漏气测试（CO2检测）

3、参数设置：

3.1、气囊压力高限设定：13 - 65 cm H2O

3.2、气囊压力低限设定：13 - 65 cm H2O

3.3、固定气囊压力设定：13 - 65 cm H2O

3.4、负压源的工作压力：-300 ~ -750 mmHg

3.5、声门下吸引压力输出：-80 ~ -120mmHg

3.6、声门下吸引时通风水平设定：0 - 3 挡

3.7、吸引+加冲洗的冲洗生理盐水量：0 - 15 ml

3.8、气囊充气管阻塞检测灵敏度：0 - 3 PXX

3.9、自动气囊压力模式下声门下冲洗+吸引的时间间隔：每 2 min

3.10、自动气囊压力模式下冲洗时间间隔（频率）： 0 - 10 小时可调

3.11、切换到维持气囊压力模式（全功能冲洗插管）或固定气囊压力维持+间断声门下吸引模式（单肢吸引插管）下的吸引时间间隔（频率）：每0-90 min

3.12、吸引压力设置范围： 50-700 mmHg

4、监测功能：

4.1、CO2 监测范围：0-10000 PPM

4.2、气囊压力监测范围：0-175 cm H2O

5、报警功能

5.1、负压源脱落报警

5.2、检测到漏气报警

5.3、患者脱落报警

5.4、气囊充气管阻塞报警

5.5、系统故障报警

5.6、连接管卡盒未锁定报警

5.7、气囊充气管阻塞提示

5.8、生理盐水泵顶盖处于打开状态提示

5.9、交流电源脱落提示

5.10、气管插管已断开提示

5.11、系统已经运行小时数提示

6、运行环境和条件：

6.1、环境温度：5℃ ~ 40℃，相对湿度：15％～90％

6.2、内置锂电池：充电时间小于1小时，断电后支持工作时间≥1小时

7、配置要求：气道管理系统主机，台车，负压源连接管，空气过滤器，电源线，引流管，收集罐支架，收集罐，气管插管组件包

二、气道管理系统配置单

| 编号 | 名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 1 |
| 1.1 | 自动CO2监测模块 | 嵌入主机的模块，通过采样泵吸取气囊上方气体样本，检测CO2水平 | 1 |
| 1.2 | 自动气囊压力调节模块 | 嵌入主机模块，通过压力传感器连续监测气囊压力，根据CO2水平或用户设置压力，系统自动调控气泵动态调节或维持气囊压力 | 1 |
| 1.3 | 自动通风模块 | 嵌入主机模块，在自动吸引（而不冲洗）时，向声门下空间通风，消除吸引产生的负压，避免吸附到粘膜上造成堵管和黏膜损伤 | 1 |
| 1.4 | 自动声门下吸引模块 | 嵌入主机模块，通过内置阀自动间断吸引气囊上方滞留物 | 1 |
| 1.5 | 自动声门下冲洗模块 | 嵌入主机模块，通过内置泵自动冲洗气囊上方滞留物，同时在系统调控下通过真空动力源吸引分泌物 | 1 |
| 1.6 | 钢琴阀 | 嵌入主机模块，调控连接盒中管路 | 1 |
| 2 | 电源线 | 用于连接交流电 | 1 |
| 3 | 空气过滤器 | 过滤用于吸引通风的室内空气 | 1 |
| 4 | 负压吸引源连接头 | 负压源连接至主机的快速接头 | 1 |
| 5 | 负压连接管 | 将负压源连接至主机的管道 | 1 |
| 6 | 台车系统 | 安装承载主机并支撑各种管道的台车 | 1 |
| 7 | 负压引流装置 |  | 1 |
| 7.1 | 引流物收集罐托架 | 将引流物收集罐安装和支撑起来 | 1 |
| 7.2 | 一次性负压引流收集罐 | 收集引流物和冲洗液 | 5 |
| 8 | 气管插管 |  |  |
| 8.1 | 气管插管 | 建立人工气道 | 5 |
| 8.2 | 气管插管连接附件 | 将气管插管的气囊充/放气管、CO2采样/通风/冲洗管、吸引管连接至主机相应的接口 | 5 |

二氧化碳测量模块

一、二氧化碳测量模块技术参数

1、二氧化碳监测：配备主路二氧化碳监测功能，采用Capnostat 5技术，即插即用，探头体积小，重量轻（<25g)，无需常规校零，预热时间≤2分钟。

2、二氧化碳监测，使用范围广，适用于成人、儿童以及新生儿病人

3、CO2 测定范围：0~150mmHg

4、模块无电源情况下数据可存储8小时。可作无缝数据转运, 确保病人的生命体征数据的连续性

5、根据科室使用需要，可升级有创压测量功能和连续心排/心排测量功能

二、二氧化碳测量模块配置清单

1、主路二氧化碳测量模块                                  4个

2、二氧化碳传感器                                        4个

3、二氧化碳管路适配器                                    4个

动态心电记录仪

一、动态心电记录仪系统技术及配置要求

1.记录单元

1、全数字一体化固态记录盒读取病人数据，无记录卡转换。

2、佩带记录盒时，通过红外接口在操作主机屏幕上（非记录盒屏幕）同步察看全部导联心电波形。

3、记录盒配备事件按钮内置起搏器分析功能，独立起搏记录通道，全通道分析，脉冲频响范围：3500-15000Hz 4、直接通过USB线下载患者数据，无需读卡器转换。

5、记录盒轻便小巧，重量不超过75克。

二、配置要求：

| 序号 | 产品 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 动态心电记录仪 | 2个 |
| 2 | 导联线 | 2套 |
| 3 | 背包及背带 | 2套 |

医用输血输液加温器

一、产品用途：主要用于对输入人体的液体进行加温，维持患者体温

二、医用输血输液加温器性能要求：

1.微电脑PID闭环温控系统，有超温报警保护，传感器故障报警，低温报警功能

2.可同时连接两条加热管，可单独设定每条加热管的温度并恒温控制

3.高亮度彩色显示屏，尺寸≥80*90mm，可同时显示两个通道的设定温度，加热温度，加热时间，故障信息，工作状态

4.系统内置报警测试功能，在面板操作即可测试报警功能是否正常

5.温度可调范围：      33℃-41℃，连续可调，调节幅度为0.1℃

6.温度显示误差：        ±1℃以内

7.超温断电保护：        超过42℃系统声光报警自动停止加热

8.低温报警：            低于32℃系统声光报警提示低温

9.预热时间：            从20℃-36℃小于2分钟

四．加热管性能要求

1.集成式加热管，柔性结构，集成≤4组发热丝，两组独立温度传感器

加热管液体出口端温度监控，准确安全

全程包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷环境使用

4.两条加热管可同时工作，一条进行输血加温，一条进行输液加温

5.两条加热管串联使用可满足大流量加温需要

6.电气安全保护级别：I类BF型，防除颤保护

7.长度≥1.4米，包括内径3.5-5mm或6-7mm两种规格

8.直接加温常规输血输液管路，无需专用耗材。

五．配置要求

加温器主机              1台

集成式加热管            2条

加热管夹子              2套

床边康复机

一、床边康复机产品特点和技术参数

产品特点:

1.在被动运行时，设备可以灵敏发现训练者具有的微小肌力（残余肌力和治疗恢复的肌力），通过发现助力次数显示出来；

2.当训练模式从被动运动（通过训练者的发力）自动进入助力运动，随着训练者的力量增加，自动进入主动运动。在主动运动中训练者的力量若不断增加时设备会自动增加阻力，当训练者的力量减小时设备会自动减小阻力，当训练者不发力时训练模式从主动运动返回到被动运动；

3.下肢的脚盒都采用双曲柄机构连接，使动力传递更柔和；

4.电脑通过传感器判断出患者的屈张力或伸张力过大时，改变曲柄运转方向，将伸张运动改变成屈曲运动或将屈曲运动改变成伸张运动，从而起到痉挛保护的作用；

5.在运转过程中随时检测患者的上下肢关节和肌肉的疲劳状态通过改变运行方向加以缓解；

6.在彩色触摸屏上设置运动数据，所有训练结果如：转速、时间、里程、热量、作功、左右痉挛次数、双侧平衡、阻力值等均清晰显示出来；

7.通过触摸键调整运动中心高度，操作轻松简单，适合医院频繁调整的要求；

8.运动中心前后调整，只需轻托或放下患者的膝关节，转动倍力制动器的扳手即可轻松完成；

9.快捷床尾连接机构连接可靠，操作简便；

10.踝关节角度调整装置可有效的矫正患者的足下垂；

11.长度可调的腿托为下肢失控的患者在运动训练中保持正确的姿势起到重要作用；

12.患者在非常微弱的肌力情况下去做主动运动，当传感器检测到这一微弱的力量时，运动控制系统会自动输出0～3Nm的阻力，当患者的肌力不足以克服这一阻力时由电机带动患者肢体继续完成训练。

二、活动参数：

1．髋关节屈曲90°，伸展45°，活动范围45°；

2．膝关节屈曲150°，伸展90°，活动范围60°；

3．踝关节背屈跎伸的活动范围10°-0-22°。

三、技术参数：

1.电源：AC220V±22V；

2.电源频率：50Hz±1Hz；

3.输入功率：  160AV

4.工作制：间歇运行；

5.下肢被动运动的转速在 5 rpm ～60 rpm之间连续可调，误差±4 rpm；

6.下肢传动机构连续被动运动时间可在0 ～ 99分钟内设定，误差±30秒；

7.主动运动阻力4Nm～9Nm可调；

8.彩色液晶触摸屏；

9.曲柄半径50、100、120mm可调；

三、配置清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床边康复机 | 2 | 台 |
| 2 | 褪托束带 | 4 | 条 |
| 3 | 脚面束带 | 8 | 条 |
| 4 | 机头扳把 | 2 | 个 |
| 5 | 塑料罩 | 2 | 个 |

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： |  |  |  |  | 标段号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 |  |  |  |  | 招标编号：YJZY-201801 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |  |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：2009年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：2009年  月   日