阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-201811】

2018年9月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  投标文件组成及参考格式	12

# 第一章  询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备询价项目

询价编号：YJZY-201811

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消化内镜电外科手术系统 | 1 |
| 2 | 全自动内镜清洗消毒机 | 2 |
| 3 | 消化道动力检测治疗系统 | 1 |

投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2018年9月14日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2018年9月14日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2018年9月7日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2018年9月14日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2018年9月14日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-201806

# 第三章  用户需求书

附件：设备主要技术参数及技术要求：

消化内镜电外科手术系统参数配置

一、消化内镜电外科手术系统：1台

二、消化内镜电外科手术系统参数：

一 总体要求：

1、整机全套原装，国际知名品牌，全智能化设计，高端用内镜治疗系统。

2、用于胃肠镜消化道早癌剥离、息肉切除，出血止血，肿瘤组织切除及灭活，狭窄切开等。

3、设备有CFDA、CE和FDA等安全认证。

二、技术参数要求

1．中文液晶触模式操作界面，人机交互方式，功率和效果参数通过触摸式键设置，一个液晶大屏集中显示调节功能。

2．该设备有多种智能调节技术：电压调节（实现组织损伤及重复性极佳的电切和与电凝）；电弧调节（为高能电切、电凝和液体环境下的电切提供支持）；输出调节（为电凝和组织失活提供稳定的功率输出水平）。

3．整机模块化分体设计，具有电刀单、双极、氩气刀、水刀等功能，根据临床手术需求实现个性化配置，氩气刀具有强力等氩气电凝模式，适用于不同部位手术需求，所有氩气电凝模式峰值电压小于4600Vp。

4.具有切割控制系统，输出功率可根据组织变化进行自动调节，切割效果最大程度不受电极大小、切割速度及组织类型的影响。

5．有功率峰值补偿技术，提供初始切割和切割过程的智能补偿支持。

6．单极电切需有四种以上模式：自动切割、高能切割、无血切割、内镜电切等功能，所有单极切割模式峰值电压全部低于1500Vp。.单极电凝有四种以上模式：柔和电凝、强力电凝、喷射电凝、快速电凝等模式，所有单极电凝模式峰值电压全部低于4500Vp。

7．双极切割模式：采用先进的双极切割电压调节，可以提供6种以上切割效果等级。

8.双极电凝模式：采用低电压设计，峰值电压低于200Vp，防止器械与组织粘连，并减少炭化，可进行精细的6级以上电凝效果调节，有自动启动和自动停止功能。

9. 主机具有中性电极安全系统，提供实时的负极板使用信息，可随时监测负极板和病人体表的接触面积质量,接触质量不好时主机立刻报警停止输出,消除负极板烫伤的危险，主机具有新生儿专用中性电极安全系统模式。

10.设备适用于胃肠镜下手术，具有内镜切割模式，并配有同一品牌，与所有胃肠镜及器械相匹配的高频连线，及用于胃肠镜早癌剥离手术器械I型刀，该器械长1.2米（不含连线）以上，直径小于2.6毫米，并带有直径小于150微米注水孔，用于电切、电凝及注射、冲洗等，具有医疗器械注册登记表。

11、氩气电极适用胃肠镜下治疗使用，氩气电极直径：氩气电极直径小于2.5毫米，适用于婴幼儿氩气电极直径小于1.6毫米等多种直径，氩气电极喷头具有直喷、环喷、侧喷等多种喷头，氩气电极长度具有：1500毫米及 2200毫米等多种长度，适用于胃肠镜手术需求。

12、氩气控制系统数据液晶大屏集中显示：氩气控制系统的各种数据通过液晶显示屏显示，所有与氩气控制系统相关资讯均可轻松调出，资料详尽，操作直观。

13、实时错误报警记忆：术中出现使用错误报警（负极板未接好、双极启动模式设置不当等），安全错误报警（高、低频漏电，输出超差，启动时间超长等），功能错误报警（地址线、数据线、功率管、继电器错误等），氩气输出错误报警（气量不足报警，氩气管道堵塞报警）时，设备自动存储的代码，便于术中修改，同时也便于术后参考以提高操作水平。

14、器械具有即插即用，自动识别功能：可以帮助医务人员判断所接器械是否正确，同时氩气控制系统的显示面板会自动选择与所接器械相适应的切、凝设置模式。

15、氩气软管采用高频电极内置技术，有效避免电极外露可能发生的意外损伤。

16、内镜下氩气流量不超过2.4升／分，范围为0.1-2.4升／分；开放手术下氩气流量范围为0.1-8升／分。

17、具有水刀模块，拥有水束精细分离功能，行黏膜下层剥离术时，剥离黏膜下层时具有保护血管的功能。

18、设备具有无针隆起技术，通过水束可调压力对病变部位粘膜进行无针隆起，避免传统注射针穿透粘膜带来的风险。

19、配备有八刀合一的I/T/O不同形状器械可选，一把器械完成染色、标记、切圆、剥离以及术中止血等所有步骤，术中无需更换器械，操作方便，极大的节省手术时间。

20、功率输出：最大输出功率：300W；；频率:小于360KHZ。

三、消化内镜电外科手术系统配置：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 自动切割系统软件 | 1 | 套 |
| 3 | 氩气模块 | 1 | 台 |
| 4 | 负极片 | 10 | 片 |
| 4 | 负极片连线 | 1 | 条 |
| 6 | 高频连线 | 1 | 条 |
| 7 | 直喷氩气电极 | 1 | 条 |
| 8 | 环喷氩气电极 | 1 | 条 |
| 9 | 直径≤1.6mm氩气电极 | 1 | 条 |
| 10 | 固定件 | 1 | 套 |
| 11 | 氩气瓶 | 1 | 瓶 |
| 12 | 脚踏 | 1 | 个 |
| 13 | 内镜切割系统ENDO CUT I | 1 | 套 |
| 14 | 内镜切割系统ENDO CUT Q | 1 | 套 |
| 15 | 水刀主机 | 1 | 台 |
| 16 | 泵 | 10 | 个 |
| 17 | T型刀手柄 | 5 | 个 |
| 18 | I型刀手柄 | 5 | 个 |
| 19 | 水刀脚踏 | 1 | 个 |
| 20 | 台车 | 1 | 套 |

消化道动力检测系统

一、消化道动力检测系统：1台

二、消化道动力检测系统招标参数要求：

（一）．工作环境

- 电源电压：DC 220V，50Hz；

- 环境温度：5℃～35℃；

（二）．技术性能

- 测量范围：-100mmHg～+400mmHg；

- 压力分辨率：0.1mmHg；

- 精确度： 在-100mmHg～+100mmHg范围内≤±1.8mmHg；

在+100mmHg～+400mmHg范围内≤1.8%；

- 共模抑制比：≥40dB；

- 供电方式：DC 12V 4A；

- 功率：24W；

- 电子恒压控制器在正常使用时，能在所设定压力范围内自动开关，储气罐最高压力不大于300Kpa，最低压力不小于150Kpa。

- 气泵保护：气密性自动监测，在气压不稳的情况下，能自动断电保护气泵，并自动提醒用户监测气密性。

- 电子恒压控制器和多通道电子放大器应稳定，连续测试10分钟各通道压力值绝对偏差小于等于4mmHg。

- 水路阀门控制：计算机自动控制，能独立控制每个阀门；

- 一键式高压并行出水：减少术前准备时间；

- 高精度数字式全程智能恒压技术，提供精准水灌注压力源；

- 毛细管防堵功能：计算机自动压力冲洗毛细管,无需人工干预；

- 主机具有能升级到液态、固态双系统的功能，同一个主机平台能同时使用水灌注式液态测压导管系统和固态测压导管系统（需有注册信息予以证明：注明有水灌注式测压导管、固态测压导管字样）。

（三）．软件性能及参数

- 事件分析：自动分析和人工干预；

- 扩展功能：支持升级HRM36通道固态测压，最高可识别145通道；；

- 支持升级到肛直肠测压高分辨率云图显示模式；

- 系统操作自动化，检查过程自动导航；

- 拥有计算机专家诊断系统；

- 一键式自动分析食管动力、肛直肠动力的所有参数；

- 独特的自我学习型自适应生物反馈技术，属于个性化治疗；

- 纯测压法生物反馈技术（非间接的肌电测压法）；

- （四）食管测压和专家系统分析软件性能及参数

- 食道采用液态水灌注测压：降低使用成本；测压通道≥24通道；

- 检测参数：对咽部及LES的压力波形进行实时记录，调整基线、暂停、波形存储、操作导航等操作；食管测压检查，检测食管静息压、残余压、蠕动波速度、LES松弛率、UES松弛压力、食管传导模式等多种压力参数；

- 数据分析：一键式自动分析检查数据。只需按一下鼠标，计算机便自动统计和分析各种食管动力的相关参数，并能进行人工干预，实现人机对话，将检查者的经验体现在诊断报告中。为临床医生及研究者分析数据提供灵活、准确的分析统计结果。

- 自动诊断：计算机专家诊断系统。对于食管动力功能性障碍的相关疾病，计算机专家诊断系统可以一键式即时诊断，精确到具体疾病名称；

- 临床检测报告：自动打印相关动力参数，提供食管动力诊断结果，并能选择特征波谱。

- （五）肛直肠测压和专家系统分析软件性能及参数

- 液态测压：为保证检测的准确性，降低使用成本，肛直肠测压采用液态水灌注导管。

- 检测参数：对肛门括约肌及直肠的压力波形进行实时记录，调整基线、暂停、波形存储、操作导航等操作；肛门测压检查，检测肛门最大自主性收缩压、排便压力、静息压力、直肠扩张引起的肛门内括约肌抑制性反射（RAIR）、直肠容量感觉阀值，包括引起感觉的最小容量及最大耐受容量阀值、排便动力、括约肌长度等多种压力参数；

- 数据分析：一键式自动分析检查数据。只需按一下鼠标，计算机便自动统计和分析各种肛直肠动力的相关参数，并能进行人工干预，实现人机对话，将检查者的经验体现在诊断报告中。

- 自动诊断：计算机专家诊断系统。对于肛直肠功能性障碍的相关疾病，计算机专家诊断系统可以一键式即时诊断，精确到具体疾病名称；

- 临床检测报告：自动打印相关动力参数，提供肛直肠动力诊断结果，并能选择特征波谱。

- （六）生物反馈训练软件性能及参数

- “自适应式”生物反馈治疗：为降低使用成本，采用下消化道液态水灌注测压的方法，直接训练所需腹部肌肉的强度和肛门括约肌的松弛，根据不同患者生理机能的强弱自动调节训练目标，逐步引导出口梗阻性便秘和大便失禁患者在最短的时间内取得最好的治疗效果。

- 多种形式反馈信息：声音、图像、文字等；

- 训练采用卡通界面，易被患者接受。

- 直接测压生物反馈技术：要求肛门括约肌压力与腹部压力均为直接测压法所得，通过压力数据引导患者的训练，不接受通过肌电信号来训练的方式。

- 排便压差分析法：用腹部压力和肛门括约肌松弛压力之差来进行分析，定量数字评分。

- 训练范围：便秘和大便失禁；

- 训练项目：肛门松驰训练、排便训练、腹压训练、腹压与肛门松驰协调训练；

- 数据保存：每次生物反馈数据实时保存，随时回放；

- 临床训练报告：自动保存每次训练的相关参数，并提供科学的康复评价报告（腹压，肛门括约肌压力，与压差）。

三．系统配置要求

| 主机系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 24通道电子放大器模块 | 个 | 1 |
| 2 | 电子恒压灌注控制器 | 个 | 1 |
| 3 | 豪华型专用推车 | 台 | 1 |
| 4 | 电源线 | 条 | 1 |
| 5 | 压力传感器 | 支 | 24 |
| 6 | 毛细管 | 根 | 26 |
| 7 | 计算机系统 | 台 | 1 |
| 8 | 激光彩色打印机 | 台 | 1 |
| 24通道液态高分辨食管动力检查系统 |  |  |  |
| 1 | 24通道液态高分辨食管测压管 | 条 | 1 |
| 2 | 高分辨食管动力测压软件 | 套 | 1 |
| 3 | 高分辨食管动力专家分析诊断软件 | 套 | 1 |
| 液态肛门直肠动力检查系统 |  |  |  |
| 1 | 肛直肠动力测压软件 | 套 | 1 |
| 2 | 肛直肠动力专家分析诊断软件 | 套 | 1 |
| 3 | 8通道液态肛直肠测压管 | 条 | 1 |
| 液态生物反馈训练系统 |  |  |  |
| 1 | 自适应式生物反馈便秘训练软件 | 套 | 1 |
| 2 | 自适应式生物反馈大便失禁训练软件 | 套 | 1 |
| 3 | 8通道生物反馈训练液态导管 | 根 | 1 |

全自动内镜消毒机参数

一、全自动内镜消毒机：2台

二、全自动内镜消毒机功能特点：

设备全程动作按照卫生部最新消毒规范设计，共设计六种消毒模式，其中标准模式时间如下：

第一步、初洗0分钟；

第二步、酶洗3分钟；

第三步、次洗2分钟；

第四步、消毒10分钟；

第五步、末洗2分钟。

全程消毒所需时间17分钟。

时间可根据实际需要进行设定。

1．具备全过程有故障报警功能：

①消毒液不足报警；

②清洗酶不足报警；

③酒精不足报警；

④过滤器太脏或水压太低或太高报警；

⑤内镜漏气报警；

⑥排水受堵报警；

⑦消毒槽水位太低报警。

2．机器设置智能管理，停机超过4小时后自动关机。

3．具备全程持续测漏监控功能，数字式显示。

4．适合各种品牌镜子的清洗消毒，配备奥林巴斯、潘泰克斯、富士镜子接头。

5．采用三通道清洗，更彻底清洗内镜管道。

6．具备设备全管道自身消毒功能。

7．具备运转过程及结果自动打印功能、消毒次数记录功能。

8．酶洗功能：根据适酶要求按比例自动添加。

9．酒精功能：能自动进行酒精消毒并自动吹干。

10．液晶显示，操作界面按键与参数设置按键分开，防止误操作。

11．消毒时间可根据要求来调整。

12．全浸泡，按卫生部五槽（或五步法）进行，消毒槽只要9升，可循环使用次数远超过同类产品，因此可节省使用成本。

13．全程常温清洗消毒，酶洗、消毒环节可选择恒温模式，温度可调。

14．脚踏开锁，运行过程无法开盖，避免存在不规范操作。

15．机器配置电子扫描跟踪系统，可完整和科学地提供内镜的跟踪，保护病人的权益。

16．采用高科技电子扫描，一条镜子对应一个电子编码。

17．电子编码ID卡可全浸泡，可长期使用。

18．电子扫描读卡器采用加强型高科技感应，读卡方便、快速、灵敏。

19．随机配置打印时包含了内镜的编码，方便追踪查询，在有必要时为医院提供举证的条件。

三、基本参数：

| 供水要求及压力 | 自来水，水量：8L/分以上；0.22Mpa≤压力≤0.5Mpa |
| --- | --- |
| 额定电能参数 | AC220V±10%，50HZ 1.0A |
| 消毒液储存箱容量 | ≥12升 |
| 适酶储存箱容量 | ≥2.5升 |
| 酒精储存箱容量 | ≥2.5升 |
| 适酶用量 | 根据适酶要求可自行设置。 |
| 酒精用量 | 酒精消毒2分钟，吹干8分钟，可自行调整。 |
| 测漏方式 | 数字式连续测漏，内镜漏气随时报警。 |
| 水处理 | 设有外置和内置超滤。 |
| 消毒次数记录 | 次数自动记录并在屏上显示。 |
| 消毒时间 | 出厂设置为消毒17分钟。 |
| 消毒液添加或外排 | 单独启动自动添加、自动外排。 |

四、自动内镜消毒机配置清单：

| 序号 | 配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 2台 |
| 2 | 清洗连接头 | 2套 |
| 3 | 连接水管 | 2条 |
| 4 | 排水管 | 2条 |
| 5 | 塑料软管 | 4条 |
| 6 | 超滤过滤器（外置） | 2套 |

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： |  |  |  |  | 标段号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 |  |  |  |  | 招标编号：YJZY-201801 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |  |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：2009年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：2009年  月   日