阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-201812】

2018年9月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  投标文件组成及参考格式	9

# 第一章  询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备询价项目

询价编号：YJZY-201812

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组合式硬管镜 | 1 |
| 2 | 尿流率仪 | 1 |
| 3 | 可视穿刺经皮肾镜系统 | 1 |
| 4 | 彩色多普勒超声诊断治疗仪 | 1 |
| 5 | 微创经皮肾镜 | 1 |
| 6 | 输尿管镜 | 1 |

投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2018年9月14日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2018年9月14日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2018年9月7日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2018年9月14日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2018年9月14日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-201806

# 第三章  用户需求书

附件：设备主要技术参数及技术要求：

组合式硬管镜

一、组合式硬管镜：1套

二、组合式硬管镜参数

包含以下配件：

1、内窥镜镜体（标准镜）：

1.1镜管材料：优质医用不锈钢

1.2分辨率：8Lp/mm（物距10mm处）

1.3放大率：1.3X（物距10 mm处）

1.4视向角：0 度

1.5蓝宝石镜片  ：耐磨损透光率高

1.6工作长度：≥450 mm

1.7外径：7.5/9.8Fr

1.8工作通道：≥5.4 Fr

2、内窥镜镜体（碎石镜）：

2.1镜管材料：优质医用不锈钢

2.2分辨率：8Lp/mm（物距10mm处）

2.3放大率：：1.3X（物距10 mm处）

2.4视向角：0 度

2.5蓝宝石镜片：耐磨损透光率高

2.6工作长度：≥460 mm

2.7外径：4.0/6.0 Fr

2.8工作通道：≥3.9 Fr

3、镜鞘：

3.1通过鞘上的锁定装置与内窥镜组合为一体

3.2材料：医用不锈钢和医用高分子材料

3.3头端为医用高分子材料：防止误伤组织和保护软性输尿管镜

3.4外径：≤12.5Fr

3.5内径：≥11.5Fr

3.6工作长度：≥400 mm

4、固定器：

4.1为镜鞘与内窥镜的桥接器

4.2与负压吸引装置连接构成负压吸引系统

4.3手术中术者可手动无级调节负压

4.4手术中自动清石，收集结石样本 ，收集直径0.075mm以上的结石样本

三、组合式硬管镜（硕通组合镜）配置单

序号         产品名称                数量

1         硕通组合镜（标准镜）      1

2         硕通组合镜（碎石镜）      1

3         镜鞘（锥形鞘）            1

4         镜鞘（圆头鞘）            1

5         固定器                    1

尿流率仪

一：尿流率仪：1台

二、尿流率仪技术参数

1．数字静态称重式工作原理，高分辨率、高敏感度的重力传感器，可以实时标定

2．尿流率测定，不随器件、外界条件等微小因素影响，确保仪器准确度

3．蓝牙接收器，自动启动，自动存储，自动分析，保护病人隐私。

4、尿流率曲线图，尿流量曲线图，而且即使在尿流率很低时都能

进行很准确的测定。

5．具有男女正常值比较参数对比功能，系统可以根据排尿量，计算显示出病人正常排尿曲线。

6、采用国际尿控协会（ICS）标准，可以获得如下技术指标：

（1）流率测量范围：0-50ml/s；精确度：±5%

（2）流量测量范围：0-1200 ml；精确度：±2%

（3）最大尿流率

（5）平均尿流率

（6）尿流时间

（7）排尿时间

（8）至最大尿流率的时间

（9）尿流量平均尿流

（10）男女尿流率正常值比较

三、尿流率仪配置清单

序号	        产品描述	        数量

1           处理器主机			   1

2           蓝牙连接器          1

3           软件包              1

4           刻度烧杯            5

5            便坐椅              1

6            便坐椅漏斗          1

可视穿刺经皮肾镜系统

一、可视穿刺经皮肾镜系统：1套

二、可视穿刺经皮肾镜系统参数

1、组合式结构，经皮肾镜穿刺套件、组合式目镜、光学耦合器和镜体成像光纤可分别拆分及组合，并重复使用。

2、经皮肾镜外鞘：≤4.8Fr，碎石清石安全、高效、创伤小

3、图像分辨率：≥10000象素

4、光纤头端为≥120°广角镜头，视野更大

5、完整的光学纤维照明，照明深度大于4cm

6、手持镜体≤35g，操作更显灵活轻巧

7、穿刺套件拥有：穿刺针、镜鞘、扩张芯、导丝、三通阀、封堵帽等满足不同手术需求。

8、用户可根据使用情况自行安装、分拆、组合成像光纤与经皮肾镜穿刺套件

9、可低温等离子消毒

10、光纤一次拉制成型技术

11、4.8Fr经皮肾镜鞘达到创伤最小化，可真正实现无管化手术，从根本上避免经皮肾镜手术的大出血、大创伤及其他风险

12、镜子采用10000像素高质量光纤，前端覆盖蓝宝石镜面，抗磨损

13、独有的光学移位补给器使的光纤能时时顶到成像通道前端

三、可视穿刺经皮肾镜系统配置

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固定摄像头用三接臂 | 1付 |
| 2 | 纤维观察物镜系统 | 1根 |
| 3 | 组合式目镜 | 1只 |
| 4 | 经皮肾镜穿刺套装 | 2套 |
| 5 | 光纤长度移位器 | 1件 |
| 6 | 纤维光缆,Ф4.9mm(含2个适配器) | 1根 |

彩色多普勒超声诊断治疗仪

一、彩色多普勒超声诊断仪：1台

| 二、彩色多普勒超声诊断仪技术参数 |  |
| --- | --- |
| 三、 | 设备用途说明：常规扫描、术中成像、介入治疗、局部麻醉、结直肠应用、泌尿及放射粒子植入应用（含冷冻治疗）、肌骨超声成像、妇产科成像、血管成像、腹部成像、乳腺成像、小器官成像、心脏成像、盆底应用 |
| 四、 | 主要规格及系统概述： |
| 4.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |
| *4.1.1 | ≥19英寸高分辨率立式彩色液晶显示器，分辨率1024X1280 |
| 4.1.2 | 高分辨率二维灰阶成像和M 型显示模式 |
| 4.1.3 | 彩色多普勒血流成像 |
| 4.1.4 | 频谱多普勒显示和分析单元 |
| 4.1.5 | 组织谐波成像功能 |
| 4.1.6 | 梯形视野扩展成像功能 |
| 4.1.7 | 复合成像技术 |
| 4.1.8 | 组织增强及斑点噪声抑制技术 |
| *4.1.9 | 内置剪辑编辑器，可在机编辑动态视频并进行存储 |
| 4.2 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒) |
| 4.2.1 | 一般测量 |
| 4.2.2 | 心脏功能测量与分析（B型、M型、D型、TDI、B/CFI/M型） |
| 4.2.3 | 妇、产科测量与分析 |
| 4.2.4 | 血管血流测量与分析 |
| 4.3 | 图像存储与(电影)回放重现 |
| 4.4 | 输入/输出信号： |
| 4.4.1 | 输入：复合彩色视频、S-视频 |
| 4.4.2 | 输出：复合彩色视频、S—视频、DVI数字视频、USB接口 |
| 4.5 | 图像管理与记录装置：硬盘、DVD/CD、外接USB存储设备 |
| 4.5.1 | 超声图像存档与病案管理功能（非外置工作站应用），在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放 |
| 4.5.2 | 存储：可在硬盘、DVD/CD、外接USB存储设备中以多种文件格式（BMP, JPG, AVI, DICOM等）存储静态及动态图像，硬盘容量≥500G |
| 五、 | 技术参数及要求： |
| 5.1 | 系统通用功能： |
| *5.1.1 | 监视器：≥19″高分辨率彩色立式液晶显示器，分辨率1024X1280 |
| *5.1.2 | 封闭式操作面板，防液体泼溅，可使用70%乙醇擦拭 |
| 5.1.3 | 探头个数：2个 |
| 5.1.4 | 可激活成像探头接口：≥3个，2个用于连接阵列探头，1个用于连接360°全视野扫描探头 |
| *5.1.5 | 实时双平面显示：同步实时显示双平面探头两个不同的成像平面 |
| 5.1.6 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 5.1.7 | 安全性能：符合进口商品安全质量要求 |
| 5.2 | 探头规格 |
| 5.2.1 | 性能：超宽频带变频探头，中心频率在屏幕上可视可调 |
| 5.2.2 | 类型：电子凸阵探头、电子微凸阵经直肠双平面探头 |
| 5.2.3 | B/D兼用： 线阵：B/PWD 凸阵：B/PWD |
| *5.2.4 | 凸阵：电子凸阵扫描，曲率半径≤32mm，扫描角度≥60°，最低中心频率≤2.0MHz，最高中心频率≥6.0MHz，二维成像的中心频率≥4个，多普勒成像的中心频率≥2个，可视可调；探头上具有快捷键，可进行图像冻结、存储等操作 |
| *5.2.5 | 双平面探头：电子凸阵扫描，曲率半径≤10mm，扫描角度≥125°，最低中心频率≤5MHz，最高中心频率≥10MHz，二维成像中心频率≥4个，多普勒成像的中心频率≥3个，可视可调，探头上具有快捷键，可进行图像冻结、存储等操作 |
| *5.2.6 | 探头防护等级：探头具备专用防水盖，满足IP57防尘防水标准，可耐受浸泡清洗和消毒 |
| 5.2.7 | 穿刺引导：具备专用的穿刺引导装置 |
| 5.3 | 二维灰阶显像主要参数： |
| 5.3.1 | 智能化波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹 |
| 5.3.2 | 发射声束聚焦：发射≥8段 |
| 5.3.3 | 扫描线：每帧线密度≥330超声线 |
| 5.3.4 | 回放重现：灰阶图像回放≥3000幅 |
| 5.3.5 | 增益调节：B/M可独立调节，STC（DGC）分段≥8 |
| 5.3.6 | 成像速率：系统最高成像速率≥600帧/秒 |
| 5.3.7 | 最大显示深度≥28cm |
| 5.3.8 | 空间分辨率：符合GB10152-1997国家标准 |
| 5.4 | 频谱多普勒： |
| 5.4.1 | 方式：脉冲波多普勒：PWD |
| 5.4.2 | 显示方式： B/D、M/D、D |
| 5.4.3 | 频谱显示具有自动包络，智能化显示功能 |
| 5.4.4 | 最大测量速度：PWD2.5MHz：正向或反向血流速度最大≥10.8m/s |
| 5.4.5 | 最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号) |
| 5.4.6 | 电影回放时间：≥35秒 |
| 5.4.7 | 零位移动：≥8级 |
| 5.4.8 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm |
| 5.4.9 | 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择 |
| 5.4.10 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位、B—刷新、D扩展、B/D扩展 |
| 5.5 | 彩色多普勒 |
| 5.5.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 |
| 5.5.2 | 彩色增强功能：能量图 |
| 5.5.3 | 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频 |
| 5.5.4 | 扇形扫描角度：5°~90°选择 |
| 5.5.5 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° |
| 5.5.6 | 彩色显示帧频：最大彩色成像帧频≥200帧/秒 |
| 5.5.7 | 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比 |
| 5.5.8 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s |
| 5.5.9 | 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm |
| 5.6 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调 |
| 5.7 | 投标机型要求为原装进口，采用最新的软硬件版本 |

六、彩色多普勒超声诊断仪配置清单

| 项目 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机及基本功能 | 1 |
|  | 用途：常规扫描、术中成像、介入治疗、局部麻醉、结直肠应用、泌尿及放射粒子植入应用（含冷冻治疗）、肌骨超声成像、妇产科成像、血管成像、腹部成像、乳腺成像、小器官成像、盆底应用 |  |
|  | 最新一代全数字化成像平台，包含IQPAC™（含增强组织分辨率ETD和角度复合成像ACI）技术 |  |
|  | ≥19英寸高分辨率立式彩色液晶监视器，分辨率高达1024X1280 |  |
|  | 二维、M型成像单元 |  |
|  | 二维及多普勒数字化图像优化组件 采用数字优化技术，逐点优化二维及多普勒图像 |  |
|  | 组织谐波成像组件，显著提升图像的对比分辨率，降低基波产生的噪声信号，改善图像质量 |  |
|  | 脉冲多普勒和彩色多普勒成像单元 |  |
|  | 高脉冲重复频率组件 |  |
|  | 彩色能量图成像单元 |  |
|  | 伪彩成像单元 |  |
|  | 自适应彩色血流图像处理 优化血流成像，减少彩色血流成像的外溢 |  |
|  | 彩色血流自适应优化组件 提高低速血流敏感度，减少运动伪像 |  |
|  | 彩色多普勒四倍信号处理组件 独特的并行处理技术，显著提高彩色多普勒帧频，实现高帧频血流成像 |  |
|  | 局部和整体无失真放大功能 |  |
|  | 全屏幕布局编辑功能（可对显示器上的功能区域及项目的位置进行编辑） |  |
|  | 屏幕剪贴板功能,支持即时点选播放 |  |
|  | 智能化快速图像优化组件，根据回声特性，单键操作，智能优化整场图像，可有效提高图像轴向及侧向分辨率 |  |
|  | 检查条件预置功能，根据不同检查脏器，优化特定的检查条件，有效提高检查质量与检查效率 |  |
|  | 系统支持3000帧以上视频录像 |  |
|  | 在机视频剪辑功能，减少后期制作步骤，节省硬盘存储空间 |  |
|  | 多种视频输出：S端子视频输出、DVI数字视频输出 |  |
|  | 基本测量功能软件包(含基本体表标志功能包及测量修改功能) |  |
|  | 实时双平面显示：同步实时显示双平面探头的两个不同的成像平面 |  |
|  | 梯形扩展视野 |  |
|  | 3个可应用探头接口,：2个用于连接阵列探头，1个用于连接360°全景探头 |  |
|  | 数据管理系统 主机一体化的病人资料管理系统，超声图像采集、存储，动态图像及病人资料存储，多种条件病历检索，存储图像再测量分析功能，多种文件存储格式，支持将临床图像资料在普通的PC上直接回放。 |  |
|  | 500G内置硬盘存储容量 |  |
| 2 | 移动式键盘台车 | 1 |
| 3 | 电子凸阵探头： 用于腹部、妇产科检查及介入治疗等，尤其适合经肋间肝肾检查及治疗 频率范围：1.8~6MHz 扫描角度：60° 曲率半径：31mm | 1 |
| 4 | 全金属穿刺架： 适用于电子凸阵探头有1个穿刺角度可以选择 | 1 |
| 5 | 电子微凸阵双平面腔内探头： 用于前列腺经直肠检查、经直肠及会阴穿刺活检等 频率范围：5~10MHz 扫描角度：126° 曲率半径：9.7mm | 1 |
| 6 | 可重复使用实时双平面经直肠穿刺架： 适用于直肠腔内双平面探头和三平面探头，最大可容纳17G穿刺针 | 1 |

微创经皮肾镜

- 微创经皮肾镜：1台

- 微创经皮肾镜技术参数

- 新型斜目镜，视野角度：12度

2、特有的喇叭口接头，使器械出入更快捷；

3、有效工作长度：250mm

4、有效使用工作通道直径＞6Fr ，水流量更大，视野更清晰；

5、进出水阀必须可拆卸塑料水阀 ；

6、两边进出水阀中心相距≤35mm；

7、椭圆形管鞘外径≤8.5 Fr/12Fr（2.83mm/4mm）

8、特有的环形持手设计，使握镜更轻松；

9、两边进出水口同镜身成90°；

10、左右进出水通道开关设计，操控更方便。

三、微创经皮肾镜配置清单

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 12度肾镜 含：薄膜阀 1包 （10个/包） 喇叭口接头 1个 清洗刷 1个 出入水接头 1个 吹尘球 1个 | 1 | 支 |

输尿管镜

一、输尿管镜：1条

二、输尿管镜技术参数

1、镜视野度数: 5度；

2、工作直径：6/7.5Fr. ；

3、工作长度： 430mm ；

4、器械通道： 4Fr. ；

5、两边进出水口同镜身成90°；

6、两边进出水阀中心相距≤35mm；

7、进出水阀必须可拆卸塑料水阀 ；

8、尾端器械通道有内置密封圈机构；

9、可134℃高温高压消毒；

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： |  |  |  |  | 标段号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 |  |  |  |  | 招标编号：YJZY-201801 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |  |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：2009年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：   年  月   日