阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-201902】

2019年1月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  投标文件组成及参考格式	13

# 第一章  询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备询价项目

询价编号：YJZY-201902

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 1 |

投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2019年1月10日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2019年1月10日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2019年1月2日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2019年1月10日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2019年1月10日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-201806

# 第三章  用户需求书

附件：设备主要技术参数及技术要求：

便携式彩色多普勒超声诊断系统

一、便携式彩色多谱勒超声诊断系统：1台

二、产品用途说明

腹部、小器官与浅表组织、妇产科、血管、颅脑, 泌尿、肺、介入性超声、儿科、急诊等全身应用，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

三、系统技术规格及概述：全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机包括：

1、▲≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏

2、数字波束增强器

3、多倍波束合成

4、二维灰阶模式

5、组织谐波成像模式

- 组织特异性成像

7、空间复合成像

8、斑点抑制成像

9、频率复合成像

10、回波增强技术

11、M型模式

12、彩色M型模式

13、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

14、超宽动态血流技术

15、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

16、独立角度偏转

17、▲扩展成像（要求凸阵、线阵均可用，提供证明图片）

18、实时双幅对比成像

19、高分辨率血流成像

20、一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

21、一键实现全屏放大

- 局部放大（支持前端、后端放大）

23、二维和彩色多谱勒双幅显示

24、自动工作流协议，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作

25、支持DICOM 3.0

26、支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

四、测量和分析:

1、常规测量

2、距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

3、多普勒测量

4、全科测量包，自动生成报告

5、腹部、妇科、产科、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

6、支持用户自定义测量项目以及公式编辑

五、电影回放及原始数据处理

1、所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

- 支持保存后的图像对比分析（动态、静态）

3、原始数据处理，可对回放图像进行参数调节

4、支持同步一键存储

5、支持一键多功能输出，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。

六、检查存储和管理（内置超声工作站）

1、硬盘为固态硬盘，速度快，低功耗

2、内置超声工作站

3、多种导出图像格式

七、安全和认证

所投产品经CE、FDA及SFDA认证

八、技术参数及要求

（一）系统通用功能

1、▲监视器:≥15寸高分辨率医用专业彩色LED显示屏

2、探头接口选择:1个，可扩展到3个

3、安全标准：符合商品安全质量要求

4、支持用户自定义按键

5、频率:宽频带变频探头,两维和彩色独立变频

6、具有≥7种频率的变频范围

（二）二维灰阶模式

1、数字化声束形成器

2、数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

3、接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

4、扫描线：每帧线密度≥512超声线

5、发射声束聚焦：发射≥8段

6、扫描频率：

7、电子凸阵：超声频率1.3- 6.0 MHz

8、电子线阵：超声频率5.4-13.5MHz

9、相控阵探头：超声频率1.1-4.5MHz

10、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

11、TGC:≥8段

12、▲LGC:≥4段

13、二维灰阶：≥256

14、动态范围:30-100db

15、增益调节:B/M/D分别独立可调，≥100

16、伪彩图谱:≥8种

17、体位标记：≥120种，可以自定义注释

（三）彩色多普勒成像

1、包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

2、显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

3、取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

（四）频谱多普勒模式

1、包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

2、显示方式：B,PW，B/PW,B/C/PW,B/CW,B/C/CW等等

3、显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

4、最大速度:≥17m/s（连续多普勒速度:≥35m/s）

5、最小速度:≤1mm/s（非噪声信号）

6、取样容积:0.5-20mm

7、零位移动：≥8级

九、连通性

1、参考信号:心电,呼吸波，并支持心电触发控制

2、输入/输出信号:

（1）、输入:VCR, 外部视频, RGB彩色视频

（2）输出: 高清影视频接口，复合视频, RGB彩色视频, S-视频

3、支持数据无线传输

4、支持USB储存

5、支持DICOM

6、USB3.0接口

7、音频接口

8、储物设备

9、专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

10、探头扩展器一个，接口可以一分三

11、台车一辆

十、便携式彩色多谱勒超声诊断系统配置

| 主机系统 | 主机系统，包括： |
| --- | --- |
|  | ≥15寸高清晰、医用专业彩色液晶IPS显示屏 |
|  | 人机工程学的操作界面 |
|  | 镁合金外壳笔记本电脑外观 |
|  | 防泼洒IML永不磨损键盘 |
|  | B/M/Color/PW/Power&DirPower-Mode标配成像组件 |
|  | 高分辨率血流成像技术 |
|  | 发射信号的精确控制技术(TSF) |
|  | 特异性组织组织成像技术(TSI） |
|  | 自适应帧相关技术 |
|  | PSHI™宽带频移谐波成像 |
|  | 自然组织谐波成像 |
|  | 频率复合成像（FCI） |
|  | 多级信号处理系统 |
|  | 自适应彩色伪差去除技术 |
|  | 高倍波束并行处理系统 |
|  | iBeam™智能空间复合成像技术 |
|  | HDR-Flow心脏高级动态血流技术 |
|  | iClear®智能斑点噪声抑制技术 |
|  | 线阵探头梯形成像 |
|  | ExFOV凸阵探头扩展成像 |
|  | Steer二维/彩色取样框角度独立偏转技术 |
|  | Du-image双副对比实时显示技术 |
|  | B/Color/PW三同步技术 |
|  | 高保真前后端放大技术 |
|  | iZoom™一键无失真全屏扩展成像 |
|  | iTouch®智能一键图像优化 |
|  | 多种伪彩成像模式 |
|  | Raw Data原始数据处理 |
|  | Auto Trace频谱自动描记测量 |
|  | 中英文双语注释语库 |
|  | 中文操作导航系统 |
|  | 电影回放单元 |
|  | 基本测量及应用软件包 |
|  | 中文病人报告系统 |
|  | iStation®智能内置工作站系统(支持中/英文切换) |
|  | ECG模块（硬件标配） |
|  | 固态硬盘 |
|  | 双USB3.0接口 |
|  | HDMI高清音视频接口 |
|  | 嵌入式无线Wifi 发射接收 |
|  | 1探头接口 |
| 应用配置 模块 | 基本应用软件 包括腹部应用软件包 产科应用软件包 妇科应用软件包 小器官应用软件包 血管应用软件包 泌尿应用软件包 |
|  | POC多科室应用基础软件 包括儿科应用软件包 神经应用软件包 急重症应用软件包 |
|  | 基本心脏应用软件包（选配） Echoboost,HDR flow,CW、Auto-LV，TEI，Free Xros M TDI组织多普勒基本成像单元（TVI/TEI/TVM/TVD四种模式） |
| 探头 | 腹部探头C5-1s（腹部、妇产科、血管、神经检查） |
|  | 线阵探头 L12-4s（满足常规浅表、血管、小器官、肌骨、神经、儿科检查） |
|  | 单晶相控阵探头SP5-1s(满足心脏、TCD、急诊腹部探查) |
| 附件配置 | 耦合剂(1瓶) |
|  | 使用说明书（基础分册） |
|  | 使用说明书（应用分册） |
|  | 使用说明书（声输出数据和探头表面温度分册） |
|  | 可拆卸锂电池（对） |
|  | 220V电源适配器及电源线 |
|  | 高品质、硬质包装拉箱 |
|  | UMT-500可升降台车套件 |
|  | iDock数据扩展接口 (IOM-51)音频扩展模 |
|  | PEM-51三探头扩展器 |
|  | 台车一辆 |

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： |  |  |  |  | 标段号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 |  |  |  |  | 招标编号：YJZY-201801 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |  |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：2009年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：   年  月   日