阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-201901】

2019年1月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  投标文件组成及参考格式	9

# 第一章  询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备询价项目

询价编号：YJZY-201901

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超声高频外科集成系统 | 1 |
| 2 | 气腹机 | 1 |
| 3 | 电动液压手术床 | 1 |
| 4 | 麻醉工作站 | 2 |

投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2019年1月10日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2019年1月10日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2019年1月2日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2019年1月10日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2019年1月10日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-201901

# 第三章  用户需求书

附件：设备主要技术参数及技术要求：

超声高频外科集成系统

一、超声高频外科集成系统：1台

二、超声高频外科集成系统技术参数

1. ▲独立主机具有快速简便的中文触摸显示屏设置以及清晰显示5项以上各种诊断信息及解决方法

2. ▲主机后面有1个USB接口，可通过U盘更新系统软件版本

3. ▲ATT组织感应技术，能根据钳口中组织的阻力变化相应的调整能量输出，侧向热损伤小于1mm。

4.▲ 融合超声刀和高级智能双极技术为一体的主机发生器

5.超声刀头的振动频率为≥55,500HZ， 可以保证最大安全处理5mm及以下血管

6.超声刀头的振动幅度为60~100微米

7.  超声刀工作头端具有黑色的防粘连涂层

8.独立手柄，主机内含智能芯片，提供系统诊断功能, 可快速准确找出5种问题所在，并帮助用户排除故障，能记载主机使用的历史记录

9.手控脚控使用同一蓝色，灰色2种手柄

10.刀头款式多样，杆长有，9cm，14cm，23cm，25cm，35cm，36cm，45cm等7种

11.超声刀头有5个工作面，满足手术中不同组织的切割与止血的需要

12.超声剪式刀头形状有直线形，弯形2种，可以有切割，止血，分离、抓持组织的功能

13.超声刀刀头(5mm超级多用剪)具备安全处理5mm及以下血管及淋巴管的能力

14.主机工作时有5个档位调节，分别在液晶屏幕上显示

15.主机有自检功能, 且自检时间不超过3秒钟，11档音量调节

16.主机有1个脚控接口，且有较宽的符合人体工程学的设计的脚踏开关

17. ▲智能双极刀头“工形刀”使得钳口可以保持一致的高压榨力，切割和凝闭最大    7mm的脉管

18. 智能双极刀头 钳口有黑色的“PTC”材料，使得钳口组织温度维持在100摄氏度之内

19.智能双极刀头钳口有1个正极，6个负极的“多回路电极”技术，侧向热损伤≤1mm

三、超声高频外科集成系统配置

| 货物名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 超声高频外科集成系统主机 | 1 |
| 主机脚踏开关 | 1 |
| 连接器 | 1 |
| 主机推车 | 1 |
| 手柄 | 1 |
| 超声刀头 | 1 |

气腹机

一、气腹机：1台

二、气腹机参数：

- 安全分类I类BF型

- 电源～220V 50Hz

- 三级减压，安全性能高

- 液晶屏显示各类数值（设定压力、设定流量、实际压力、实际流量等）

- ▲加温功能，除雾功能

- 开机自检功能

- 自动记忆功能

- 压力设定范围0.67kPa～3.30kPa（5mmHg～25mmHg）

- 进气方式可连接钢瓶或中央供气

- ▲大流量供应，流量设定范围2L/min--40L/min 连续可调

- 微电脑控制，漏气自动快速补气，自动调节充气流量，持续维护气腹压力

- ▲供气压力不足有声光报警功能

- ▲过压有声光报警并自动泄压功能

- 双重过滤系统，保证气体质量

- 配件可与其他进口品牌匹配

- 管路可高温高压或低温等离子消毒

- 运行方式连续加载/间歇运行

三、气腹机配置清单：

- 主机                                              1台

- 电源线                                           1支

- 使用说明书                                       1份

- 减压阀                                           1只

- 气体管路                                         1套

- 保险丝管                                         2个

电动液压手术床

- 电动液压手术床：1台

二、电动液压手术床参数

1  为全新原装进口产品.

2  床面为五段式可透视材料制成,各种床面调节由电动完成,提供平稳而精确的操作。

3  为微电脑控制智慧型电动多功能手术床.

4  床板采用X光可透视材料,并可获的优良之影像品质.

5  电脑化的手按控制器,超低的530cm床台高度，不仅提供脑外科手术、神经外科需求外，也满足微创手术所需的低体位需求。

6 床面尺寸:长度≥2000mm,宽度520mm。

▲7床面可平移≥36CM，增加C型臂X光透视检查之范围

▲8低体位设计，床面离地电动可调节高度,最低高度530mm最高高度1010mm 。

9 床面电动可调节横向倾斜(左右倾斜)角度各24度

10床面电动可调节头高足低/头低足高位角度各30度

11头部段可调角度范围为+60度至–90度.

12背部段角度电动可调范围为:上部80度,下部30度.

13 脚部:上下可调30度至90度,水平展开0度至90度

▲14 具备第二备用控制面板，且控制面板提供基本所需之操作功能，以方便医务人员操作。

▲15  4点式电动油压煞车，采用医疗级不锈钢制造而成，并具有4只高承载重量之移动轮子。

▲16 复合体位,床面腰上位(∧)210°及腰下位(∨)100°这两个动作均可一键完成，使用方便快捷。

▲17 两片式气压腿板设计，可以轻易的调整腿部手术位置。

▲18 手控器按键采用背光设计，在较低光源的手术环境下，可以清楚的标示所有动作，方便医护人员操作。

20背板、座板、手板采用硬度较高之铝合金一体成型铸造，并予防锈处理；采用中央重心式升降行程管，采用中心基座单向油路设计。底座、升降柱外饰筒采用SUS304医疗级的不锈钢包覆。

三、电动液压手术床配置：

头板                                 1个

手板                                 1对

腿板                                 1对

手控器                               1个

床垫                                 1套

麻醉布帘架                           1个

说明书                               1份

大腿架                               1套

腰架                                 1套

侧卧手架                             1个

档板                                  1套

麻醉工作站

一、麻醉工作站：2台

二、麻醉工作站技术参数

（一）、麻醉系统：

- 工作条件及基本配件

- 操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95%

- 电源：220V (≥±10%), 50Hz(≥±2%)

- ▲标配一节后备电池，使用时间90min。可选增加一节电池，最大使用时间150min.

- 具有RJ45接口、USB口、以太网连接功能

- 机架：中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车，三个抽屉，并可配置辅助工作台，方便麻醉记录

- 具备后备触摸板配置，保证任何时候操作安全

- 适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明

- ▲图示化智能自检功能,若检测失败,可图示检验出错原因

- 具有趋势图分析、报警事件回顾等功能

- 气源

（1）标配氧气、空气、笑气三气源

（2）氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警

（3）具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于25%

（4）快速充氧范围25 - 75 l/min

（5）辅助高压氧输出口：支持用于连接外部设备（如喷射式呼吸机）的高压氧气出口；

- 流量计

（1）▲全电子混合控制流量计，可显示并控制新鲜气 O2浓度、总流量，每种气体虚拟高低流量双管显示，便于实施低流量麻醉

（2）标配双罐位，具有安全互锁功能；可以选配第三个备用挥发罐的停放位。

（3）自动弹出备用流量计（BFCS），当电子流量计(EFCS) 意外失效时，自动弹出 BFCS；

（4）流量计算功能，提示最佳流量，保证最低安全流量，杜绝麻药浪费。 合理调节流量，节省新鲜气体；

（5）具备氧气、空气后备流量计

- 挥发罐

▲标配一个同品牌高品质挥发罐，通过CE认证，具备压力、流速和温度补偿；

- 呼吸回路

回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

（1）二氧化碳吸收罐，容积1500ml；

（2）内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端；

（3）具备新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等

（4）具有回路加温功能，保证回路不受积水影响及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激；

（5）具有自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。

（6）具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。

- 呼吸机

（1）气动电控呼吸机，全中文操作和显示；

（2）▲提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制压力限制模式、压力控制容量保证通气（PCV-VG）、手动通气、电子PEEP、SIMV-VC、、SIMV-PC、 SIMV-VG、带窒息后备保护通气的PSV；

（3）潮气量设置范围：20ml-1500ml

（4）吸气压力设置范围：PEEP+5～60 cmH2O

（5）呼吸频率：4-100 次/分钟

（6）吸呼比：4:1到1:8

（7）压力限制范围：10到 99 cmH2O

（8）电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 到 30 cmH2O；

（9）吸气暂停：OFF, 5%-60%吸气时间

（10）最大吸气流速120L/min

（11）带窒息保护的PSV模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：5%-60%峰值流速；窒息发生后5—30秒范围内可调自动启动SIMV安全模式；压力支持范围：（PEEP+5）～60cmH2O

（12）上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。小儿手术无需更换风箱，操作简单。

（13）具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差

（14）智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全

- 数字和波形监测

（1）具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

（2）▲≥15寸一体化内嵌式彩色触摸屏，可同屏显示3通道波形，屏幕与麻醉机一体化且为内嵌式；

（3）▲内置插件槽，可直接热插拔插件；插件可在监护仪和麻醉机之间通用；可选择插件：EtCO2,AG,BIS、NMT；

（4）▲可升级AG麻醉气体监测功能，除O2和CO2、NO2外还可以监测5种麻醉气体；自动识别2种麻醉药物；采用顺磁氧监测技术。具备最低肺泡浓度（MAC）监测功能，MAC监测值根据病人的年龄修正，更加准确

（5）可升级麻醉意识深度监测BIS，监测左右脑脑电双频指数，帮助医生完美把握麻醉过程；

（6）▲可升级神经肌电传导NMT监测，帮助医生更合理的使用肌松药；

（7）监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性，麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体）、呼吸环（P-V,P-F）监测

（8）潮气量监测范围：0 到2500ml

（9）PEEP监测范围：0－70cmH2O

（10）麻醉工作站功能

（11）▲可扩展连接同一品牌监护仪，全面监测病人生命体征；可配备麻醉工作站，统一操作界面，统一管理界面，统一报警界面

（12） 可扩展连接CIS、PACS、LIS；可连接设备连接模块，将呼吸力学监测值与波形显示到 连接监护仪上

（二）、麻醉监护系统：

1、适用于成人、小儿、新生儿的监测；

2、▲模块化高端监护仪，自身集成4槽插件箱；

3、工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

4、▲显示屏采用具有光学胶技术的电容触摸屏，无边框显示屏设计，易于清洁;12.1英寸显示屏分辨率不低于1920 x 1080像素，至少支持8道波形显示；显示屏视角上下、左右视角均达到178度;

5、病人数据和测量结果能够在监护仪关机以及无电池供电的情况下保存

6、显示屏亮度自动调节，提供多点触摸和手势操作功能；

7、无风扇设计，标配有锂电池，能够支持至少4小时的持续监测；

8、具有多种操作方式：触摸屏、鼠标、键盘、条码扫描枪、遥控器；

9、当测量值不可靠时，提供镂空值显示;

10、具有屏幕锁屏功能，避免在某些使用中误操作。用户通过点击按键进入锁屏状态。用于也可以定义锁屏持续时间10秒到1分钟，或者持续锁屏，在时间到后，系统自动退出锁屏状态;

11、标配3/5导心电、阻抗呼吸、血氧、无创血压、2通道体温;

12、提供3/5/6/12导心电监护；

13、具有多导心电监护算法，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。用户可以更改分析导联

14、心电波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选

15、提供25种心律失常事件的分析

16、提供起搏信号智能识别。在尚不清楚病人是否佩戴有起搏器的情况下，能够进行自动起搏分析检测

17、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，并且提供QT和QTc模板显示

18、提供Glasgow 12 导静息分析。用户可以直接在监护仪上进行12导静息分析，并获得分析结果。Glasgow算法支持将病人的年龄、性别、种族、病史等信息作为分析的参考因素，使分析结果更准确

19、阻抗呼吸计算导联可以自动选择I，II

20、呼吸窒息报警开关和RR超限报警开关可分开设置

21、血氧饱和度可显示弱灌注指数

22、提供手动、自动间隔、连续、序列四种NIBP测量模式

23、▲配备有创血压监测功能和麻醉气体监测模块

24、有创血压支持波形叠加，最大支持10道IBP波形叠加

25、可升级连续微创心排量监测、呼末二氧化碳、麻醉深度监测；

26、▲配备肌松监测模块，肌松采用三轴加速度方向识别技术，能够360度识别运动，提高监测稳定性和准确性

27、报警系统满足IEC 60601-1-8：2012标准要求

28、具有报警复位功能，在报警触发后能够通过报警复位消除报警声音

29、▲具有1000条NIBP测量结果回顾、48小时全息波形回顾、48小时呼吸氧合图回顾、40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾、24小时心律失常统计、120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

30、具有多参数融合报警技术，防误报警功能，能够显著降低HR、PR和心律失常误报警

三、麻醉工作站配置清单：

| 分 项 配 件 |  | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 一、麻醉系统： |  |  |
| 主机 |  | 2台 |
| 三芯电源线 |  | 2根 |
| 高集成化回路 |  | 2套 |
| 吸/呼气流量传感器组件 |  | 4套 |
| 七氟醚蒸发器 |  | 2个 |
| 一次性基本附件包 |  | 2套 |
| 钠石灰吸收罐 |  | 2个 |
| 使用说明书 |  | 2套 |
| 设备保修卡 |  | 2份 |
| 序列号小标贴 |  | 2份 |
| 合格证 |  | 2份 |
| 通气模式（手动通气模式、VCV通气模式、PCV-VG通气模式、SIMV-VC通气模式、SIMV-PC通气模式、PSV通气模式） |  | 2套 |
| 二、麻醉监护系统： |  |  |
| 分项配件 | 数 量 |  |
| 主机 | 2台 |  |
| MPM模块主机（3/5导联心电+无创血压+血氧+呼吸+脉搏+双通道体温） | 2套 |  |
| 触摸屏 | 2套 |  |
| 心电导连线 | 2根 |  |
| 心电电极10片装 | 2套 |  |
| 7针血氧主电缆 | 2根 |  |
| 成人指夹式血氧探头 | 2套 |  |
| 无创血压导气管 | 2根 |  |
| 成人血压袖套 | 2套 |  |
| 锂电池 | 2块 |  |
| 双有创血压监测功能 | 2套 |  |
| 肌松监测模块 | 2套 |  |
| 麻醉气体监测模块（O2和CO2、NO2和5种麻醉气体） | 2套 |  |
| 使用说明书 | 2本 |  |
| 合格证 | 2套 |  |

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： |  |  |  |  | 标段号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 |  |  |  |  | 招标编号：YJZY-201801 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |  |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：2009年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：   年  月   日