阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-201904】

2019年1月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  投标文件组成及参考格式	9

# 询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备询价项目

询价编号：YJZY-201904

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全数字化彩色多普勒超声诊断仪 | 1 |
| 2 | 心肺复苏机 | 1 |
| 3 | 纤维支气管镜 | 2 |
| 4 | 呼吸湿化治疗仪 | 2 |
| 5 | 病人监护仪 | 5 |

投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2019年1月15日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2019年1月15日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2019年1月4日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2019年1月15日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2019年1月15日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-201904

# 第三章  用户需求书

附件：设备主要技术参数及技术要求：

彩色多普勒超声波诊断仪

一、彩色多普勒超声波诊断仪：1台

二、设备用途说明：

主要用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官、等方面的临床超声诊断。

三、主要规格及系统概述：

1、彩色多普勒超声波诊断仪主机系统：

（1）≥19英寸16：10高分辨、高亮度、无闪烁、彩色超薄液晶宽屏显示器，可任意旋转抬升

（2）≥8.5英寸触摸控制液晶屏。

（3）全数字化超声平台，全数字多路波束形成器，具备动态可变孔径，A/D≥16bit。

（4）二维灰阶成像单元及M型显像单元。

（5）彩色多普勒血流成像。

（6）频谱多普勒 （脉冲波及连续波） 显示及分析单元。

（7）实时自动多普勒包络测量功能。

2、基础成像优化技术：

（1）组织谐波成像技术，可应用于全身扫查应用，即凸阵、高频、线阵、相控阵等探头，最多可具备4波段谐波，可视可调。

（2）▲梯形扩展成像技术，增大扫查视野，包括左右扩展和远端凸型拓展，应用于线阵探头，最大扩展角度达56度。

（3）▲宽景成像技术，可应用于灰阶、彩色及能量多普勒宽景成像，配备缩放功能和测量计算。可应用于腹部、高频、腔内等探头。(V-PAN)

（4）高清放大成像，具备冻结或实时高清多级放大功能，最大级别达5.25倍。

（5）智能斑点噪声去除技术，包括智能声束调整、信号斑点噪声抑制、像素优化调整等多种提升成像质量的技术，作用每个像素,消除了图像的斑点和噪声(X-VIEW)

（6）实时多声束空间复合成像技术，线数可调（15条线），角度可调，作用于探头发射及接收，多角度观察，可联合彩色模式、斑点噪声制技术、谐波技术及凸型扩展等技术应用。

（7）智能图像扫描技术,一键优化，作用于2D及Doppler，自动调节增益,标尺等参数。

3、血流成像优化技术：

（1）方向性精细血流成像，采集血流背向散射信号，特别是针对细小血流，具有超强的血流多普勒信号灵敏度。(X-FLOW)

（2）高清血流成像，应用双多普勒发射接收技术，提高血流信号的敏感性及空间分辨率有别于常规的彩色多普勒和方向性能量图功能，有独立按键执行此功能。

- 特色应用：

（1）▲具备纯晶探头成像技术

纯晶体苹果探头：苹果外形、探头晶片纯晶体材质并矩阵排列、探头前端微芯片晶控技术，进一步提高图像的信噪比。

（2）▲原始射频信号血管内中膜测量技术

4.2.1、基于原始的超声波射频信号，在实时B模式下，在1～6心动周期内自动对6个时刻点的内中膜厚度、颈总动脉内径进行测量，并计算平均值和标准差值。

4.2.2、测量精度达微米级别，不受图像增益及探测深度变化影响。

4.2.3、报告模式中更可左右侧血管测值对比显示、与数据库对比和预期值显示，从而评估被检者的血管年龄。

5、▲可自定义的操作流程

一键启动可自定义的操作流程：用户可自定义检查的模式和顺序，并自动标以缩写符号。可以按顺序定义成像的模式－2D, CFM, PW等，完成一项设定的成像扫描程序冻结存储图像，自动完成缩写标识；按顺序进入到下一个预设的成像模式，以此类推；流线型的工作流程可减少控制面版的交互作用，单键触发，提升检查的效率和工作舒适度。

6、测量与分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

（1）一般测量

（2）妇、产科测量

（3）心脏功能测量

（4）多普勒血流测量与分析

（5）外周血管测量与分析

（6）泌尿科测量与分析

（7）自动多普勒血流测量与分析

- 图像存储与(电影)回放重现单元

8、信号输入/输出：

（1）输入信号：DVI

（2）输出信号：HDMI

（3）参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发。

9、数据连通性：

（1）医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用。

（2）无线数据传输系统。

10、图像管理与记录装置：

（1）超声图像存档与病案管理系统。

（2）硬盘大于等于250GB。

（3）一体化原始数据的简帖版(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像。

（4）以往图像与当前图像同屏对比显示。

（5）CD－RW / DVD –RW。

（6）提供多个USB接口，可将图像储存U盘、移动硬盘或者其它USB装置 。

（7）客户自定义的报告系统。

三、技术参数

1、系统通用功能：

（1）▲监视器：≥19英寸16：10高分辨、高亮度、无闪烁、彩色超薄液晶宽屏显示器，可任意旋转抬升。

（2）≥8.5英寸触摸控制液晶屏。

（3）▲系统发射与接收通道数 ≥ 57340；动态范围≥230db。

（4）可激活探头接口≥3个。

（5）预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

（6）安全性能：符合进口商品安全质量要求。

2、探头规格：

（1）性能：超宽频带变频探头，探头在二维中心频率≥4种，谐波中心频率≥4种；多普勒频率可最大选择≥4种；中心频率的变频在屏幕上可视可调。

（2）类型：电子腔内，电子凸阵，电子线阵。

（3）*探头频率工作范围：1-18Mhz。

（4）阵元： 线阵探头有效阵元数≥256阵元；凸阵探头有效阵元数≥256阵元。

（5） B/D兼用：相控阵B/PWD及B/CWD；线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD。

（6）可配置探头：

▲腹部电子凸阵：超声频率：1-8MHZ。

小器官高频：超声频率：3－13MHZ。

▲阴道/直肠两用探头：超声频率：3－9MHZ，扫描角度≥197度。

3、二维灰阶显像主要参数：

（1）发射声束聚焦：发射≥8段。

（2）扫描线密度≥512超声线。

（3）▲最大扫描深度≥35 cm。

（4）▲成像速度：系统最高帧频可达1200HZ。

（5）回放重现：灰阶图像回放≥2048幅, 电影回放≥60秒。

4、频谱多普勒：

（1）显示方式：脉冲、连续、 高脉冲重复频率。

（2）▲最大测量速度：PWD≥±7.6m/s, CWD≥18m/s。

（3）最低测量速度：PW<1.0mm/s(非噪声信号)。

（4）▲取样宽度及位置：1－24mm逐级调节。

（5）滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择。

（6）零位移动：≥8级。

（7）显示控制：反转显示（左右，上下），零移位，B-刷新（手控，时间，ECG同步），D扩展，B/D扩展，局放及移位。

5、彩色多普勒：

（1）显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。

（2）二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步。

（3）彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，精细血流成像，高清血流成像。

（4）扇形扫描角度：16°~87°选择。

（5）显示取样框调整：线阵扫描感兴趣图像范围：±30度。

（6）彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm。

（7）彩色显示速度:最低血流速度≤5mm/s(非噪声信号)。

（8）彩色帧频：系统最高达215HZ。

6、 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调。

四、彩色多普勒超声波诊断仪配置

| 项目描述 | 数量 |
| --- | --- |
| 1、彩色多普勒超声波诊断仪 | 1套 |
| 简洁紧凑的人性化设计，同时基于最新操作平台和最先进的临床应用软件，满足临床医生在不同领域的诊断需要。 |  |
| 强大的主机应用平台，高分辨率的宽屏LCD显示器，触摸屏操作系统，一体化3个探头接口及数据传输工具（HD,DVD,USB,远程操控功能等） |  |
| 二维图像优化技术包括两大块，信号前端处理技术以及后处理技术,，如TEI（组织谐波增强技术）、斑点噪声抑制技术等等。可为全方位的临床应用（常规应用、妇产科应用、心血管应用等）提供各种强大的专业成像技术。 |  |
| 主机近乎零噪声的操作系统，提供舒适的工作环境。触摸屏操作，让整个工作流程更加简便，同时宽屏显示器，提高用户的用眼舒适度，缓解工作疲劳。 |  |
| 人性化的外观设计，可升降、旋转的操作平台，宽屏显示器，让整个工作流程舒适便捷，满足不同的临床检查需要 |  |
| 主机提供DICOM传输功能（选配），可兼容IHE网络配置连接，MyLabDesk3 and MyLabDesk3-Lite数据管理软件。 |  |
| ≥19英寸高分辨率宽屏显示器 | 1台 |
| 中文标准电源线&用户手册 |  |
| 英语语言系统设置 |  |
| DVI/VGA信号至复合视频信号转换器 |  |
| 频谱多普勒模块 |  |
| 彩色多普勒模块 |  |
| 血管成像模块 |  |
| 通用成像模块 |  |
| 妇产科成像模块 |  |
| 宽景成像模块 |  |
| DICOM传输模块 |  |
| 2、探头 |  |
| 电子凸阵探头，频率范围8-1MHZ | 1个 |
| 电子线阵探头，频率范围13-3MHZ | 1个 |
| 电子腔内探头，频率范围9-3MHZ | 1个 |

心肺复苏机

一、心肺复苏机：1台

二、心肺复苏机技术参数

1、采用电控气动工作原理，活塞式胸腔接触式按压方式，胸部无负荷经典垂直按压而非捆绑挤压结构，符合AHA2015国际急救指南。

▲2、按压频率：100次/分钟、110次/分钟、120 次/分钟三挡可调。

3、按压深度在0-7cm，实际按压深度﹥5cm，最大按压深度能达到7cm，可视，连续精确可调。

▲4、通气量范围在0-1500ml，最大通气量能达到1500ml。

5、按压释放比率：1：1（50%：50%）。

▲6、具有全自动同步连续按压呼吸30：2模式，15：2模式；连续按压CCV模式。

▲7、通气时间1s，1.5s，2s三档可调。

8、按压器的双刚性固定柱有刻度标示，可指示患者实际胸厚。

9、按压器采用双刚性立柱滑轨固定，可前后滑动、上下移动锁定，在不移动病人的同时，可快速确定病人的心脏按压位置。

10、等高背板设计，便于病人头部可后仰，有效开放气道。

11、防水等级：IPX4。

12、防电击类型：Ⅰ类BF型。

13、锂电池持续工作时间≥8小时，充电时间≤4小时；电池电量不足时，亮红灯提示。

14、具有暂停∕重启工作键。

▲15、键盘上具有锁定键，可防止工作过程中误操作而造成意外工作程序混乱。

▲16、具有通气声音提示功能，当按压次数至倒数5次时发出蜂鸣提示。

17、电磁兼容符合YY0505-2012要求。

▲18、工作条件：-40ºC～+55ºC，相对湿度≤93%；

19、具有输入气体压力过大保护自动泄压功能，当输入氧气压力≥0.7 MPa时，压力释放阀开启。

20、氧气驱动压力范围345Kpa~600Kpa。

21、当气道压力≥50cmH2O时，压力提示装置自动发出鸣叫。

22、设备参数操作面板位于患者下方，避免呕吐物的污染影响临床抢救效率。

23、设备操控面板界面采用机械式或按键式的操控面板，非液晶显示，可避免在户外强光照射下出现盲视，影响参数设定。

三、心肺复苏机配置清单

1. 主机背板                                           (1套)

2. 按压器                                              (1个)

3. 通气管及呼吸面罩                                   （1套）

4. 氧气动力管及调节控制阀                              (1套)

5. 中心供氧管                                         （1条）

6. 电源适配器                                         （1个）

7. 锂电池                                             （1块）

8. 便携包                                              (1件)

纤维支气管镜

一、纤维支气管镜：2条

二、纤维支气管镜技术参数

1、视野角度：120°

2、视野方向：0°直视

3、景深：3-50 mm

4、先端部外径：5.0mm

5、插入部外径：4.9mm

6、有效长度：600mm

7、全长：900mm

8、钳子管道内径：2.2mm

9、弯曲角度：上180°，下130

10、钳子管道最小可视距离：5mm

11、可拆卸的吸引阀及吸引连接口，方便内镜清洗消毒，吸引阀可高温高压消毒

拥有第二弯曲部

呼吸湿化治疗仪

一、呼吸湿化治疗仪：2台

二、功能特点

高流量呼吸湿化治疗仪用于有自主呼吸的患者，通过提供高流量，精确氧浓度、加温湿化的气体进行有效的呼吸治疗。通过对吸入气体精准的加温加湿，可以输送: 37ºC, 44mgH2O/L最佳温度湿度，提供有效的气道保护策略；对于无创通气患者，有效解决呼吸道对高流量气体不能耐受的问题。患者通过专用的鼻导管系统，在设备输出的持续高流量条件下，可产生持续的气道正压，防止肺泡萎陷，增加功能残气量，减少呼吸功，改善氧合；设备的吸入氧浓度可调节及一体式氧浓度监测功能，可以给患者提供处方氧浓度，避免治疗中病人吸氧浓度过高或过低而可能出现的问题。

- 技术参数

1.温度控制范围：31℃，34℃，37℃

▲2.一体化加温湿化器，湿度输出范围：32 – 44mgH2O/L

3.一体化流量调节，范围：2 – 60 L/min

▲4.一体化超声实时氧浓度监测，无氧电池消耗，范围：21%~100%

▲5.空/氧混合的氧浓度范围：21%~100%

6.加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，可变容积≤280mL，顺应性≤0.4mL/cm水柱；最大工作压力≥80cm水柱，最大峰流量≥180L/min

▲7. 呼吸管路性能：螺旋加热丝，带温度监控

▲8.连接界面：(透水技术特性，更舒适)

8.1 大、中、小叁种尺寸硅胶鼻塞的接头

8.2 气管插管\气管切开套管接头

8.3 面罩接头

▲9. 消毒用管路，可进行设备自身高温消毒

▲10.机器带有细菌病毒过滤器，避免交叉感染

11.具有以下各种报警功能指示：管路漏气报警，水罐缺水报警，管路连接报警，堵塞报警，查看手册报警

四、呼吸湿化治疗仪配置清单

1.呼吸湿化治疗仪（主机）	              2台

2.支架		                              2套

3.托盘                                    2个

4.篮子                                    2个

5.墙式氧气吸入器                          2套

6.加热呼吸管路	   			              2套

7.气管切管接头					          2个

8.鼻塞导管					              2个

病人监护仪

一、病人监护仪：5台

二、病人监护仪技术参数

1、标准配置参数：3/5导心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)

2、10.4”  TFT彩色液晶显示屏，分辨率为800×600

3、显示通道：标配8通道，最多10通道

旋转鼠标和快捷按键操作，操作简单灵活方便

5、心电：心电3/5导可选，心电模式包括：监护/手术/扩展。在5导的情况下，支持半屏心电7导联显示，需同时显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1~V6。心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。

6、具备心率统计功能，可对病人窦性心律在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对平均心率、平均白天心率、平均夜间心率及百分比结果进行统计，以饼状图形式显示。

7、具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用。

8、具有收缩压和舒张压血压差报警功能。

9、标配Philips FAST血氧，防运动、抗弱灌注，提供灌注度指数。

无需存储卡或中央站，监护仪存储1500组NIBP数据列表。

10、无需存储卡或中央站，监护仪趋势存储回放时间1000小时。

11、无需存储卡或中央站， 监护仪的全息心电波形存储回放时120分钟。

12、无需存储卡或中央站，监护仪可存储200组报警信息。

13、具有通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算功能。

14、公司通过ISO13485、ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。

15、待机模式，节约电量

16、开机反应快，进入工作模式快

17、USB 接口，软件升级方便

18、本产品为IPX1防水等级

三、病人监护仪配置清单

1	GS20主机		                                           5台

2	五导心电电缆与导联线	                                   5套

3	血氧饱和度指套探头	                                       5套

4	无创血压袖带及连接管	                                    5套

5	电极片                                                  	5包

6	锂电池	                                                    5个

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： |  |  |  |  | 标段号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 |  |  |  |  | 招标编号：YJZY-201801 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |  |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：2009年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：   年  月   日