阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-201905】

2019年1月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  投标文件组成及参考格式	13

# 第一章  询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备询价项目

询价编号：YJZY-201905

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吞咽障碍治疗仪 | 1 |
| 2 | 医用慢跑台 | 1 |
| 3 | 气压式循环促进仪 | 2 |
| 4 | 神经肌肉刺激器 | 2 |

投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2019年1月17日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2019年1月17日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2019年1月10日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2019年1月17日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2019年1月17日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-201806

# 第三章  用户需求书

附件：设备主要技术参数及技术要求：

吞咽障碍治疗仪

一、吞咽障碍治疗仪：1台

二、吞咽障碍治疗仪技术参数

- ▲四个治疗通道，治疗强度可单独调节。

- ▲输出波形：TENS和NMES

- ▲七种不同的刺激方式：传统式、波涌式、频率\脉宽调节式、混合频率式、交替脉宽式、间歇式，

- ▲脉冲频率:1-120Hz可调

- ▲脉宽：1-400us可调

- 刺激电流：0-99.5mA

- 治疗时间：1-99min

- 病人治疗处方：≥107个

- 自定义程序数量≥15个（治疗师可根据病人的实际病情，自己组合设定处方）。

- 可进行分段式治疗：在一次治疗过程中，可以分多段时间设定不同的治疗强度，以此来避免人体对电刺激的适应性及耐受性，从而达到更好的治疗效果。

- ▲通断比值可调，可以设定输出与间歇时间比值，1:1、1:3、1:5，满足不同的患者，避免肌肉过度刺激，从而产生疲劳。

- 安全功能：开机自检功能，电极无连接，显示屏显示断线，非正常工作状态（如电极脱落），电流自动切断保护功能。

- ▲设备可以进行充电反复使用，充电时间2个小时。

- 尺寸：140mm×92mm×30mm

三、吞咽障碍治疗仪配置

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 1台 |
| 2 | 电缆 |  | 4根 |
| 3 | 盒子 |  | 1个 |
| 4 | 皮带扣 |  | 1个 |
| 5 | 充电器 |  | 1个 |
| 6 | 蓄电池组 |  | 1组 |
| 7 | 电极 |  | 4片 |
| 8 | 蝶形粘性电极 |  | 2片 |
| 9 | 固定夹 |  | 1个 |

医用慢跑台

一、医用慢跑台：1台

二、医用慢跑台技术参数：

1、跑道面积：≥495*1540mm

2、角度：0°~15°

3、扶手按键：有 ；心率测试：手握心跳

4.坡度：电动扬升

5、电动控制下进行步态训练，通过调整步行速度可提高步行活动强度。

▲6、速度：0.1-10公里/小时（起步0.1公里/小时）

▲7、程式控制：3个预设设定+2个使用者自订+心跳控制+心肺功能测试跑道：400米

气压式循环促进仪

一、气压式循环促进仪：2台

二、气压式循环促进仪配置及参数

| 序号 | 配置名称 | 规格、参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | ▲气囊腔数：6腔 超强抗压气囊，三瓣式足底气囊设计 |  |
|  |  | 压力范围：20mmHg～220mmHg可调 |  |
|  |  | ▲治疗模式：6种气压模式 具有充气压力优先和充气速度优先功能 |  |
|  |  | ▲各腔压力可单独关闭，有单腔功能 |  |
|  |  | ▲实时检测和数码显示各腔压力功能 |  |
|  |  | 治疗时间：1min～99min可调 |  |
|  |  | 有提手便于携带 |  |
|  |  | 双路输出功能 |  |
|  |  | ▲病人手持紧急安全按钮功能 |  |
|  |  | 铝制机壳，抗噪音和振动冲击；静音气泵设计 |  |
| 2 | 配件 |  | 数量 |
|  |  | 上肢气囊 | 4 |
|  |  | 下肢气囊 | 4 |
|  |  | 分体气囊 | 2 |
|  |  | 输出气管 | 4 |
|  |  | 堵头 | 2 |
|  |  | 手持式安全按钮 | 2 |

神经肌肉刺激器

一、神经肌肉刺激器：2台

二、神经肌肉刺激器技术参数

1、应用范围适应症：肌肉训练、关节活动度增加、促进循环、肌痛、神经痛、关节痛、骨折、伤口愈合迟缓等

2、▲具有四个输出通道，通道之间可以单独设定也可联合使用，单独使用通道时允许对单独通道进行参数的设定,每个通道都可以独立设定电流输出强度和治疗时间。

3、电流波形：肌肉刺激应采用双相对称脉冲波形，该波形无任何直流电成分，设定的相位持续时间应用于两个脉冲阶段

4、▲设备可以进行经皮神经电刺激，神经肌肉电刺激以及功能性电刺激三种治疗方法

5、采用双相不对称脉冲波形治疗疼痛，该波形属于交流电，有可变的相位持续时间和脉冲频率，脉冲频率可以通过调频来进行改变

6、▲波涌频率通常用于治疗慢性疼痛，每个波涌持续100ms，突变率可以单独调节

7、治疗波形通常联合训练程序共同使用，包含一系列的训练和休息时间，可采用以下选择：

7.1 拮抗应用：在主动肌和拮抗肌之间交替刺激，通过两通道非同步电流来完成，两通道之间需有适当的延迟

7.2 联合应用：两通道同步应用于主动肌和拮抗肌，或者应用于大肌群的不同部位

7.3 ▲渐进性肌肉刺激（PEMS）通过一个运动链产生一个“常规功能” 序列来训练肌肉收缩

8、输出波形：双相对称TENS波形；双向不对称TENS波形

9、▲脉冲相位持续时间：10μs～1000μs

10、脉冲重复频率：1Hz～200Hz

11、调频（频谱）：0～180Hz

12、调制程式：1:1；6:6；12:12；1:30

13、波涌频率：0～9Hz

14、刺激方式：同步刺激/非同步刺激/渐进刺激

15、上升时间0-5s，以0.1s为递增量

16、保持时间0-120s，以1s为递增量

17、下降时间0-5s，以0.1s为递增量

18、间歇时间0-120s，以1s为递增量

19、通道延迟时间0-120s，以0.1s为递增量

20、预设处方39个，自定义处方20个

三、神经肌肉刺激器配置清单

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 2 | 个 |
| 固定带100x3cm | 2 | 个 |
| 固定带250x3cm | 2 | 个 |
| 橡胶电极6x8cm,2mm孔径,2片/1包 | 4 | 包 |
| 橡胶电极海绵垫6x8cm,4片/1包 | 2 | 包 |
| 粘性电极5x9cm,2mm孔径,4片/1包 | 4 | 包 |
| 电极电线2-芯&2mm插头-灰色 | 2 | 根 |
| 电极电线2-芯&2mm插头-淡灰色 | 2 | 根 |
| 电极电线2-芯&2mm插头-黑色，带彩色橡胶扣 | 2 | 根 |
| 电极电线2-芯&2mm插头-黑色 | 2 | 根 |
| 电源适配器 | 2 | 件 |
| 电源线230V | 2 | 件 |

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： |  |  |  |  | 标段号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 |  |  |  |  | 招标编号：YJZY-201801 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |  |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：2009年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：   年  月   日