阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-201906】

2019年1月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  投标文件组成及参考格式	9

# 第一章  询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备询价项目

询价编号：YJZY-201906

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 子午流注低频治疗仪 | 1 |
| 2 | 全自动精子质量分析仪 | 1 |
| 3 | 生殖医学半自动生化免疫分析仪 | 1 |
| 4 | 光学生物显微镜 | 2 |
| 5 | 可调节恒温水浴箱 | 2 |
| 6 | 恒温干式培养箱 | 1 |
| 7 | 干式金属浴卵育器（干式恒温器） | 1 |
| 8 | 高速离心机 | 1 |
| 9 | 台式低速离心机 | 1 |
| 10 | 医用冰箱 | 1 |
| 11 | 医用冰箱 | 1 |
| 12 | 电子天平 | 1 |
| 13 | 微孔板振荡器 | 1 |

投标人只可以对询价货物进行选择分个询价，不可以作整体询价。

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2019年1月21日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2019年1月21日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2019年1月21日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2019年1月21日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2019年1月21日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-201806

# 第三章  用户需求书

附件：设备主要技术参数及技术要求：

子午流注低频治疗仪

一、子午流注低频治疗仪：1台

二、子午流注低频治疗仪技术参数

1、子午流注纳甲法开穴查询：□即时开穴 □定时开穴 □某穴位未来五次开穴时间 □任意时间开穴查询

2、灵龟八法开穴查询：□即时开穴 □定时开穴 □某穴位未来五次开穴时间 □任意时间开穴查询

3、病症查询：包括辨证分型  症候分析 治疗处方 穴位图示

4、十四经穴位查询：□部位 □作用 □主治 □解剖 □图形

5、经外奇穴查询：□部位 □作用 □主治 □解剖 □图形

6、治疗时间设定

7、时区设定

8、真太阳时自动计算

9、病症信息：12种

10、10路治疗输出，治疗强度1-99档可调

11、为便捷使用，配备了可移动仪器支架

12、多路治疗输出：10路输出

13、脉冲频率分多档可调：单一频率 任选一挡固定频率不变 频率组合 多档频率顺序输出

14、治疗输出幅度（额定负载500Ω）：输出电压有效值不大于20V，输出电流不大于40ma；最大输出电压有效值≥17V，最大输出电流≥34 ma；最高输出频率：1000hz，（±15%误差），多档可调。

15、输出频率：1.25hz～1khz 15档可调

16、电源电流强度：不超过2A

17、显示屏：多点触控彩色触摸屏≥8吋

18、移动支架：配备可拆卸分离式支架

三、子午流注低频治疗配置清单

| 配置名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 操作主机 | 台 | 1 |
| 机身架 | 架 | 1 |
| 电极导线 | 条 | 10 |
| 治疗贴片 | 片 | 20 |

全自动精子质量分析仪

一、全自动精子质量分析仪：1台

二、全自动精子质量分析仪技术参数

（一）总体要求：

- ▲ 国际知名品牌，在国际精液计算机辅助分析（CASA）领域广泛使用。

- ▲ 产品获得欧盟CE， 中国SFDA认证 以及ISO13485 质量认证

（二）功能参数

1、精子浓度/活动力分析软件功能参数

（1）可选择采用WHO5 和WHO4 精子浓度活动力分析标准。

（2）▲正相差光学图像分析，精确区分精子和杂质。分析和显示每条精子的运动的参数和运动轨迹：对分析视野内的精子标记编号，点击或输入精子编号可实时显示每条精子的运动轨迹，输出每条精子的详细运动坐标和运动参数数据报告，提供手工修正功能（即单条精子运动轨迹分析）。

（3）高分辨率提高大视野图像采集支持单视野1000条精子的分析，具备手工修正误识别功能。

（4）▲具备超活跃精子、少精、弱精标本的分析功能。

（5）精子活动力分析；计算前向运动精子（PR），非前向运动精子（NP），不动精子（IM）的百分比率和浓度；计算每条精子的VAP、VCL、VSL、ALH、BCF、LIN、STR和WOB值和以上项目均差值。

（6）链接电子天平，自动输入精子总体积、计算精子浓度、精子总数和各级精子浓度比率和精子数。

（7）可任意选择VAP、VCL、VSL、ALH、BCF、LIN、STR、延长性及头部参数和设定阈值进行精子的分类和检索。

（8）提供一份标本多次检测和历史检测各项参数数据比较表。

（9）▲质量控制功能：有提供精子活动相差视频质控图像，实现精子活动力分析质量控制, 提供5年免费在线室外质控服务,每年免费下载浓度/活动力视频好形态质控图,获得室外质控评估报告,提供室内质控图随时获得室内质控, 提供质量控制图Levey—Jennings 报表。提供室内质控IQC 和品牌全球用户的室间质控EQC自动xbar 报表。

（10）提供视野间检测结果误差控制预警。

（11）▲采用Microsoft SQL数据库存储管理病历，无缝链接LIS系统。

（12）分析结果可用多种格式保存和打印。

（三）精子DNA碎片率分析软件功能参数

1. 提供手工或自动捕获图像模式，自动辨识视野内的精子并准确分析带晕轮和不带晕轮的精子

2. 20x视野下分析单视野精子细胞时间 < 2秒， 可自动分析明场或荧光精子DNA  SCD 检测结果图像

3 .分析参数：总面积，晕轮面积，核心面积，比率

4. ▲提供精子DNA碎片率检测内部质控IQC 和精子DNA碎片率国际认证室外质控EQC五年免费。

5.提供质控Xbar报表自动生成软件

6.具备人工纠错功能，提供快捷键快速人工修正功能。

7.采用Microsoft SQL数据库存储管理病历，无缝链接LIS系统。

8. 分析结果可用多种格式保存和打印。

三、配置清单

|  | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 分辨率≥1280*1024 全局快门CMOS芯片 捕获速度≥200帧/秒 | 1套 |
| 2 | 精子活动力分析和精子密度分析模块 | 1套 |
| 3 | 精子DNA碎片分析模块 | 1套 |
| 4 | New Core i5-6500(3.2G/6M/4核)/4G(1*4G DDR3 1600*)/500G(SATA)/超薄DVD FDD/USBKB/USB Optical Mouse/≥20’LCD 显示器 | 1套 |
| 5 | 彩色喷墨打印机 | 1套 |
| 6 | 相差显微镜 | 1套 |
| 7 | 显微镜恒温通用玻玻璃热台 | 1套 |
| 8 | 电子天平秤 | 1套 |
| 9 | 不间断电源 | 1套 |

生殖医学半自动生化免疫分析仪

一、生殖医学半自动生化免疫分析仪：1台

二、生殖医学半自动生化免疫分析仪招标参数

（一）、技术参数

1、▲电脑控制，生化免疫一体化多功能检测仪,自动化程度高，方便省时。

2、▲具备震荡、孵育、比色、曲线拟合、结果处理、报告打印和数据管理等多项功能。

3、▲可编辑项目自动化检测程序；可在机内执行震荡、孵育、动力学比色、结果计算等全部检测程序；支持多步骤多次加样检测需求，中途需要人工加样时仪器有报警提示功能；

4、▲具备卓越的空白处理、反应孔布局和标准曲线拟合功能；可提供各种常规和特殊的生化、免疫检测模式；具有独特的精浆附属性腺分泌功能指标自动计算功能（“量/1次射精”）。

5、▲配置多用途的专用分析软件，可对精浆和血清等检验指标进行检测。固化的精浆生化免疫分析模块，可实现所有精浆生化免疫项目的检测，方便操作，易于使用。每个项目均带质控测定，可显示、打印质控数据、统计计算结果和质控图；可编辑病人的信 息资料，便于观察疗效、查询病例、打印报告。

6、仪器采用中文界面，操作简单便捷。

7、有LIS、HIS接口，可实现检测报告的信息化管理。

（二）仪器参数

| 波长范围 | 340nm-850nm |
| --- | --- |
| 光源 | 卤灯6v/10w |
| 滤光片 | 8位滤光片轮，随机配5块标准滤光片，为340，405，450，560，620nm。 |
|  | 可另选配其他滤光片。 |
| 滤光片半带宽 | 3-6nm |
| 波长准确度 | ±2nm |
| 控测器 | 硅光电控器 |
| 分辨率 | 0.001Abs |
| 准确性 | ±1%或0.003Abs，0-2Abs时，准确性更高 |
| 精确性 | CV ≤ 0.2% ( 0 - 3 Abs), CV ≤ 1.0% ( 3 - 4 Abs)，普通测量模式 |
| 测量时间 | 96孔板 384孔板 |
|  | 9s 20s 连续模式 |
| 孵育器 | 温度范围，室温 4℃-50℃ |
| 升温速度 | < 40min（20℃-37℃ < 20min） |
| 均一性 | 整板孔间± 0.2℃ |
| 振荡器 | 线性振荡，三种速度 |

（三）、仪器检测范围：

1、▲精浆果糖定量检测（Fructose，酶法）

2、▲精浆中性α-葡糖苷酶定量检测（NAG）

3、▲精浆柠檬酸定量检测（Citric）

4、▲精浆酸性磷酸酶定量检测（ACP）

5、精浆锌定量检测（Zn）

6、▲精浆（液）乳酸脱氢酶同工酶X定量检测（LDH-X）

7、▲精浆弹性蛋白酶定量检测（Elastase）

8、▲精子顶体酶活性定量检测（Acrosin）

9、其他生化、ELISA免疫项目检测

三、配置要求：

1、酶标仪1台；

2、电脑1台；

3、打印机1台

4、专用的分析软件1套

| 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 酶标仪 |  | 1台 |
| 滤光轮 |  | 1个 |
| 滤光片 | 340nm、405nm、450nm、560nm、630nm、 | 5片 |
| 精浆分析软件 |  | 1套 |
| 笔记本电脑 |  | 1台 |
| 打印机 |  | 1台 |

光学生物显微镜

一、光学生物显微镜：2台

二、光学生物显微镜参数

1、▲光学系统：无限远光学系统,齐焦距离≤45mm

2、调焦机构：粗微同轴旋钮，具备粗调限位器和张力调整环

3、照明系统：内置透射光远心照明，长寿命LED光源

4、▲聚光镜：多功能聚光镜,可同时支持相差、明场、暗场、低倍物镜等观察

5、▲物镜转盘: ≥5孔物镜转盘

6、▲物镜：高平场性消色差物镜

4x(数值孔径≥0.10，工作距离≥18.5mm、视场数≥22)

10x(数值孔径≥0.25，工作距离≥10.5mm、视场数≥22)

40x(数值孔径≥0.65，工作距离≥0.6mm、视场数≥22)

100xO(数值孔径≥1.25，工作距离≥0.13mm、视场数≥22)

7、▲载物台：人机工程学超低位载物台，单、双片标本夹可选

观察镜筒：宽视野观察筒，瞳距、屈光度均可调节

9、目镜：宽视野目镜10X，屈光度可调，带眼罩

10、所有光学元件必须无铅，所有光学部件防霉处理。

三、光学生物显微镜参数配置清单

| 数量 | 介绍 |
| --- | --- |
| 2 | 显微镜镜架，配有透射光LED照明，五孔物镜转盘，右手低手位载物台，单样品夹片器，阿贝聚光镜，透射LED光源（包含电源线） |
| 2 | 双目观察筒，FN20 |
| 4 | 10X目镜 |
| 2 | 4X平场消色差物镜, NA 0.1, 工作距离18.5mm |
| 2 | 10X平场消色差物镜, NA 0.25, 工作距离10.6mm |
| 1 | 40X平场消色差物镜, NA 0.65, 工作距离0.6mm |
| 2 | 100X平场消色差油浸物镜, NA 1.25, 工作距离0.13mm |
| 2 | 防尘罩 |

恒温水浴箱

一、恒温水浴箱：2台

二、恒温水浴箱参数

| 消耗功率 | 1500W |
| --- | --- |
| 控温范围 | RT+5～99℃ |
| 恒温波动度 | ±0.5℃ |
| 跟踪报警 | ±2℃ |
| 容积≥ | 14.8L |
| 定时范围 | 0～999min |
| 备注 | 双列六孔 |

恒温干式培养箱

一、恒温干式培养箱：1台

二、恒温干式培养箱参数

| 控温范围 | RT+5～65℃ |
| --- | --- |
| 温度分辨率/波动度 | 0.1℃/±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ±1.5℃(37℃时) |
| 工作环境温度 | +5~35℃ |
| 输入功率 | 200W |
| 容积 | 35L |
| 载物托架 | 2块 |

干式金属浴卵育器（干式恒温器）

一、干式金属浴卵育器（干式恒温器）：1台

二、干式金属浴卵育器（干式恒温器）参数

（一）产品介绍

干式恒温器采用微电脑控制，利用高纯度铝材料作为导热介质，以代替传统的水浴装置。可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等各类生化样品恒温孵育流程。

（二）产品特点

1．实时显温度值显示、倒计时显示。

2．便捷的模块更换，便于清洁、消毒。

3．自动故障检测及报警功能。

4．内置超温保护装置；

5．自带温度偏差校准功能；

（三）性能指标

控温范围：   室温+5°C -130°C

控温精度:    ±0.5℃（@40℃）

控温精度:    ±1℃（@120℃）

温度均匀性:     ±0.5℃

显示精度：       0.1℃

定时范围：    1-99h59min/∞

升温时间：    ≤20 分钟（25℃至130℃）

模块数量：         4

最大功率：       600W

（四）选用模块

试管直径：   1.5ml（离心管）

试管数：     24

高速离心机

一、高速离心机：1台

二、高速离心机参数

高速离心机具有三层保护，超速、门盖、误操作等多种保护。

（一）仪器特点：

1、微机控制，触摸屏显示，无刷直流电机，无碳粉污染

2、电子门锁，安全可靠

（二）技术参数

| 最高转速 | ≥16500r/min |
| --- | --- |
| 最大相对离心力 | ≥18360xg |
| 最大容量 | ≥12×5ml |
| 转速精度 | ±30r/min |
| 定时范围 | 1min~99min |
| 整机噪声 | ≤65dB(A) |
| 电源 | AC220V±22V 50Hz 3A |
| 整机功率 | 250W |

（三）高速离心机转子

| 产品名称 | 最高转速（r/min） | 最大相对离心力 | 容量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角转子 | ≥13000 | ≥16170 | ≥24×1.5ml |

台式低速离心机

一、台式低速离心机：1台

二、台式低速离心机参数

全不锈钢水平转子，配备多种容量不锈钢管架、更换方便。

（一）仪器特点：

1、微机控制、直流无刷电机驱动。

2、触摸面板、液晶屏幕显示。

3、自动计算离心力RCF值。

4、采用特殊减震器，具有自动平衡功能。

5、电子门锁、门盖未关时离心机无法启动；运行时门盖不能打开，异常时自动停机。

6、多种不锈钢管架，方便选用。

7、整机模具一次性成型、外观简洁大方。

8、可存储多达50个用户自定义程序。

9、具有点动功能，可快速完成分离。

10、人性化设计，关盖用力小、轻轻按压门盖即可自动上锁。

（二）技术参数

| 最高转速 | ≥5000r/min |
| --- | --- |
| 最大相对离心力 | ≥4030×g |
| 最大容量 | ≥16×15ml |
| 转速精度 | ±30r/min |
| 定时范围 | 1min～99min |
| 整机噪声 | ≤65dB(A) |
| 电源 | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
| 整机功率 | 250W |

（三）台式低速离心机 转子

| 产品名称 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 容量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角转子 | ≥5000 | ≥4030 | ≥24×10ml |

医用冰箱

一、医用冰箱：1台

二、医用冰箱产品技术说明

（一）、产品配置：

| 序号 | 具体项目 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 用于医院低温保存血浆、生物制品等 |
| 2 | 制冷方式 | 直冷 |
| 3 | 气候类型 | 4/SN,N/10-32℃ |
| 4 | 内部尺寸（宽*深*高） | ≥520*435*1230mm |
| 5 | 外部尺寸（宽*深*高） | ≥745*675*1810mm |
| 6 | 有效容积 | ≥278L |
| 7 | 控制方式 | 电子温控器控制 |
| 8 | 箱内温度 | -10~-30℃ |
| 9 | 温度控制与显示 | 电子温控器，LCD温度显示，显示精度0.1℃ |
| 10 | 报警功能 | 高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警； 声光报警； |
| 11 | 内胆材质 | PS吸附 |
| 12 | 门体形式 | 发泡外门 |
| 13 | 搁架形式 | 蒸发器作为隔板 |
| 14 | 冷凝风机 | EBM |
| 15 | 断电报警持续时间 | 断电以后可持续报警24小时 |
| 16 | 压缩机 | SECOP碳氢环保压缩机 |
| 17 | 制冷剂 | 碳氢环保制冷剂R290 |
| 18 | 保温层 | 环异戊烷 |
| 19 | 温度记录仪 | 有 |
| 20 | 测试孔 | 1个 |
| 21 | 移动脚轮 | 滚轮+底脚设计，便于移动和锁定调平 |

二、产品功能介绍：

1、真正绿色环保设计 ：

（1）压缩机、制冷剂碳氢环保制冷系统，真正完全绿色环保。

（2）环异戊烷发泡聚氨酯超厚保温层，环保节能。

2、微电脑控制系统：

（1）、微电脑电子温控器，LCD温度显示，显示精度0.1℃，箱内温度-10~-30℃度可调。

（2）、具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警等多种报警功能；

（3）、报警方式声光报警；

（4）、断电后持续报警24小时以上。

3、更高效可靠的制冷系统：

（1）、箱内蒸发器搁架设计，蒸发板作为搁架，制冷速度更快，温度更均匀，特性点温度均匀性±4℃。

（2）、SECOP碳氢节能压缩机，EBM风机，优化制冷系统，制冷效率更高、更节能，噪音更低。

4、人性化设计：

（1）、可选配温度记录仪，实现纸质温度数据的记录保存。

（2）、超厚保温层，双密封设计，提高了产品的保温节能效果，增强了可靠性。

（3）、内胆PS吸附，外壳喷涂钢板设计，防腐可靠，易于清洁。

（4）、箱内配置6个塑料抽屉，满足不同存储的要求。

（5）、测试孔设计，方便用户测试使用。

（6）、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定调平。

（7）、锁扣+门锁设计，锁扣可外挂锁，双重安全使用。

（8）、优化系统、结构降噪设计，噪音降低5分贝以上（40分贝），彻底清除刺耳的高频噪音。

医用冰箱

一、医用冰箱：1台

二、医用冰箱主要技术参数

| 序号 | 基本项目 | 特性描述及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 2~8℃医用冷藏箱 |
| 2 | 额定功率 | 300W |
| 3 | 防触电保护类型 | I |
| 4 | 性能 | 控制性能：温湿度控制，保证GSP要求 启动性能：187V-242V宽电压启动 化霜性能：自动化霜 保温性能：高密度绝热层（40mm），保温时间长 |
| 5 | 温湿度范围 | 温度2-8℃；湿度35~75%RH |
| 6 | 工作环境 | N型气候类型（16℃~32℃）； 相对湿度范围小于85% |
| 7 | 箱内制冷方式 | 风冷 |
| 8 | 总容积 | ≥310L |
| 9 | 内部尺寸(宽×深×高) | ≥525mm×475mm×1290mm |
| 10 | 外形尺寸(宽×深×高) | ≥600mm×615mm×1980mm |
| 11 | 箱体外壳材质规格 | 冷轧钢板成形后喷粉 |
| 12 | 内胆材料 | 工程PS板吸附一体成型 |
| 13 | 保温层材料 | 环保无氟高密度保温层，保温层厚度为40mm |
| 14 | 门体 | 双层镀膜LOW-E中空玻璃门 |
| 15 | 门锁有无 | 双锁 |
| 16 | 门锁形式 | 上部配有暗锁，下部可以增加挂锁 |
| 17 | 搁架数量 | 6个，且配置价目条 |
| 18 | 底脚和脚轮 | 4个万向脚轮、2个止动底脚，移动方便，固定可靠 |
| 19 | 箱内灯 | 自镇流节能灯灯 |
| 20 | 压缩机功率 | 138W |
| 21 | 温控器控制精度 | 1℃ |
| 22 | 湿度显示精度 | 0.1% |
| 23 | 温度显示精度 | 0.1℃ |
| 24 | 蒸发器 | 板式蒸发器 |
| 25 | 冷凝器材质 | 管式冷凝器 |
| 26 | 冷凝器降温方式 | 风机配铝制叶片强制降温 |
| 27 | 箱内冷凝水处理 | 利用压缩机排气管热量蒸发冷凝水，无需倾倒 |
| 28 | 防凝露方式 | - 采用钢化镀膜玻璃，32℃环温，85%湿度下无凝露； - 前置吹风口，可以将热风吹到玻璃门上，防止凝露 |
| 29 | 故障报警功能说明 | - 超温报警：箱内温度超出范围时，产品会按照程序进行报警； - 超湿报警：箱内湿度超出范围时，产品会按照程序进行报警； - 传感器故障报警：当传感器通讯故障时，产品会进行报警； |
| 30 | 报警方式 | 蜂鸣器报警，灯管闪烁报警；蜂鸣器报警可以通过按键取消，灯光闪烁报警无法取消，除非报警解除 |
| 31 | 数据保存 | 产品支持选配USB模块，可以存储产品正常运行时的温湿度值，存储容量为10年，保证了数据的可追溯性； |
| 32 | 性能保障 | 每台机器配有性能验证报告，专业实验室验证，性能可靠保证 |

| 最大称量 | 120g |
| --- | --- |
| 分辨率 | 0.1mg |
| 检定分度值 | 10d |
| 去皮范围 | 0~120g |
| 校准方式 | 全自动内校 |
| 使用温度 | (18-23)℃ |
| 使用湿度 | （50-70）％RH |
| 秤台尺寸 | ≥Φ90mm |
| 体积 | ≤ 220（长）*360（宽）*345（高）mm |
| 供电 | AC220V±10% 50Hz/60Hz |

电子天平

一、电子天平：1台

二、电子天平技术参数

微孔板振荡器

一、微孔板振荡器：1台

二、微孔板振荡器技术参数

（一）产品具有以下特点

1、LCD实时显示系统运行状态和参数值；

2、采用高品质开关电源，整机长期运行稳定可靠；

3、采用一键式旋钮操作，简单易用；

4、可在0~100小时范围内任意设定培养时间，定时结束后，自动发出提示音；

5、自动故障检测及蜂鸣器报警功能。

（二）产品参数：

1、时间设置：              1min ~ 99h59min

2、转速范围：                200～1500rpm

3、振幅：                        ≤ 3mm

4、转速步进：                   ≤ 10Rpm

5、样本容量：                 4块标准板

6、电源：               AC110V~240V  50/60 Hz

7、输入功率：                    45W

8、输入电压：           AC110V~240V  50/60 Hz

9、外形尺寸(mm)：           ≥280×270×140

10、重    量（kg）：              ≤ 4.0

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： |  |  |  |  | 标段号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 |  |  |  |  | 招标编号：YJZY-201801 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |  |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：2009年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：   年  月   日