阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-201907】

2019年1月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  投标文件组成及参考格式	9

# 第一章  询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备询价项目

询价编号：YJZY-201907

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全数字化彩色多普勒超声诊断系统 | 1 |

投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2019年1月24日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2019年1月24日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2019年1月17日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2019年1月24日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2019年1月24日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-201906

# 第三章  用户需求书

附件：设备主要技术参数及技术要求：

全数字化高端彩色多普勒超声诊系统

一、全数字化高端彩色多普勒超声诊系统：1台

二、用    途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

三、全数字化高端彩色多普勒超声诊系统主要技术规格及系统概述：

（一） 主机成像系统：

1、高分辨率液晶显示器≥21.5英寸,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

2、操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。

3、全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束

4、脉冲优化处理技术

5、海量并行处理技术

6、自适应增益补偿技术

7、数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

8、解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量

9、脉冲反向谐波成像单元；

10、彩色多普勒成像技术；

11、自适应宽频带彩色多普勒成像技术

12、彩色多普勒能量图技术；

13、方向性能量图技术

14、数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；

15、动态范围≥320dB

16、数字化通道≥4,718,592

17、智能全程聚焦技术；

18、智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像

19、空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥7线偏转（作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头

20、自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。

21、实时二同步 /三同步能力；

22、内置 DICOM 3.0 标准输出接口；

（二）先进成像技术：

1、超宽视野成像扫描技术

- 扫查长度≥60cm

- 测量功能,电影回放功能

- ▲线阵、凸阵探头具备

- 结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用

2、弹性成像技术

- 实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式

- ▲具备囊实性结构鉴别弹性成像技术

- ▲具备浅表及腔内弹性成像

- ▲主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。

3、▲具备智能多普勒血管检查技术

- 单键优化二维、多普勒图像质量

- ▲单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等

- ▲具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性

4、超声声速自动校正技术

- 针对肥胖及困难病人

- 可用于乳腺检查，并可调整级别

- 专门的预置条件

5、扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

6、组织多普勒技术，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具

（三）测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

1、 一般测量：距离、面积、周长等；

2、 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

3、外周血管测量和计算功能；

4、 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);

5、 心脏功能测量；

（四） 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

1、 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，

可进行参数编程调节；

2、▲ 硬盘≥1T（1024G），DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧；

3、 具备主机硬盘图像数据存储；

4、 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

5、 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

（五）输入/输出信号：

1、 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频

2、 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出

（六）连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

四、系统技术参数及要求：

（一）系统通用功能：

1、高分辨率液晶显示器≥21寸,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

2、操作面板具备液晶触摸屏≥12寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。

3、探头接口选择：≥ 4个，并激活可互换通用

4、预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节

5、安全性能：符合国家进口商品安全质量要求；

（二）探头规格

1、频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从1 MHz 到18 MHz

2、二维、彩色、多普勒均可独立变频；

3、类型：电子扇扫、线阵、凸阵

4、纯净波单晶体探头≥2种

5、电子线阵探头有效阵元数≥256

电子凸阵探头有效阵元数≥192

电子相控阵探头有效阵元数≥80

6、腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz）

血管/小器官线阵探头（5.0-12.0MHz）

血管/小器官线阵探头（5.0-18.0MHz）

心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz）

7、探头视野≥100度

8、扫描深度≥30cm

9、B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、

电子凸阵：B/PWD;

电子相控阵：B/PWD、 B/CWD

（三）二维显像主要参数：

1、成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥53帧/秒

凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥51帧/秒

2、扫描线：每帧线密度≥320超声线

3、▲增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节；

4、数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，

A/D≥12bit

5、高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

6、声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

7、接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

8、接收超声信号系统动态范围≥320 dB，

9、二维灰阶成像  256 灰阶。

（四）频谱多普勒：

1、显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、

高脉冲重复频率 (HPRF)、

连续波多普勒（CW）；

2、发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz

电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz

电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz

3、显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；

B/CPA/PW；B/CDV/CW；

4、最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；

CWD:血流速度28.0m/s

5、▲最低测量速度：≤ 0.9mm/s (非噪音信号)；

6、 Doppler及M型电影回放：48 秒；

7、 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

8、▲取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；

9、零位移动： 9 级；

10、显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，

局放及移位；

11、实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

（五）彩色多普勒：

1、显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

2、扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率  10 帧/秒；

3、彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

4、具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)

5、彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

6、显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

7、显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

（六）超声功率输出调节：

1、B/M、PWD、COLOR DOPPLER

2、输出功率选择分级可调

（七） 记录装置：

1、主机硬盘容量≥1T（1024GB）

2、USB图像存储

3、 USB接口≥5个，用于图像传输

五、全数字化高端彩色多普勒超声诊系统配置

| 系统选项 | 数量 |
| --- | --- |
| 全数字化高端彩色多普勒超声诊系统 | 1 |
| 全方位自由臂设计，可提供显示器及操作面板任意调节（720度自由调节），极大方便扫查 |  |
| 极低的工作噪音（37-41dB） |  |
| 4个探头接口 |  |
| 一体化脚踏板 |  |
| 一体化存储格 |  |
| 4个独立旋转锁定万向轮 |  |
| 强大的主机架构提供无与伦比的超声图像 |  |
| 全新的波束形成技术和海量的并行处理，依次接收海量原始声学数据，允许系统进行实时的逐像素聚焦。 |  |
| 高达4,718,592数字化通道 |  |
| 自适应信号提高系统信噪比 |  |
| SonoCT实时空间复合成像，可结合Widescreen扩展成像，支持高达≥9个偏转角度，从而获得更多信息，减少因角度造成的伪像 |  |
| 自适应像素优化技术，抑制斑点噪声，提高组织边界显示 |  |
| 完全独立的多模式的实时三同步显示 |  |
| 探头技术 |  |
| 高级集成探头接口技术，采用无针设计提供优异的可靠性及图像质量 |  |
| 人体工程设计提供更轻及更柔软电缆 |  |
| 全新的低损耗技术提供更好的穿透力 |  |
| 颠覆的宽频带技术及晶体排列技术 |  |
| 提供最高频率达18MHz探头，包括相控阵、线阵、凸阵、TEE、机械容积探头 |  |
| 智能化 |  |
| 创新性设计工具，最大限度提高使用效率 |  |
| 实时 iSCAN自动持续优化图像增益及TGC，以保证拥有最佳的2D图像 |  |
| 扫查专家技术引导检查流程，包括检查记录及自动模式切换，极大提高检查效率 |  |
| 血流HighQ自动多普勒测量提供一键实时包络多普勒信号、自动选择最高峰值等测量，并将测量结果加入报告 |  |
| 智能组织特异性成像 |  |
| 与特异检查条件相关的自定义快速自动注释词库 |  |
| QuickSAVE快速存储用户自定义检查条件（每探头高达45个） |  |
| 数据管理 |  |
| 联合影像技术（允许查阅浏览DICOM格式CT、iXR、NM、MRI和超声图像-可与实时影像对照以上图像） |  |
| NetLink/DICOM 3.0提供网络打印及存储、确认各影像工作单、DICOM请求及检索、成人和小儿心脏、血管及妇产科结构化报告 |  |
| DICOM 3.0 打印存储支持内部设备及DVD/CD |  |
| 支持无线DICOM |  |
| 在机工作站数据管理，支持缩略图浏览，存贮静态和动态图像及报告 |  |
| 预瞻型及回溯型动态片段获取，支持内部存储设备或移动设备 |  |
| 支持发送容积图像的X,Y,Z数据至PACS系统 |  |
| 支持QLAB原始数据导出 |  |
| 其他性能 |  |
| 二维全景成像 |  |
| 彩色能量多普勒 |  |
| 组织谐波和脉冲反相谐波 |  |
| 基本3D成像和MPR显示 |  |
| 2D、M型、解剖M型、彩色多普勒、PW、高重复频率PW、CW |  |
| 2D、M型、多普勒回放 |  |
| 高分辨率读放大及写放大，可平移 |  |
| 伪彩 |  |
| 测量项目包括：距离、深度、面积、周长等 |  |
| 血流量测量 |  |
| 组织多普勒成像 |  |
| 左室心腔造影 |  |
| 负荷超声心动 |  |
| 组织特性成像临床软件包 | 1 |
| 全身临床选件软件包 (腹部，妇科，血管，儿童腹部，儿童心脏，小器官，成人心脏，产科，胎心，泌尿科，经颅多普勒，介入临床应用） |  |
| 附加临床选件 |  |
| 高帧频临床选件 | 1 |
| 中文操作系统 | 1 |
| 肌肉骨骼软件包 | 1 |
| MaxVue全屏高清成像： 全屏显示16:9的高清超声图像 | 1 |
| 其它性能选件 |  |
| 血管AutoDoppler（智能多普勒）自动调节取样框位置和偏转方向、频谱取样容积位置及角度。包括实时自动血管追踪和自动角度校正 | 1 |
| 应变弹性成像： 高敏感应变弹性成像无需外力加压，用于评估相对硬度满足多种临床需求。 | 1 |
| 探头选件 |  |
| 相控阵探头 纯净波单晶体相控阵探头（心脏、经颅多普勒） | 1 |
| 凸阵探头 纯净波单晶体凸阵探头（腹部、产科、妇科） | 1 |
| 线阵探头 |  |
| 线阵探头（肌骨，血管、小器官、儿科、产科、肠管、乳腺） | 1 |
| 线阵探头（肌骨，血管、小器官、儿科、乳腺） | 1 |
| 其它选项 |  |
| PAL制式视频输出 | 1 |
| 专用台车 | 1 |
| 专用检查床 | 1 |
| 不间断电源（UPS） ） | 1 |

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： |  |  |  |  | 标段号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 |  |  |  |  | 招标编号：YJZY-201801 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |  |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：2009年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：   年  月   日