阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-202001】

2020年1月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  投标文件组成及参考格式	16

# 询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备询价项目

询价编号：YJZY-202001

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(套) |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED手术无影灯（双头灯，中置高清摄像机） | 3 |
| 2 | LED手术无影灯（双头灯） | 19 |
| 3 | LED手术无影灯（单头灯） | 5 |
| 4 | 固定双臂吊塔（麻醉塔） | 22 |
| 5 | 固定双臂吊塔（腔镜塔） | 7 |
| 6 | 固定双臂吊塔（外科塔） | 16 |
| 7 | 固定单臂吊塔（麻醉塔） | 5 |
| 8 | ICU干湿分离吊桥 | 29 |

投标人只可以对询价货物进行整体分个询价，不可以作分个询价。

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2020年1月21日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2020年1月21日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2020年1月13日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2020年1月21日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2020年1月21日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-201917

# 第三章  用户需求书

附件：设备主要性能要求及技术参数：

一、.LED手术无影灯（双头灯，中置高清摄像机）       数量：3套

（一）、性能要求：

1、提供产品相关的CE认证、CFDA证书。

2、无影灯整体外观采用耐用、安全环保粉末涂料喷涂工艺。（提供有害重金属、有毒易挥发物符合欧盟RoHS指令要求的报告）

3、采用单色冷光LED发光源，将多镜面反射原理及菲涅尔透镜技术应用于单颗LED单元，获得均匀的光斑、卓越的无影度和照明深度。知名品牌高品质LED灯珠，提供灯珠TUV或UL证书。

4、灯头采用花瓣分片式超薄流线造型，非整体圆盘式设计，更利于层流气体的穿透洁净效率。灯头主体为全铝材质，无外置螺丝、无棱角，便于清洁消毒，结构设计符合洁净手术室需求。

5、整套悬臂系统必须六关节联动，知名品牌高品质弹簧臂（请注明弹簧臂品牌），操作轻巧同时确保手术过程中灯头稳固不漂移，要求质保10年。

6、控制面板要求与灯头分离设计，整体装置于弓形臂上，非旋钮式操作方式，操控时不得影响手术灯的无菌区域。各种档位和功能调整分别带有LED提示灯和图标指示。

7、每组LED灯盘均配有中置操作手柄和灯盘≥4个以上一体化操作扶手，中置手柄可快速拆卸并可耐受134℃、220KPa高温高压消毒，方便手术医生快速定位。

8、每个灯头最大功率≤80W,体现LED灯优于卤素灯的绿色节能设计

9、具备深腔、浅表、通用、内镜等多种照明模式，满足不同术种对不同手术照明度的需求，标配“绿光护眼腔镜照明模式”。

10、中置高清摄像机1个。

10.1、国际知名品牌

10.2、图像感应器： “Exmor” CMOS传感器，

10.3、20倍光学变焦，12倍电子变焦

10.4、像素：约≥230万有效像素

10.5、聚焦系统：支持自动/手动聚焦，高亮度下真实色彩还原，自动强光抑制功能

10.6、水平分辨率：支持1080P@60HZ全高清视频的采集和编码

10.7、图像显示格式：16：9

10.8、动态范围：动态范围扩展器(DRS),抑制全黑和过曝光

10.9、信号输出模式：HD SDI输出MCX×1、0.8 Vp-p、75 Ω

10.10、信噪比≥50dB

10.11、电源：DC12V~30V 1.5A

10.12、功率：≥6.8W

（二）、技术参数要求：

1、要求为子母双灯头配置，均采用花瓣式分片造型，提供足够的照明度。

2、LED灯珠使用寿命≥60000小时， 每颗LED灯泡可单独更换。

3、最大中心照度（Ec）：母灯≥160,000Lux, 子灯≥140,000Lux

4、光斑直径≥250mm

5、有效光柱深度（L1+L2）≥1280mm

6、色彩还原指数（Ra）≥93±5%

7、色温Tc（K）：范围介于4000－6000K之间

8、深腔照明率≥99%

9、品牌悬臂系统，包括弹簧臂和水平臂，灯臂关节≥6个，活动半径≥2400mm

10、灯头直径≥74mm

11、红外辐射：单灯≤2.70mw/m²Lux

12、每颗LDE灯泡光源规格DC3.3v/1W

13、调光段数/模式：无级调节/电流

14、安装高度2.7-3m，可定制超低高度楼层安装

二、LED手术无影灯（双头灯）                数量：19套

（一）、性能要求：

1、提供产品相关的CE认证、CFDA证书。

2、无影灯整体外观采用耐用、安全环保粉末涂料喷涂工艺（提供有害重金属、有毒易挥发物符合欧盟RoHS指令要求的报告）。

3、采用单色冷光LED发光源，将多镜面反射原理及菲涅尔透镜技术应用于单颗LED单元，获得均匀的光斑、卓越的无影度和照明深度。知名品牌高品质LED灯珠，提供灯珠TUV或UL证书。

4、灯头采用花瓣分片式超薄流线造型，非整体圆盘式设计，更利于层流气体的穿透洁净效率。灯头主体为全铝材质，无外置螺丝、无棱角，便于清洁消毒，结构设计符合洁净手术室需求。

5、整套悬臂系统必须六关节联动，知名品牌高品质弹簧臂（请注明弹簧臂品牌），操作轻巧同时确保手术过程中灯头稳固不漂移，要求质保10年。

6、控制面板要求与灯头分离设计，整体装置于弓形臂上，非旋钮式操作方式，操控时不得影响手术灯的无菌区域。各种档位和功能调整分别带有LED提示灯和图标指示。

7、每组LED灯盘均配有中置操作手柄和灯盘≥4个以上一体化操作扶手，中置手柄可快速拆卸并可耐受134℃、220KPa高温高压消毒，方便手术医生快速定位。

8、每个灯头最大功率≤80W,体现LED灯优于卤素灯的绿色节能设计

9、具备深腔、浅表、通用、内镜等多种照明模式，满足不同术种对不同手术照明度的需求，标配“绿光护眼腔镜照明模式”。

（二）、技术参数要求：

1、要求为子母双灯头配置，均采用花瓣式分片造型，提供足够的照明度。

2、LED灯珠使用寿命≥60000小时， 每颗LED灯泡可单独更换。

3、最大中心照度（Ec）：母灯≥160,000Lux, 子灯≥140,000Lux

4、光斑直径≥250mm

5、有效光柱深度（L1+L2）≥1280mm

6、色彩还原指数（Ra）≥93±5%

7、色温Tc（K）：范围介于4000－6000K之间

8、深腔照明率≥99%

9、品牌悬臂系统，包括弹簧臂和水平臂，灯臂关节≥6个，活动半径≥2400mm

10、灯头直径≥74mm

11、红外辐射：单灯≤2.74mw/m²Lux

12、每颗LDE灯泡光源规格DC3.3v/1W

13、调光段数/模式：无级调节/电流

14、安装高度2.7-3m，可定制超低高度楼层安装

三、LED手术无影灯（单头灯）                 数量：5套

（一）、性能要求：

1、提供产品相关的CFDA证书。

2、无影灯整体外观采用耐用、安全环保粉末涂料喷涂工艺（提供有害重金属、有毒易挥发物符合欧盟RoHS指令要求的报告）。

3、采用单色冷光LED发光源全反射及透镜原理，无红外辐射，知名品牌高品质LED灯珠，提供灯珠TUV或UL证书。

4、灯头采用花瓣分片式超薄流线造型，非整体圆盘式设计，更利于层流气体的穿透洁净效率。灯头主体为全铝材质，无外置螺丝、无棱角，便于清洁消毒，结构设计符合洁净手术室需求。

5、整套悬臂系统必须六关节联动，知名品牌高品质弹簧臂（请注明弹簧臂品牌），操作轻巧同时确保手术过程中灯头稳固不漂移，要求质保10年。

6、控制面板要求与灯头分离设计，整体装置于关节臂上，非旋钮式操作方式，操控时不得影响手术灯的无菌区域。各种档位和功能调整分别带有LED提示灯和图标指示。

7、配备每个手术灯中置操作手柄和灯盘≥4个以上一体化操作扶手，中置手柄可快速拆卸并可耐受134℃、220KPa高温高压消毒，方便手术医生快速定位。

8、每个灯头最大功率≤80W,体现LED灯优于卤素灯的绿色节能设计

9、具备深腔、浅表、通用、内镜等多种照明模式，满足不同术种对不同手术照明度的需求，标配“绿光护眼腔镜照明模式”。

（二）、技术参数要求：

1、要求为单灯头配置，采用花瓣式分片造型，提供足够的照明度。

2、LED灯珠使用寿命≥60000小时， 每颗LED灯泡可单独更换。

3、最大中心照度（Ec）：≥140,000Lux

4、光斑直径≥250mm

5、有效光柱深度（L1+L2）≥1280mm

6、色彩还原指数（Ra）≥93±5%

7、色温Tc（K）：范围介于4000－6000K之间

8、深腔照明率≥99%

9、品牌悬臂系统，包括弹簧臂和水平臂，灯臂关节≥6个，活动半径≥2400mm

10、灯头直径≥74mm

11、红外辐射：单灯≤2.74mw/m²Lux

12、每颗LDE灯泡光源规格DC3.3v/1W

13、调光段数/模式：无级调节/电流

14、安装高度2.7-3m，可定制超低高度楼层安装

四、固定双臂吊塔（麻醉塔）                    数量：22套

（一）、性能要求：

1、制造商需通过ISO9001认证，具备CE认证（提供证明文件）。

2、悬臂、箱体主体型材要求为高强度6063或6061铝型材，模具化生产、模块化拼接、无外露螺丝钉，整体全密闭式，悬臂材质厚度≥10mm。

3、表面采用耐用、安全环保粉末涂料喷涂工艺，亚光无眩目感；禁止采用油漆，烤漆等非环保材料工艺，提供喷涂材料证明文件。

4、吊塔内部采用气电分离式（提供实物照片），气体和强/弱电源终端可以安装在同一面，也可以选择不同侧安装。

5、采用进口医用优质气体软管，符合ISO10993毒性测试要求，箱体的旋转、移动均不会影响其通气量。（提供CE证书、SGS报告）。

6、悬臂承载符合4倍安全系数负载要求（提供承重检测报告）。

7、轴承须采用锥形滚针轴承，终身免维护。（提供照片）

8、仪器平台：要求平台宽度≥550mm，深度≥450mm；平台的两侧带边轨，边框四周须配有防撞保护，额定载重≥80kg，摆放高度可调节。

9、抽屉：自吸式抽屉，采用SPCC材质，禁止采用塑料、镀锌板等其它材质，超静音导轨，安装于仪器平台底部。

10、气体终端：接口颜色以及形状不同，具有防误接功能，有通、断、拔三种状态，能带气维修，无故障插拔二万次以上，安装于气体功能吊柱专用面板上。

11、输液架：采用不锈钢材质 高度位置可以随意调节，可挂输液泵。

12、产品配置均可根据医院需求及现场情况订制。

（二）、配置要求：

1、机械双臂，可配摩擦刹车或气动刹车, 旋转半径≥1400mm。（可根据医院现场实际情况定制）

2、净载重量≥200Kg。（提供第三方机构出具的最高载重测试报告）

3、吊臂旋转角度≥340度，具有双限位装置。

4、垂直箱体高度≥1000mm，六面体设计，侧边均具有同等高度铝合金安装导轨，可实现双面连接附件。

5、10A电源插座（国标五孔）10个，RJ45通讯终端1个，RJ11电话接口1个，等电位接地端子2个。

6、仪器平台2个，抽屉1个，高度可任意调节。

7、可升降输液架1个，含输液挂钩4个，不锈钢网篮1个。

8、德标气体终端≥6组（氧气*2、负压*2、压缩空气*1、废气排放终端*1）。

五、固定双臂吊塔（腔镜塔）                       数量：7套

（一）、性能要求：

1、制造商需通过ISO9001认证，具备CE认证（提供证明文件）。

2、悬臂、箱体主体型材要求为高强度6063或6061铝型材，模具化生产、模块化拼接、无外露螺丝钉，整体全密闭式，悬臂材质厚度≥10mm。

3、表面采用耐用、安全环保粉末涂料喷涂工艺工艺，亚光无眩目感；禁止采用油漆，烤漆等非环保材料工艺，提供喷涂材料证明文件。

4、吊塔内部采用气电分离式（提供实物照片），气体和强/弱电源终端可以安装在同一面，也可以选择不同侧安装。

5、采用医用优质气体软管，符合ISO10993毒性测试要求，箱体的旋转、移动均不会影响其通气量。（提供CE证书、SGS报告）。

6、悬臂承载符合4倍安全系数负载要求（提供承重检测报告）。

7、轴承须采用锥形滚针轴承，终身免维护。（提供照片）

8、仪器平台：要求平台宽度≥550mm，深度≥450mm；平台的两侧带边轨，边框四周须配有防撞保护，额定载重≥80kg，摆放高度可调节。

9、抽屉：自吸式抽屉，采用SPCC材质，禁止采用塑料、镀锌板等其它材质，超静音导轨，安装于仪器平台底部。

10、气体终端：接口颜色以及形状不同，具有防误接功能，有通、断、拔三种状态，能带气维修，无故障插拔二万次以上，安装于气体功能吊柱专用面板上。

11、输液架：采用不锈钢材质 高度位置可以随意调节，可挂输液泵。

12、产品配置均可根据医院需求及现场情况订制。

（二）、配置要求：

1、机械双臂，可配摩擦刹车或气动刹车，旋转半径≥1400mm。（可根据医院现场实际情况定制）

2、净载重量≥200Kg。（提供第三方机构出具的最高载重测试报告）

3、吊臂旋转角度≥340度，具有双限位装置。

4、垂直箱体高度≥1300mm，六面体设计，侧边均具有同等高度铝合金安装导轨，可实现双面连接附件。

5、10A电源插座（国标五孔）10个，RJ45通讯终端1个，RJ11电话接口1个，等电位接地端子2个。

6、仪器平台4个，抽屉1个，高度可任意调节。

7、可升降输液架1个，含输液挂钩4个，不锈钢网篮1个。

8、德标气体终端≥6组（氧气*2、负压*2、压缩空气*1、二氧化碳*1）。

六、固定双臂吊塔（外科塔）                        数量：16套

（一）、性能要求：

1、制造商需通过ISO9001认证，具备CE认证（提供证明文件）。

2、悬臂、箱体主体型材要求为高强度6063或6061铝型材，模具化生产、模块化拼接、无外露螺丝钉，整体全密闭式，悬臂材质厚度≥10mm。

3、表面采用耐用、安全环保粉末涂料喷涂工艺工艺，亚光无眩目感；禁止采用油漆，烤漆等非环保材料工艺，提供喷涂材料证明文件。

4、吊塔内部采用气电分离式（提供实物照片），气体和强/弱电源终端可以安装在同一面，也可以选择不同侧安装。

5、采用医用优质气体软管，符合ISO10993毒性测试要求，箱体的旋转、移动均不会影响其通气量。（提供CE证书、SGS报告）。

6、悬臂承载符合4倍安全系数负载要求（提供承重检测报告）。

7、轴承须采用锥形滚针轴承，终身免维护。（提供照片）

8、仪器平台：要求平台宽度≥550mm，深度≥450mm；平台的两侧带边轨，边框四周须配有防撞保护，额定载重≥80kg，摆放高度可调节。

9、抽屉：自吸式抽屉，采用SPCC材质，禁止采用塑料、镀锌板等其它材质，超静音导轨，安装于仪器平台底部。

10、气体终端：接口颜色以及形状不同，具有防误接功能，有通、断、拔三种状态，能带气维修，无故障插拔二万次以上，安装于气体功能吊柱专用面板上。

11、输液架：采用不锈钢材质 高度位置可以随意调节，可挂输液泵。

12、产品配置均可根据医院需求及现场情况订制。

（二）、配置要求：

1、机械双臂，可配摩擦刹车或气动刹车，旋转半径≥1400mm。（可根据医院现场实际情况定制）

2、净载重量≥200Kg。（提供第三方机构出具的最高载重测试报告）

3、吊臂旋转角度≥340度，具有双限位装置。

4、垂直箱体高度≥1000mm，六面体设计，侧边均具有同等高度铝合金安装导轨，可实现双面连接附件。

5、10A电源插座（国标五孔）10个，RJ45通讯终端1个，RJ11电话接口1个，等电位接地端子2个。

6、仪器平台2个，抽屉1个，高度可任意调节。

7、可升降输液架1个，含输液挂钩4个，不锈钢网篮1个。

8、德标气体终端≥6组（氧气*2、负压*2、压缩空气*1、二氧化碳*1）。

七、固定单臂吊塔（麻醉塔）                    数量：5套

（一）、性能要求：

1、制造商需通过ISO9001认证，具备CE认证（提供证明文件）。

2、悬臂、箱体主体型材要求为高强度6063或6061铝型材，模具化生产、模块化拼接、无外露螺丝钉，整体全密闭式，悬臂材质厚度≥10mm。

3、表面采用耐用、安全环保粉末涂料喷涂工艺，亚光无眩目感；禁止采用油漆，烤漆等非环保材料工艺，提供喷涂材料证明文件。

4、吊塔内部采用气电分离式（提供实物照片），气体和强/弱电源终端可以安装在同一面，也可以选择不同侧安装。

5、采用医用优质气体软管，符合ISO10993毒性测试要求，箱体的旋转、移动均不会影响其通气量。（提供CE证书、SGS报告）。

6、悬臂承载符合4倍安全系数负载要求（提供承重检测报告）。

7、轴承须采用锥形滚针轴承，终身免维护。（提供照片）

8、仪器平台：要求平台宽度≥550mm，深度≥450mm；平台的两侧带边轨，边框四周须配有防撞保护，额定载重≥80kg，摆放高度可调节。

9、抽屉：自吸式抽屉，采用SPCC材质，禁止采用塑料、镀锌板等其它材质，超静音导轨，安装于仪器平台底部。

10、气体终端：接口颜色以及形状不同，具有防误接功能，有通、断、拔三种状态，能带气维修，无故障插拔二万次以上，安装于气体功能吊柱专用面板上。

11、输液架：采用不锈钢材质 高度位置可以随意调节，可挂输液泵。

12、产品配置均可根据医院需求及现场情况订制。

（二）、配置要求：

1、机械单臂，可配摩擦刹车或气动刹车, 旋转半径≥900mm。（可根据医院现场实际情况定制）

2、净载重量≥250Kg。（提供第三方机构出具的最高载重测试报告）

3、吊臂旋转角度≥340度，具有双限位装置。

4、垂直箱体高度≥1000mm，六面体设计，侧边均具有同等高度铝合金安装导轨，可实现双面连接附件。

5、10A电源插座（国标五孔）10个，RJ45通讯终端1个，RJ11电话接口1个，等电位接地端子2个。

6、仪器平台2个，抽屉1个，高度可任意调节。

7、可升降输液架1个，含输液挂钩4个，不锈钢网篮1个。

8、德标气体终端≥6组（氧气*2、负压*2、压缩空气*1、废气排放终端*1）。

八、ICU干湿分离吊桥                        数量：29套

（一）、性能要求：

1、制造商需通过ISO9001认证，具备CE认证（提供证明文件）。

2、悬臂、箱体主体型材要求为高强度6063或6061铝型材，模具化生产、模块化拼接、无外露螺丝钉，整体全密闭式，悬臂材质厚度≥10mm。

3、表面采用耐用、安全环保粉末涂料喷涂工艺工艺，亚光无眩目感；禁止采用油漆，烤漆等非环保材料工艺，提供喷涂材料证明文件。

4、吊塔内部采用气电分离式，气体和强/弱电源终端可以安装在同一面，也可以选择不同侧安装。

5、采用医用优质气体软管，符合ISO10993毒性测试要求，箱体的旋转、移动均不会影响其通气量。（提供CE证书、SGS报告）。

6、悬臂承载符合4倍安全系数负载要求（提供承重检测报告）。

7、轴承须采用锥形滚针轴承，终身免维护。（提供照片）

8、仪器平台：要求平台宽度≥550mm，深度≥450mm；平台的两侧带边轨，边框四周须配有防撞保护，额定载重≥80kg，摆放高度可调节。

9、抽屉：自吸式抽屉，采用SPCC材质，禁止采用塑料、镀锌板等其它材质，超静音导轨，安装于仪器平台底部。

10、气体终端：接口颜色以及形状不同，具有防误接功能，有通、断、拔三种状态，能带气维修，无故障插拔二万次以上，安装于气体功能吊柱专用面板上。

11、输液架：采用不锈钢材质 高度位置可以随意调节，可挂输液泵。

12、产品配置均可根据医院需求及现场情况订制。

（二）、配置要求：

横梁1套：采用专业直线滑动导轨，长度≥2.米，实际尺寸根据安装现场订制，承重≥300kg，配置嵌入式节能灯。

干区：

1、吊箱1组，高度≥1100 mm，水平滑动距离≥500mm，旋转角度≥340度，具有限位系统。

2、10A电源插座（国标五孔）5个，RJ45通讯终端（六类屏蔽）1个，RJ11电话接口1个，等电位接地端子2个。

3、仪器平台2个，抽屉1个，高度可任意调节。

4、气体出口3个（氧气1个；空气1个；负压1个），气口种类可依医院实际需求订制。

湿区：

1、基座型吊柱1组，高度≥1000 mm, 侧边均具有同等高度铝合金安装导轨，可实现双面连接附件，水平滑动距离≥500mm，旋转角度≥340度。

2、10A电源插座（国标五孔）10个，RJ45通讯终端（六类屏蔽）1个，RJ11电话接口1个，等电位接地端子2个。

3、仪器平台2个，抽屉1个，高度可任意调节。

4、可升降输液架1个，含输液挂钩4个，不锈钢网篮1个。

5、气体出口3个（氧气1个；空气1个；负压1个），气口种类可依医院实际需求订制。

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： |  |  |  |  | 标段号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 |  |  |  |  | 招标编号：YJZY-201914 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |  |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：2020年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：   年  月   日