阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-202002】

2020年6月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  投标文件组成及参考格式	16

# 询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备

询价编号：YJZY-202002

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干式血浆解冻箱 | 1 |
| 2 | 胰岛素泵 | 2 |
| 3 | 空气波压力治疗仪 | 2 |
| 4 | 病人监护仪 | 2 |
| 5 | 体外除颤监护仪 | 1 |
| 6 | 手持式血液分析仪 | 1 |
| 7 | 膀胱镜 | 1 |
| 8 | 病人监护仪 | 3 |
| 9 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 2 |
| 10 | 数字阴道镜 | 1 |

投标人可以对询价货物进行分个询价，也可以作整体询价。

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2020年7月2日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2020年7月2日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2020年6月23日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2020年7月2日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2020年7月2日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-201914

# 第三章  用户需求书

附件：主要技术参数及技术要求：

干式血浆解冻箱

- 干式血浆解冻箱：1台

- 干式血浆解冻箱参数：

1.存 水 量：  ≥ 38Kg

2.水泵能力：  ≥25Kg／分钟

3.控温范围：  30～45℃

4.控温精度：  ±0.5

5.加热功率：  2000W

6.最大化浆量：6袋(每袋50～200ml)

7.解冻时间：  15～20分钟（200ml×6袋,-20℃，扁平冰袋）

8.干式解冻，解冻过程彻底与水隔离。

9.完全自动化，先进的程序控温，精度高、可靠性好。

10.独立的控制系统，能监测解冻的全过程，具有声、光双重超温报警，并能自动降温。

11.多达五路预先设置的解冻程序，以适应不同容量的冰冻血浆、血小板和红细胞的解冻。

12.轻柔的水循环系统，能够迅速、充分地融化血浆，大大减少纤维蛋白的析出，无“热”点，不破坏血浆有效成分，确保冰冻血浆的解冻及使用质量。

13.能重复使用的解冻专用袋，隔离每个血浆袋，有效防止交叉污染，确保血浆袋外面清洁、干燥，标签清晰、无脱落。

14.全不锈钢水箱，清洁卫生、消毒方便。

15.加热水箱与解冻水槽的分离，保证均匀、快速地解冻，解冻完成后循环水自动回落，有效避免过度解冻。

16.品牌的循环水泵，静音运转，性能优良。

17.具有上排水功能，工作室内无需有地漏。

胰岛素泵

- 胰岛素泵：2台

- 胰岛素泵参数：

1.适用范围：可用于儿童、未成年人、成年人糖尿病患者（以《中华人民共和国医疗器械注册证》为依据）

2.基础率分段：24段和48段

3.基础率快设数据库：6段法数据库和24段法数据库

4.基础率设置最小步进量：≤0.05u/h

5.基础率校准功能：有

6.临时基础率功能：有

7.大剂量预设功能：有

8.大剂量向导功能：有

9.方波大剂量功能：有

10.大剂量输注速度可调功能：有

11.用餐提示功能：有

12.装药方式：螺杆自动复位，自动计算所装药量

13.大剂量回顾记录：≥50条

14.基础率回顾记录：≥50条

15.日总量回顾记录：≥50条

16.排气记录：≥50条

17.报警记录：≥50条

18.防水等级标准：IPX8

空气波压力治疗仪

- 空气波压力治疗仪：2台

二、空气波压力治疗仪参数：

- 轻巧便携，方便移动；

- 高亮度LED显示，简单明晰；

- 时间范围：5~99min连续可调；

- 压力范围：1~26kPa或8~195mmHg连续可调；

可选择kPa与mmHg两种计量单位；

- 10种工作模式：1种标准模式+9种扩展模式；

- 6腔气囊，层叠设计；

- 可同时连接2个充气气囊；

特殊减震装置，噪音低；

遥控紧急停止安全按钮，确保病人安全；

- 标配下肢气囊2个，满足大众患者需求；

- 肢体套筒均为圆周压力设计，肢体套筒均为医用级TPU材料；

- 标配一分一和一分二型充气导管，满足不同客户使用需求；

- 可选配专用床边挂架，节省空间，方便操作；

- 可加配置上肢气囊等

三、空气波压力治疗仪配置清单：

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 2 |
| 2 | 红外遥控器 | 2 |
| 3 | 一分一充气管 | 2 |
| 4 | 一分二充气管 | 2 |
| 5 | 下肢气囊 | 4 |

病人监护仪

一、病人监护仪：2台

二、病人监护仪参数：

- 便携式床边监护，可通过有线和无线的方式连入中央监护系统。

- 显示器尺寸≥10寸，分辨率≥800×600，≤10通道显示。

- 可监测参数: 心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)；可选配记录仪，无线联网功能，心电模拟输出和护士呼叫。

- 心电：心电3/5导可选，心电模式包括：监护/手术/扩展。在5导的情况下，支持半屏心电7导联显示，需同时显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1~V6。心电扫描速度扫描速度6.25/12.5/25/50 mm/s。

- 具备心率统计功能，可对病人窦性心律在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对平均心率、平均白天心率、平均夜间心率及百分比结果进行统计，以饼状图形式显示。

- 具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用。

- 具有收缩压和舒张压血压差报警功能。

- 标配国际三大血氧之一，Masimo,Nellcor或FAST血氧，防运动、抗弱灌注，提供灌注度指数。

- 无需存储卡或中央站，监护仪存储1500组NIBP数据列表。

- 无需存储卡或中央站，监护仪趋势存储回放时间1000小时。

- 无需存储卡或中央站，监护仪的全息心电波形存储回放时120分钟。

- 无需存储卡或中央站，监护仪可存储200组报警信息。

- 具有通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算功能。

三、病人监护仪配置清单：

1	主机                              2台

2	五导心电导联线                      2套

3	血氧饱和度探头                         2个

4	无创血压袖带                      2套

5无创血压充气管                           2条

6	锂电池                                   2个

体外除颤监护仪

一、体外除颤监护仪：1台

二、体外除颤监护仪参数：

1.低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。

2.显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。

3.除颤能量的最高能量≤200J

4.每次充电到最高能量的时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J

5.手动除颤能量最小可达1J

6. 具有手动/自动(AED)除颤、心电监护、同步电复律、记录功能。AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式

7.成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。

8.除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。

10.具有快速电击技术，AED模式下,CPR末期到充电完成时间≤ 8秒。

11.具备心电监护功能，主机≥3道波形显示。

12.可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。

13.设备在开关机状态下，都应具备智能自检功能，每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。

14. 电池具备电量容量状态指示灯, 所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时。

15.≥100 次最高能量充电/电击

16.电池具有低电量提示，提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电

17.具备事件标记功能

18.具备生命体征趋势回顾功能

19.具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位。

三、体外除颤监护仪配置清单：

- 除颤监护仪主机                                          1 台

- 体外除颤电极板                                           1 副

- 免持电极治疗电缆                    					                1条

- 心电导联线及中继电缆                                  1 套

- 心电电极片                                               1 包

- 锂电池                                             1 块

- 热敏打印纸                                               4 卷

- 50欧姆检测插头                                           1 个

手持式血液分析仪

一、手持式血液分析仪：1台

二、手持式血液分析仪参数：

1、技术参数：

(1)测定原理﹑方式：生物电极法，微流体技术

(2)电源：直流电源，并配有充电装置

(3)定标：双重定标（电子定标和液体定标）

(4)单机可以检测的测量参数：Na,K,Cl,PH,PCO2,PO2,iCa,BUN,CK-MB,Glu,HCT,Lac(*),Crea(*),PT(*)/InR，ACT(*)cTnI(肌钙蛋白)、BNP（钠脲肽）等

(5)单独的血糖测试也一样快速，只需要15秒

(6)计算参数：HCO3,TCO2,BE,Anion Gap,sO2,Hb

(8)消耗品：除一次性检测用卡片外无其他消耗品

(9)测试片：低温保存保质期≥4个月

(10)可采用样品: 动脉血﹑静脉血﹑毛细管血﹑脐带血﹑混合静脉血﹑体外循环血

(11)适用于急诊检验,检测时间（全参数）: ≤120/秒

(12)采样量（全参数）≤95ul

(13)最小样品量:16ul

(14)打印机：外接热敏打印机

(15)显示屏：液晶显示屏

(16)接口：RS232或以太网接口

(17)配置要求:具有后备电池、可连接CDS系统.

(18)具备自诊断程序

(19)存储检测数据数量: 5000组

(20)红外线扫描患者的基本信息.

(21)连接血液数据管理系统，处理众多的测试数据

(22)电解质用全血检查，无需分离血浆或血清，且结果精确

(23)肌钙蛋白（cTnI）、乳酸测定，简单方便,定量测试

三、手持式血液分析仪配置清单：

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 1台 |  |
| 电子模拟器 | 个 |  |
| 便携热敏打印机 | 1个 |  |
| 充电及红外传输托架 | 1个 |  |
| 中文数据管理监护系统 | 1套 |  |
| 充电电池 | 1块 |  |

膀胱镜

一、膀胱镜：1条

二、膀胱镜参数：

1、内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管

2、内镜采用德国光学玻璃、光纤、光锥

3、采用棒状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮

4、带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损

5、不锈钢水阀，彻底根除了水阀维护繁琐，易损坏的弊病

6、内窥镜可承受低温等离子消毒

7、旋锁式可与STORZ产品互换使用

8、可选购耐高温高压消毒内窥镜

9、规格4mmX302mm,12度

病人监护仪

一、病人监护仪：3台

二、病人监护仪参数：

1、原装医用 ≥8英寸彩色液晶显示器，分辨率≥800*600，全中文的操作界面，≥4通道波形显示。

2、主机与显示屏为一体化，且主机为低功耗无硬盘、无风扇设计，减少交叉感染，减少机械故障。可监测成人，儿童，新生儿，并有相应软件。

3、标配全触摸屏操作，方便快捷，直观的用户界面，简单的操作菜单，基本操作在3步内完成。

4、有多种预制屏幕（如大字显示，趋势图等），波形及数字的位置，大小可变化。可同屏显示实时12导联心电图。

5、监测参数：十二导联心电/呼吸、血氧饱和度/脉搏、无创血压等。可升级有创压、体温、CO2及麻醉气体监测。

6、心电监测必需用≤6个电极获得12导联心电；每台监护仪标配12导联心电监护，12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新；

7、监护仪标配 ≥10种心律失常分析，含房颤分析功能，QT及QTc连续测量分析，实时显示数值，并能够设置报警值限；

8、ST-环状图分析系统，可动态观察ST段变化趋势，心肌缺血定位，指导临床治疗；配有临床决策支持系统，配合临床医护人员快速做出决策

9、血氧饱和度监测必需采用国际公认的NELLCOR或者FAST以及Masimo三种金标准血氧技术之一，并提供原厂技术的附件；

10、血氧探头采用指套式，提高测量准确性和病人舒适度；

11、无创血压监测：需提供听诊法和动脉内法的双参考点校正。具有≥ 4种监测模式：除手动、自动、快速测量外，还具有序列测量模式（根据患者的病情自由编辑测量次数与时间）；

12、具有≥48小时表格和图形趋势，时间间隔不多于12秒。

13、具备三级声光报警功能。同时用不少于四种方式报警：按严重程度分级的声音报警；带彩色编码的报警信息、报警的参数数值闪烁,明显的不同颜色(红,黄,蓝)的报警灯。

14、可选配锂电池，可供连续监护≥4小时。

15、可通过有线或无线连入科室现有的遥测中央站。

三、病人监护仪配置清单：

1、病人监护仪													   3台

2、5导联心电连接电缆											   3条

3、5导心电导联线 												3条

4、成人血氧饱和度指套											3个

5、成人血压充气管												    3条

6、成人血压袖带													3个

7、成人电极片													    3包

高流量无创呼吸湿化治疗仪

一、高流量无创呼吸湿化治疗仪：2台

二、高流量无创呼吸湿化治疗仪参数：

1.全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、液晶屏等主要部件，需在2.流量设置调节范围：2L-70L/min。

3.可实现70L高流速的情况下气体温度达37℃、相对湿度100%。

4.支持1L和5L两种流量调节精度，流量2L-25L时调节精度为1L、流量25L-70L时调节精度为5L。

6.温度设置调节范围值为：31℃-37℃。在最高流速下温度也可设置为37℃,温度设置调节精度：1℃,具备多点温湿度传感器。

7.采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。

8.主机显示实时温度监测、流速监测以及氧浓度监测。

9.内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧流量治疗波形。

10.机器具备氧浓度自动调节功能，氧浓度设置范围：21%-100%。

11.机器可直接连接床头高压氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。

12.机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，调节精度：1%。 （手动调节外置氧流量阀控制不可）氧浓度不受流量变化影响。

12.内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。

13.具备低流量模式，在低流量模式下温度自动锁定为34℃。

14.彩屏，尺寸≥4.3英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数。

15.可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围1-96小时。

16.可设置机器保养时间，到时提醒，设置范围：960-1500小时。

17.加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。

18.无需选择加温湿化器加水方式，使用过程中水盒自动加水。

19.提供鼻塞（大中小号） 、气管切开接口等多种患者连接界面。

20.提供配套移动台车和吊臂。

21.采用可拆卸式海绵过滤架，方便更换过滤海绵，防止过滤海绵脱落。

22.报警提示功能： 管道报警、氧压报警、堵塞报警、水位报警、温度报警、掉电报警、环境温度过低提示、氧浓度未达预值提示、流量未达预值提示、达到预设时间提示,具备报警消音功能。

三、高流量无创呼吸湿化治疗仪配置清单：

| 标准配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 备注 |
| 主机 | 2台 |  |
| 过滤片 | 2片 |  |
| 加温呼吸管路 | 2套 |  |
| 加湿水盒转接头 | 2套 |  |
| 加湿水盒 | 2套 |  |
| 患者连接界面 | 2套 |  |
| 移动台车 | 2套 |  |
| 储物篮 | 2个 |  |
| 台车吊臂 | 2套 | 吊臂+安装组件 |
| 高压氧管 | 2套 | 根据医院情况选择 |

数字阴道镜

一、数字阴道镜：1台

二、数字阴道镜参数：

1.用SONY数字（HD ）高清彩色成像系统；

2.图像水平分辨率：≥850TVL；

3.图像空间分辨率：≥10.08 lpmm；

3.光源寿命：      ≥50000小时；

4.光源照度：      ≥1650Lux；

5.色彩还原度：95%〜125%；

6.景深：5〜120mm

7.图像几何失真度：≤2%；

8.视场范围：      正常使用时应≥φ60mm；

9. 相机支架：      直立可升降式，360°全方位可调节

10.聚焦方式：高清自动聚焦、手动微距定位调节聚焦，1〜54倍连续放大；

11.工作距离：２５０〜５００ｍｍ；

12.内置双圈环形多珠高亮LED白色光源机构；

13.放大倍数显示，便于医生了解图像的大小，以确定病变区域的大小；

14.醋酸反应和碘染色试验计时标记显示；

15.可调整被检查图像边界的锐度，可进行图像冻结控制；

16.可实现三级滤光，为了突出红色宫颈上的“蓝黑色”血管形态，采取的“电子滤光”技术，既保证不会损失整个图像的清晰度，有简单快捷，一键实现3级（绿色）滤光；

17.具有白光显示，通过黑白光转换使血管呈现“黑色”，突出血管形态；

18.采用先进的ＨＤ－ＳＤI信号传输；

19.使图像显示真实、细腻；

20.具有遥控功能,所有单个按键功能可以用遥控器实现;

21.具有图像翻转功能，控制图像左右镜像和上下翻转；

22.医用脚踏开关。

软件功能

1.集图像显示、采集、编辑、存储、打印的一体化管理；

2.支持图像动态采集和电影回放；

3.支持病人信息输入、检查和拟诊等术语编辑；

4.支持Leep手术报告单打印功能；

5.支持病例资料管理、统计分析及备份；

6.支持检查、诊断结果和彩色图像的病例报告打印；

7.支持多种打印报告格式；

8.提供ＲＣＩ自动评估方法；

9.支持远程会诊；

10.具有遥控功能。

产品配置

1.主机配置：Intel芯片组主板，4G 内存，1T硬盘
2.显示器：品牌≥21英寸液晶显示器

3.鼠标键盘： 品牌无线
4.打印机：彩色喷墨打印机
5.台车： 1台
6.镜头：采用彩色数字高清成像系统，水平分辨率≥850TVL，1-54倍无级连续放大，快速自动聚焦、手动聚焦、手动定位聚焦

7.支架：推拉式 1台

三、数字阴道镜配置清单：

配 置 清 单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推车式主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 显示器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 显示器支架 | 个 | 1 |  |
| 4 | 彩色喷墨打印机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 数字阴道镜摄像机 | 套 | 1 |  |
| 6 | 高清摄像机专用支架 | 套 | 1 |  |
| 7 | 高清专用信号线 | 根 | 1 |  |
| 11 | 数字阴道镜软件+加密狗 | 套 | 1 |  |
| 12 | 无线鼠标﹑键盘 | 套 | 1 |  |

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： |  |  |  |  | 标段号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 |  |  |  |  | 招标编号：YJZY-201914 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |  |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：2009年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：   年  月   日