阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-202003】

2020年6月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  投标文件组成及参考格式	16

# 询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：CT球管

询价编号：YJZY-202003

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) |
| --- | --- | --- |
| 1 | CT球管 | 1 |

投标人可以对询价货物进行分个询价，也可以作整体询价。

二、投标单位资格要求：

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2020年7月2日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2020年7月2日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2020年6月23日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： CT球管 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2020年7月2日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2020年7月2日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-201914

# 第三章  用户需求书

附件：主要技术参数及技术要求：

CT球管

一、CT球管：1个

二、CT球管参数

阳江市中医院现有的飞利浦Brilliance CT 16 Slice设备的球管装机至今曝光使用多年，已出现球管预警。为保证设备的正常使用，需采购与飞利浦Brilliance CT 16 Slice设备匹配的专用球管一套。

(一)技术参数：

| 序号 | 设备指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 球管最大电流 | ≥500mA |
| 2 | 球管小焦点：(120KV/100mA) | ≤0.5×1.0mm |
| 3 | 球管大焦点(120KV/150mA) | ≤1.0×1.0mm |
| 4 | 输入功率 | 85-120KW |
| 5 | 球管阳极热容量 | ≥5.0MHU |
| 6 | 阳极尺寸 | ≥200mm |
| 7 | 阳极靶角 | 7° |
| 8 | 转速 | 6300RPM |
| 9 | 球管最大电压 | ≥140KV |
| 10 | 阳极最大散热率 | ≥800kHU/min |

（二）项目要求

1.安全检查：按照厂家设备标准及当地规定执行

机械安全检查,电气安全检查,记录检查结果

2.保修期：球管完全保证使用时间：自安装之日起12个月

3.安装及调试： 球管的安装及调试费用由供应人承担,安装后保证图像质量。

4.备件：     球管必须是原厂提供的全新球管,    更换下来的旧球管由原厂家回收。

5. 高级诊断：投标人必须在球管保修期内都能合法获得原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙（service key），以保证能及时排查处理问题，并保证不违反国家有关知识产权的法律规定，并做出相应书面承诺。

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： |  |  |  |  | 标段号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 |  |  |  |  | 招标编号：YJZY-201914 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |  |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：2009年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：   年  月   日