附件1：

用户项目需求书

（阳江市中医医院）

尿流量监测仪和重复使用电子膀胱肾盂镜系统（一机一镜）参数

- 尿流量监测仪：2台（最高限价：26000元），重复使用电子膀胱肾盂镜系统（一机一镜）：1套（最高限价90000元），合计最高限价：116000元

尿流量监测仪和重复使用电子膀胱肾盂镜系统（一机一镜）相关技术参数要求及相关其他要求：

- 尿流量监测仪技术参数要求：

- （一）工作环境条件

1、环境温度：5～45℃；

2、相对湿度：≤85%；
3、大气压强：70～106kPa。

（二）电源条件

▲1、内置锂电池7.2V/≥ 6600mAh；

2、电池充电适配器：输入100V-240V/50HZ。

（三）测量功能

1、输出尿流率曲线：尿流率量程范围为0-30ml/s,时间为20秒、40秒、60秒三档，自动切换档位。
2、输出参数为：总尿量、尿流时间、平均尿流率、最大尿流率、最大尿流时刻、达到90％尿量时间 、达到10%尿量时间、总排尿时间等8项，数据和图形均可通过内置打印机输出。

▲3、自动校“0”功能：本机在每次进入测量工作前将各参数自动进行校“0”。剔除了前期残余尿液或尿杯重量的影响。

4、集尿系统范围：量杯最大容量≥750ml；耗材支撑架（圈）直径≥16cm，为不锈钢材质，与主机盒一体化设计。

5、整机带有智能耗材感应系统。

6、脚底带滑轮设计，测量方便移位。

（四）测量性能

1、测量精度：10ml-50ml，不含50ml时，应≤土1ml； 在 50ml 至 700ml内，含50ml时，应≤土2%。排尿等待时间：无限制。

- 重复使用电子膀胱肾盂镜系统（一机一镜）技术参数要求：

- （一）配置要求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机（电子内窥镜图像处理器） | 1 | 台 |
| 2 | 可重复使用电子输尿管肾盂镜 | 1 | 根 |

（二）主机（电子内窥镜图像处理器处理器）技术参数

1、支持图像信号处理，内置ISP的曝光、增益、去噪、锐化参数调试，自动白平衡；

2、12英寸屏幕显示； 支持多屏异显；

3、自带电池，不外接电源下可保证正常使用10小时；

4、复用电子软镜和一次性软镜 ，一次性膀胱镜多种产品兼容使用。

5、支持4K60帧视频解码；

6、具备4核双路图像处理能力，支持医用手套全触摸控制操作，触控反应灵敏高效且清洁方便；

7、具备拍照、录像、图片、视频回放等；

8、具备冻结、解冻、LED调光功能，可进行亮度、对比度调节设置及白平衡；

9、具备基础设置、屏幕设置、系统设置、系统日期时间及中英文设置等设置功能；

10、内置病人信息管理系统：支持患者信息管理和患者文件管理，一键实时存储高清手术图片及视频，主机系统内置32G存储；

11、进行访问控制 ，设备维护人员可以使用密码访问系统设置界面，进行软件升级、查看系统信息；

12、USB接口≥ 2个，支持文件拷贝、软件升级；

13、常规内镜MIP接口1个，支持16W像素图像采集；

14、HDMI接口1个，HDMI接口支持外扩显示器；

15、电源接口1个，适配器DC12V，5A，60WMA。

（三）可重复使用电子输尿管肾盂镜技术参数

- 1、采用白光双LED发光；

- 2、器械通道孔径：≥1.2mm；

3、手柄与镜体同轴性为：1:1；

4、视场角110°-120°；

5、视向角:0°(直视)；

6、插入管外径≤7.5Fr；

7、图像传感器：采用高清电子成像技术摄像头采用 CMOS 芯片，且要求具备≥16万像素，观察景深:2mm-50mm；

8、软性工作管，工作管前端可控制弯曲，双向弯曲度≥300°；

9、在距离5mm处，中心分辨率≥7线对/毫米；边缘分辨率≥中心分辨率的90%；

10、在Wp的90%视场处的照明镜体光效ILeR≥0.52；

11、在距离5mm处，光最低照度≥500Lux；

12、产品信噪比为36dB；

13、低温等离子消毒，环氧乙烷灭菌消毒；

14、弯曲半径≤1cm；

15、在380-780nm，此波段光谱能量占总光谱能量的90%；

16、在照度均匀场景下，图像亮度均匀性0.8；

17、图像动态范围≥70dB。

三、质保及售后要求：

(一)产品保修期：整体质保≥1年；

(二)售后服务要求：无论保修期内外，售后服务人员接到用户报故

障电话后，马上作出响应，需现场维修时，24小时内到达现场及时

排除故障。

四、供应商资格条件及其他要求：

参加本项目投标的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

（一）投标方的企业依法提供有效《营业执照》副本复印件；

（二）具有所投标产品的法律法规规定必须的证明文件；

（三）交货要求

1、中标供应商应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

2、合同签订生效之日起30日内完成供货、安装、调试、培训直至验收合格，并交付用户使用。

（四）付款方式:安装、调试、培训、验收合格后，首付采购价格70%，余额三个月内付清。