附件1：

用户项目需求书

（阳江市中医医院）

体外碎石机参数

体外碎石机：1套（最高限价：260730元）

体外碎石机相关技术参数要求及其他要求：

- 技术参数要求:

- ★机器功能要求：B超定位机型（含B超定位装置），电磁式

- 冲击波波源。

- （二）电磁式冲击波波源要求：

1、治疗电压10KV～18KV 连续可调；

2、高压放电电容储能：50J～162J;

3、焦点冲击波压力峰值：6MPa～30MPa, 膨胀声压峰值：≤6.0MPa;

4、焦点冲击波压力场参数：脉冲前沿≤0.5μs;   脉宽≤1μs;

5、焦点聚焦范围：径向±7mm , 轴向45mm (向波源方向)、50mm

(离波源方向);

6、治疗深度：≥110mm;

7、▲冲击波源、高压开关、高压电容可独立维修更换，非使用电

容箱的整体更换；

8、冲击波源具有负压系统，可自动抽真空等功能，实现低能量低

剂量碎石；

- 冲击波源采用故障报警功能，自动切断高压系统，安全可靠。

- （三）定位系统要求：

- 1、▲多角度B超探头定位装置；

- 2、▲回转型B 超定位装置；

- 3、探头电动进给，数字显示，进给范围：0mm～50mm;

- 4、超声探头治疗深度可直读和直显，两种模式可设置和保存。

- （四）操作系统要求：

- 1、床边操作系统；

- 2、长寿命轻触式按钮控制；

- 3、先进触发放电系统，长寿命放电开关；

- 4、脉冲计数范围：0-9999；

- 5、整机嵌入式ARM智能控制，真彩液晶触摸屏操作。

- （五）治疗床及波源运动要求：

- 1、治疗床载重量：≥135kg;

- 2、治疗床同时可以做移动式多功能手术床使用，可放置泌尿手术

- 附件，进行一般的泌尿手术；

- 3、波源横向运动：0～100mm;

- 4、波源纵向运动：0～100mm;

- 5、波源升降运动：0～120mm;

- 6、波源斜面运动：0～80mm;

- 7、波源摆角：±20°;

- 8、波源三维运动+斜面运动+翻转运动。

- （六）电源参数要求：

- 1、电源相数：单相

- 2、电源电压： AC  220V;

- 3、电源频率：50Hz;

- 4、最大功率：1000VA。

- 设备质保及售后服务要求：

- （一）设备验收合格后整机质保期要求≥1年；

- （二）售后服务人员接到用户报故障电话后，马上作出响应，需现场维修时，

- 12小时内到达现场，24小时内及时排除设备故障。

- 设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 | 含高压控制系统、自动水循环系统、 运动控制系统、嵌入式ARM控制系统 |
| 2 | 治疗床 | 1台 |  |
| 3 | 控制盒 | 1个 | 床边≥7寸可移动彩色液晶触摸屏 |
| 4 | 电磁式冲击波发生器 | 1套 |  |
| 5 | 电容箱 | 1套 | 高压开关、高压电容 |
| 6 | 负压抽真空系统 | 1套 |  |
| 7 | 水、气处理系统 | 1套 |  |
| 8 | 离体碎石架、定位盘 | 1套 | 含大水囊 |
| 9 | B超定位装置 | 1套 |  |
| 10 | 工具箱 | 1套 |  |

- 供应商资格条件及其他要求：

参加本项目投标的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

（一）投标方的企业依法提供有效《营业执照》副本复印件；

（二）具有所投标产品的法律法规规定必须的证明文件；

（三）交货要求

1、中标供应商应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

2、合同签订生效之日起30日内完成供货、安装、调试、培训直至验收合格，并交付用户使用。

（四）付款方式:安装、调试、培训、验收合格后，首付采购价格70%，余额三个月内付清。